| 序号 | 货物名称 | 数量单位 | 功能性能及技术指标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离子色谱仪 | 1台 | 功能要求 | 必要功能： 适用于样品中阴阳离子、有机酸及有机胺类物质的分析 |
|  |  |  |  | 辅助功能： 离子分析 |
|  |  |  | 性能技术指标 | 主要技术指标： 1.1离子色谱系统，包括淋洗液瓶，泵，内置电动六通阀，原装进口内置柱温箱，保护柱，分析柱，阴离子抑制器和电导检测器。可选配内置原装进口泵前脱气装置。前面板装有仪器运行指示灯，方便监控仪器运行状况。 1.2所有的离子色谱流路均标配采用原厂PEEK材质，须包括分析泵本身及分析泵后至六通阀、色谱柱、抑制器、检测器之间的所有管路，不得国内改装。具有针对泵、温控电导检测器和实时系统的软件控制面板。具有在线梯度淋洗功能，或高压二元梯度功能。该梯度淋洗功能须有专利文件证明或计量器具型式注册表。 1.3 泵系统： 1.3.1高性能/低脉冲双柱塞泵，采用化学惰性的非金属无阻尼泵头，PEEK管路。适合于pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂。 1.3.2流速范围：单泵头最大流速需达到4.50 mL/min 1.3.3最大压力：³31 Mpa(4500 psi) 1.3.3流速最大误差<0.1% 1.3.4流量精密度：<0.1% 1.3.5 压力脉冲：小于系统压力的1.0% 1.3.6 可升级为二元低压或高压梯度淋洗系统 1.3.6.1 高压梯度重复性偏差限：<0.2% 1.3.6.2 高压梯度误差限：<0.15% 1.4 电导检测器 *1.4.1必须与自动电解连续再生微膜抑制器联用，降低系统背景，提高信噪比。 1.4.2 类型：数字信号控制处理器 1.4.3 温度补偿功能：须具有温度补偿功能，以适应因环境变化而产生的灵敏度差异。 1.4.4 电导池体积：<1.0 μL. 1.4.5 全程信号输出范围：0--13000 μS *1.4.6 检测器分辨率（检测器最小分度值）：0.0025nS/cm(必须提供计量器具注册证作为证明文件) *1.4.7 检测器耐受最大压力：8 MPa 1.4.8 电子漂移： 5ns/cm.h（满量程） *1.4.9信号采集频率：100Hz 1.4.10电导池控温范围：环境+7℃到55℃ 1.4.11温度稳定性：＜0.01℃ 1.4.12电导池电极：电极钝化316不锈钢 1.4.13电导池体材料：化学惰性聚合材料 4.14线性：1% 1.5 抑制器 *1.5.1 抑制器类型：原厂生产自动电解连续再生微膜抑制器，无需外加硫酸进行轮流再生。 1.5.2 原厂生产阴离子自动电解连续再生微膜抑制器:1 套，可耐反压300 psi 以上 1.6 离子色谱柱 1.6.1 耐受pH 0-14的工作范围，可耐受3000 psi以上压力，100%兼容反相试剂,使用强酸强碱淋洗液 1.6.2 原厂生产的兼容自动电解连续再生微膜抑制器或化学连续再生微膜抑制器的高效高容量阴离子分离柱及保护柱 1套，柱交换量220 μeq/根以上，可一次进样完成阴离子和溴酸根的分析。 6.2 6.3 1.7 柱温箱 1.7.1原装进口内置柱温箱 1.7.2操作温度范围30 - 60℃或环境+5 - 60℃ 1.7.3温度准确性±0.5℃ 1.7.4 可兼容250mm和150mm等多种规格色谱柱 1.8 软件 1.8.1操作系统:可兼容Windows XP和windows Vista 1.8.2色谱控制分析工作站:通过高性能USB方式和电脑进行数字 信号传输,可编制分析方式和顺序 1.8.3 可自动进行快速数据采集和后处理. 1.8.4可提供适时分析条件参数和分析结果，在线监测和采集泵压力变化数据。 1.8.5 具有仪器相关数据与运行状况溯源功能，方便故障排查。 1.8.6 可兼容第三方仪器，可升级至网络版软件，操控包括气相色谱，液相色谱等第三方仪器公司仪器 1.8.7 可使用PDF,EXCEL等格式输出实验结果。实验数据编辑相关操作为EXCEL式操作，运算灵活，修改方便。 *1.9 在线电解淋洗液发生器：利用去离子水作为水源，在线电解产生高纯度无污染的梯度或等度淋洗液。必须有实物，不可使用在线稀释功能实现淋洗液浓度的变化。 1.9.1 须标配有电解连续再生捕获装置，以去除淋洗液中的杂质离子，改善基线漂移 1.9.2梯度产生区为高压区，可有效避免由于压力过低产生气泡的问题。 1.9.3 控制浓度:0.1 - 100 mM 1.9.4 流速:0.01 - 3.0 mL/min 1.9.5 最大操作压力:3000psi 1.9.6 梯度精度0.2%， 1.9.7梯度准确度0.15% 1.10 离子色谱用自动进样器：用于自动完成大量离子色谱分析样品的上样过程，可减少人为操作步骤，节省人力和时间。 1.10.1 具有40个以上进样瓶物理位置的自动进样器 1.10.2 定量环上样方式可以实现0.4 μL至5 mL 1.10.3 可以实现浓缩进样，体积0.1 mL至5 mL 1.10.4 可以实现给双系统进样 1.10.5 上样速度：0.1-5.0 ml/min 1.10.6 单一样品瓶装样后可实现同一样品40次以上上样 1.10.7 预留额外的六通阀或十通阀位置，可用于在线样品前处理等应用 1.10.8 样品瓶带有样品瓶盖，自动进样器带有样品盘保护罩 2、基本配置 2.1 主机（含电导检测器、柱温箱、泵）一台 2.2 抑制器 阴离子一套 2.3 阴离子分析柱和保护柱各一根 2.4 控制软件一套 2.5 5ml样品瓶三套 2.6 溶剂过滤头5包 2.6 自动进样器 一台 2.7 淋洗液发生装置（实物） 一套 2.8 电脑打印机 各一台 3、 资质证明和技术文件 3.1 ISO9001证书 3.2 制造商资格声明 3.3 计量器具型式批准证书 3.4 售后服务承诺和售后服务体系 |
|  |  |  |  | 次要技术指标： 数据处理系统 硬件：优于P4 2.8GHZ，2GB内存，320GB硬盘的计算机，19”液晶屏，HP激光打印机。 基于Windows NT/2000/XP的，全32位色谱工作站软件。 简体中文版操作界面 可完全控制仪器各相关组件。 |
| - 质量标准 |  |  | - 国家标准 行业标准 |  |
| - 验收条件及标准 |  |  | - 严格依据招标文件进行验收 |  |
| - 验收方法及方案 |  |  | - 由采购单位组织验收 |  |

二、商务要求

| 质保期 | 12个月，终身免费售后技术服务。 |
| --- | --- |
| 售后技术服务要求 | 免费调试，定期回访，技术培训。 |
| 交货时间及地点 | 交货时间：合同签订后60日内。交货地点：驻马店市公安局 |
| 付款方式 | 安装、调试完毕并验收合格后10个工作日内按合同金额的95%付款，其余5%作为质保金，一年后，没有质量问题的情况下，10个工作日内付清。 |
| 备品备件及耗材等要求 | 优惠价格提供备件。 |
| 售后服务保障或维修响应时间要求 | 质保期内售后保障电话需保持畅通；出现技术故障的，供货方须在8小时内做出响应，并提供技术服务；如不能通过远程沟通解决的技术问题，供货方须在48小时内赶赴现场解决。 |

- B包： 全自动固相萃取仪

- 一、技术需求

| 序号 | 货物名称 | 数量单位 | 功能性能及技术指标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动固相萃取仪 | 1台 | 功能要求 | 必要功能： 用于液体样品或固体半固体样品提取液中痕量有机物萃取和浓缩，不少于八通道，可同时处理八个样品。 |
|  |  |  |  | 辅助功能： 适用于萃取大体积液体样品中痕量污染物质，为气相、液相色谱或质谱仪器的样品前处理制备系统。离子分析 |
|  |  |  | 性能技术指标 | 主要技术指标： 1、萃取模式：柱萃取模式。 2、*萃取通道：可同时处理8个样品，自动完成柱活化，上样品，淋洗，氮气干燥，组份收集和样品管路清洗等操作。 3、*过压保护：带压力保护功能，当萃取柱发生堵塞时，仪器会首先降低流速。如果问题仍然存在，仪器会暂停运行，待故障排除后再继续样品处理。 4、柱子的活化、样品的萃取、柱子的洗脱、流路的洗涤、吹干等过程能够通过设定的程序全自动完成，无须人工介入。 5、自动选择溶剂、自动控制流速、自动压力保护和停泵功能。 6、结构要求：主机为集成式结构，要求所占空间尽量小，以节省实验室空间。 7、单个样品处理体积范围：1-4000ml。 8、*进样和柱淋洗方式：都使用精密注射泵, 进样和柱淋洗都是8个样品同时处理。 9、泵流速：1.0～60ml/min可调，溶剂和样品泵流量精度±1.5%以内。 10、*样品管路清洗: 加样完成后自动清洗样品流路并吹干，防止样品间的交叉污染。可用清洗溶剂至少两种。清洗液可以加入到SPE柱, 也可以不经过SPE柱, 直接排走。 11、*适用萃取柱规格：1ml,3ml,6ml,12ml, 24ml萃取柱，且可直接在同一台主机平台上使用，不需要另外使用转换接头或在SPE柱上加盖。 12、*组分收集：每个样品至少可收集两个组份, 每个组分的体积0.5-250毫升。可以使用各种体积和形状的接受容器, 包括自动进样器的样品瓶,氮吹仪用浓缩试管, 旋转浓缩仪用浓缩瓶,和三角烧瓶等。 13、组分在线浓缩：可以和组分的洗脱同步进行, 最小浓缩体积可达0.5毫升, 浓缩加热的控温范围为室温到85度。 14、可选溶剂数量：5种 15、整套系统无需外接加压泵 16、系统产生的废水和有机废液分两路排放，容易处理且不会引起两次污染。 17、可使用双柱串联，在双柱串联的情况下仍可使用较高的流速而不影响泵送体积的准确性。 18、*样品容器, 组分收集容器和废液收集容器在样品处理过程中都可以加盖, 以防止有害溶剂的挥发。 19、控制：仪器键盘可以独立完成方法编辑和仪器操控，不需电脑。方法运行过程中，要求即时显示操作步骤，运行状态和进程。 20、配置：多通道固相萃取仪主机 1套；收集管架 1套；样品瓶 1套；溶剂瓶 5个；6毫升C18固相萃取柱 500个；仪器维护工具 1套；氮气瓶（含氮气）1个减压阀1个管路1段。 21、耗材 名称; 数量. 标准品（套）; 1. DB-1MS毛细柱（根）; 3. DB-5MS毛细柱（根）; 1. RTX-1毛细柱 （根）; 1. RTX-5毛细柱（根）; 1. ETP（个）; 1. 离子源（个）; 1. 灯丝 （枚）; 8. 10ul自动进样针 （支）; 1. 5ul自动进样针（支）; 2. 铷珠（枚）; 2. 5ul手动进样针（支）; 3. 惰化处理石英棉 （瓶）; 2. 泵油1L （瓶）; 2. 泵垫（个）; 1. 泵卡（个）; 1. 泵塞（个）; 2. 进样垫 （个）; 90. 自动进样器针卡（个）; 4. 陶瓷垫片 （个）; 2. 金箔垫片 （个）; 5. 钢环 （个）; 4. 调谐试剂 （瓶）; 1. 石墨压环 （盒）; 1. 玻璃衬管 （支）; 5. 砂纸（盒）; 1. 柱前螺母（个）; 4. 柱后螺母 （个）; 4. 铝箔垫片（包）; 1. O型圈 （个）; 10. 密封圈 （个）; 2. 石墨垫 （盒）; 2. 进样针接口（个）; 2. 捕集管 （个）; 2. 净化管 （个）; 1. 氘灯（个）; 1. 填充柱（根）; 1. 硫酸镁（色谱纯）100g （瓶）; 2. PSA SPE Bulk Sorbent, 25g （瓶）; 2. Carbon SPE Bulk Sorbent, 25g （瓶）; 2. C18 ODS SPE Bulk Sorbent, 25g （瓶）; 2. |
|  |  |  |  | 次要技术指标：环境要求： 电源：220V±5% 温度：5℃-40℃ 相对湿度：20%-75% |
| - 质量标准 |  |  | - 国家标准 行业标准 |  |
| - 验收条件及标准 |  |  | - 严格依据招标文件进行验收 |  |
| - 验收方法及方案 |  |  | - 由采购单位组织验收 |  |

二、商务要求

| 质保期 | 12个月，终身免费售后技术服务。 |
| --- | --- |
| 售后技术服务要求 | 免费调试，定期回访，技术培训。 |
| 交货时间及地点 | 交货时间：合同签订后60日内。交货地点：驻马店市公安局 |
| 付款方式 | 安装、调试完毕并验收合格后10个工作日内按合同金额的95%付款，其余5%作为质保金，一年后，没有质量问题的情况下，10个工作日内付清。 |
| 备品备件及耗材等要求 | 优惠价格提供备件。 |
| 售后服务保障或维修响应时间要求 | 质保期内售后保障电话需保持畅通；出现技术故障的，供货方须在8小时内做出响应，并提供技术服务；如不能通过远程沟通解决的技术问题，供货方须在48小时内赶赴现场解决。 |