采购需求

（仅供参考，最终以招标文件为准）

付款方式：货物安装调试验收合格后，一次性付清合同价款。

供货及安装期：合同签订后90日内完成供货安装调试，并确保采购人正常使用。

前注：

1） 本说明中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评委会审核认可；

2） 为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经评委会审核认可；

3） 投标人应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。成交人必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收,所发生的验收费用由成交人承担；投标人应自行踏勘施工建设现场，如投标人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或成交后无法完工，投标人自行承担一切后果；

4）如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“投标人须知前附表”中约定方式联系采购中心，或接受答疑截止时间前联系采购人。否则视同理解和接受。

采购内容

1.应用范围：适用于对各类样品中主量、微量及痕量元素的定性、半定量和定量分析。

2.供货要求：

2.1 仪器类型：全谱直读型电感耦合等离子体发射光谱仪；

2.2 数量：一台；

2.3 内容：

2.3.1 电感耦合等离子体发射光谱仪；

2.3.2 冷却水循环系统；

2.3.2 计算机及打印机；

2.3.3 两年消耗件；

2.3.3 10KW带交流滤波功能稳压电源。

3.技术指标

3.1 仪器工作环境

3.1.1 电压：      220VAC±10%

3.1.2 室温：       15-30℃

3.1.3 相对湿度：20%-80%

3.2 仪器总体要求

该光谱仪采用最新设计，技术先进超前，能快速一分钟内分析几十种元素含量，样品用量少，消耗成本低。仪器必需包括高频发生器、等离子体及进样

系统、分光系统、检测器、分析软件和计算机系统，全自动控制。

3.3 性能指标

3.3.1检测器

★3.3.1.1带高效半导体制冷的固体检测器，在光谱仪波长范围内具有连续像素，能任意选择波长，且具有天然的防溢出功能设计，并提供英文说明材料证明。

★3.3.1.2 检测单元：大于290,000个检测单元。

★3.3.1.3 冷却系统：高效半导体制冷。温度：≤-35℃，启动时间：< 3 分钟。

★3.3.2 光学系统：恒温驱气型中阶梯分光系统。

3.3.2.1单色器：中阶梯光栅，石英棱镜二维色散系统，高能量。

★3.3.2.2 光室：带精密光室恒温38℃±0.1℃，驱氩气或氮气, 驱气量为1L/min.并提供英文说明材料。

★3.3.2.3波长范围：166-847nm，全波长覆盖，可测Al167.120nm，P178.2nm，B182.6nm。可用波长有55000条，并提供英文说明材料说明。

★3.3.2.4光学分辨率（FHW）：≤0.007nm 在200 nm处，（分辨率和检出限指标须在相同条件获得），并提供英文证明材料。

3.3.3 等离子体

★3.3.3.1等离子体观察方式：双向观测(即水平加垂直观测)。

★3.3.3.2 RF发生器：固态发生器，水冷，直接耦合、自动调谐，变频，无匹配箱设计。输出功率≥1300 W，并且连续可调。

★3.3.3.3 频率：27.12MHZ或40.68。

3.3.4 进样系统

★3.3.4.1炬管：可拆卸式，快速插拔式连接，辅助气及保护气管路均采用固定设计，在拆装炬管时对气体管路无需任何操作。

3.3.4.2  2.0mm 中心管。

3.3.4.3雾化器：高效同心雾化器。

3.3.4.4雾化室：旋流雾化室。

★3.3.4.5废液安全在线自动监控：有废液传感器，能对仪器状态进行实时自动的监控，保障数据准确及仪器使用安全。

★3.3.4.6蠕动泵：采用与同品牌ICPMS相同的蠕动泵，4通道，泵速0-125rpm连续自动可调。

★3.3.4.7气路控制：三路气体全部软件控制。采用质量流量计，精度0.01L/min。

3.3.5分析软件：

3.3.5.1基于网络化连接与控制的多任务、多用途操作平台. 符合21CFR Part 11的要求，具有登录口令保护，多级操作权限设置和网络安全管理，具有历史记录和电子签名功能。

3.3.5.2 软件操作方便、直观，具有定性、半定量、定量分析功能。

★3.3.5.3具有同时记录所有元素谱线的“摄谱”功能，可快速定性和半定量分析, 并能永久保存和自动检索操作软件,并可永久保存和日后再分析。

3.3.5.4具有多种干扰校正方法和实时背景扣除功能。

3.3.5.5 仪器诊断软件和网络通讯，数据再处理功能。

★3.3.5.6兼容多种仪器控制，与ICP-MS,HR-ICP-MS,NSX, Quad-ICP-MS等8种仪器使用同一软件控制平台，能有效减少培训成本。

★3.3.5.7软件模块化的设计为仪器和辅助插件整合在单独的工作流程中提供了一个灵活的框架。除了仪器插件，软件还为自动进样器、自动稀释器及主要的色谱、激光烧蚀系统配有集成插件。

3.3.5.8 数据采集模式有快速模式和精密度模式可选。

★3.3.5.9快速波长校正：采用C,N,Ar线对波长进行快速自动校正，无需额外标准溶液，点燃等离子体后即可自动进行，并且在30秒内自动完成。

3.3.5.10 炬管准直：炬管采用卡式固定位置设计，重现性好，在安装完炬管后即自动完成准直，无需额外的手动操作和标准溶液。

3.3.6 分析性能

★3.3.6.1分析速度：≥每分钟70个元素或谱线，而且每条测量谱线的积分时间≥10秒。

3.3.6.2样品消耗量：< 2ml，测定大于70个元素。

★3.3.6.3谱线灵活性：可对分析元素的任何一条谱线进行定性、半定量和定量分析。

3.3.6.4 测定谱线的线性动态范围：≥105（以Mn257.6nm 来测定，相关系数≥0.9996）。

★3.3.6.5内标校正：同时的内标校正，即内标元素和测量元素必须同时曝光。

3.3.6.6精密度：测定1ppm或10ppm多元素混合标准溶液，重复测定十次的RSD≤0.5%。

3.3.6.7稳定性：测定1ppm或10ppm多元素混合标准溶液，连续测定4小时的长时间稳定性RSD＜2.0%。

★3.3.6.8开机时间短，冷启动30分钟，内光学系统即可达到恒温，可稳定出数据。

4.必需的附件

4.1计算机系统

4.1.1数据工作站为i5或以上处理器， 独立显卡，2G内存，500G以上硬盘，21”液晶。

4.1.2 激光打印机。

4.2 冷却循环水系统。

5. 两年消耗品(除主机配置以外)：

5.1石英双向炬管：1套；

5.2水溶液石英中心管：1根；

5.3蠕动泵管（进样）：1包（6根/包）；

5.4蠕动泵管（废液）：1包（6根/包）；

5.5雾化器：1套；

5.6 雾化室：1套

注：

以上产品均须提供相应的制造厂家投标授权书，以保证产品的质量和技术服务。

★为必须满足指标，不满足将导致废标；投标时需提供相应的资料证明

备注：文件中所要求提供的原厂商针对本项目授权证书承诺书，投标文件中如未提供的必须在投标文件中的作出书面承诺：如果我公司中标，将在合同签订前向采购人提供，逾期未提供的，按自动放弃中标资格处理，由此产生的一切相关责任均由我公司承担。