# 招标项目技术、商务及其他要求

- 项目概述

第一包：药品、仪器，最高限价：36.68万元（人民币）（含成本、运输、安装、售后、税费等大包干费用）。

采购项目的技术需求：

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万分之一电子天平 | 量程：210g 精度0.0001g | 1 | 台 | 药品称重、溶解性总固体 |
| 2 | 千分之一电子天平 | 量程:300g 精度:0.001g | 1 | 台 | 药品、样品称重 |
| 3 | 电导率仪 | 1.仪器级别：1.0级 2.测量范围： 电导率：（0～1.999）μS； （2.0～19.99）μS； （20.0～199.9）μS； （200～1999）μS； （2.0～19.99）mS； （20.0～199.9）mS 温度：-5～105（℃） 3.电子单元基本误差： 电导率：±1.0（FS） 温度：±0.5（℃） 4.电子单元稳定性：±0.5（FS） 5.温度补偿系数：2.0（％） 6.温度补偿范围：0～100（℃） | 1 | 台 | 电导率 |
| 4 | 色度仪 | 测量范围：0～50度 （Hazen、Pt-Co、PCU、毫克铂/升） 最小示值：1度 示值误差：±5%；重复性：≤3% | 1 | 台 | 色度 |
| 5 | 散射浊度计 | 测定原理：90°散射光 最小示值（NTU）：0.01 测量范围（NTU）：0～20、0～200 示值误差 ：±6％（±2.5％F.S） 重 复 性：≤0.5％ | 1 | 台 | 浑浊度 |
| 6 | 精密酸度计 | 仪器级别：0.01级 测量范围：pH：(-2.00～18.00)pH mV：(-1999～0) mV，（0～1999）mV 温度：（0～99.9）℃ 温度补偿范：{0～100)℃手动或自动 | 1 | 台 | FP值 |
| 7 | 可见分光光度计 | 波长范围：325-1020nm 波长准确度：±2nm 波长重复性：≤1nm 光谱带宽：4nm | 1 | 台 | 铬、铝、氯化物、挥发分类、阴离子合成洗涤剂、氰化物、甲醛等 |
| 8 | 磁力搅拌器 | 1、无级调速：0-2000转/分 2、电动功率：30W 3、加热功率：300W 4、电 源：AC220V 50HZ 5、控温范围：室温-99.9℃(数显恒温) 6、控温精度：±1度 | 1 | 台 | 样品搅拌 |
| 9 | 超声波清洗机 | 智能控温功率两档可调型 容量：10升 内胆材料：全不锈钢冲压槽304 时间控制：0-30分钟并可连续 加热功率：800W 加热温度:20-80℃ | 1 | 台 | 器皿清洗 |
| 10 | 微生物过滤装置（含真空泵） | (三联)配套装置包括：不锈钢支架、玻璃滤器、真空泵、过渡瓶。 | 1 | 台 | 抽滤 |
| 11 | 显微镜 | 流线型设计符合人机工程学 放大倍数：40X-1600X 观察头：单目倾角30度。 目镜：WF10X; 16X 物镜：195消色差物镜4X;10X;40X;100X 平台：双层机械平台130X125MM，移动范围75X50 调焦机构：粗微调同轴 聚光镜：阿贝聚光镜NA1.25带可变光栏 光源：LED亮度可调 配套：天策莱光巨眼万能液晶成像仪 屏幕分辩率：480X480 高清摄像头与7寸显示屏一体化设计。 摄像头与显示屏20°-160°角度可调 摄像头清晰度：肉眼观测效果大于300万 | 1 | 台 | 总大肠菌群 |
| 12 | ★超纯水机 | 一：主机参数及配置要求 1、制水能力：一机两用，可直接将城市自来水或地下水纯化为符合GB6682-2008标准中规定实验室用三级纯水和一级超纯水 2、制水量：≥10升/小时（水温25℃时），取水流量1.5-1.8L/min；进水水源：城市自来水或地下水TDS≤200ppm，水压1-5kg/cm²，水温1-45℃ 3、主机电源：AC220V/50HZ；功率：30W；尺寸：500mm×320mm×480mm；重量：35KG 4、RO（纯水）水质：标配ULUPURE两通道注塑型预处理系统，提供“超纯水生产用的预处理检测装置”证书，保证RO水水质稳定为源水电导率×2%（约1-10μs/cm）@25℃ 5、UP（超纯水）水质：UP超纯水水质电阻率：18.2MΩ.cm @25℃，标配ULUPURE两通道注塑型超纯化系统，提供“实验室纯水器一体化超纯化柱”证书，标配囊式滤芯，微颗粒物≤1个/ml，TOC〈 20ppb，微生物≤1cfu/ml，重金属离子≤0.1ppb 6、储存系统：标配15L专用压力纯水箱，提供“实验室纯水器液位控制装置”证书，用户可根据自身需求选配40L纯水箱。 二：功能特点及售后服务要求 1、系统开机自检、自动冲洗，超纯水产水水质值在线监测，实时了解水质情况 4、系统PLC全自动控制，LCD中英文液晶显示屏，触摸式控制方式，ULUPURE特性控制系统 | 1 | 台 | 实验用水制备 |
| 13 | 电热恒温水浴锅 | 双列四孔 加热功率800W 数显控温：RT-100℃ ±0.5℃ 300*300*120 | 1 | 台 | 样品加热处理 |
| 14 | 高速离心机 | 仪器特点: • 变频电机驱动、微机控制 • 数码显示 • 全钢机身、不锈钢内腔 • 电子安全门锁，独立电机控制 • 转头自动识别 ，防止超速 • 特有的弹性转头固定方式，更换转头方便快捷 • 可存储9个操作程序，10级升降速可调 • RCF可直接设定及显示，无需RPM/RCF换算 • 仪器在运行中可以修改运行参数 基本参数: 最高转速 16500 r/min 最大离心力 19070 xg 最大容量 6×100ml（8000rpm） 转速精度 ±10 r/min 定时范围 0~99 min/点动 噪 声 ≤60dB（A） 电 源 AC 220V 50HZ 10A 选配 转子 容量 最高转速 最大离心力 1号角转子 12X1.5ml/2.2ml 16500rpm 19000Xg 2号角转子 12X5ml 15000rpm 18270Xg 3号角转子 24X1.5/2.2ml 13000rpm 16850Xg 4号角转子 12X10ml 12000rpm 12900Xg 5号角转子 6X50ml 12000rpm 15970Xg 6-1号角转子 4X100ml 10000rpm 10640Xg 6-2号角转子 8X50ml 7号角转子 6X10ml 16000rpm 19070Xg 8号角转子 6X30ml 12000rpm 14900Xg 9号角转子 4X0.2mlPCR8连管 13000rpm 17000Xg 10号角转子 6X100ml 8000rpm 7600Xg | 1 | 台 | 样品处理 |
| 15 | 高压灭菌锅 | 配置：自动控制 有效容积：30L 外观特征：全不锈钢 自动控制灭菌循环程序 双刻度二类读数压力表 压力安全联锁装置 自涨式密封 断水保护功能 自动排放冷空气 | 1 | 台 | 器具灭菌 |
| 16 | 电热恒温干燥箱 | 镜面圆角不锈钢内胆 双层大视窗观察玻璃 数显控温 控温范围：50-300℃ 尺寸：350*450*450 | 1 | 台 | 器皿、样品等烘干 |
| 17 | 万用电炉 | 额定功率：2000W | 1 | 台 | 样品加热 |
| 18 | 超净工作台 | 生物超净工作台的技术参数:单人单面操作,带下下移门,箱体材质为冷轧钢板不锈钢 洁净等级：100级@≥0.5μm（美联邦209E） 平均风速：0.25-0.45m/s（快慢双速） 噪音：≤58dB（A） 照度：≥300Lx | 1 | 台 | 微生物接种检测，培养基制备 |
| 19 | 恒温培养箱 | 不锈钢工作尺寸420*420*500mm 1.室温+5℃～60℃ 2.波动度≤±0.5℃ 3.均匀度≤±1℃ 4.搁板负荷45kg／m~ | 1 | 台 | 微生物培养 |
| 20 | 菌落计数器 | 计数器容量：0-999 发光现实窗字高：16mm 光源灯功率：16W 总功率：＜20W | 1 | 台 | 检测微生物 |
| 21 | ★冰箱 | 一、技术规格及要求： 1容积大于等于260升，立式。 外部尺寸（mm）(宽*深*高)：620*655*1720 2箱内温度：微电脑控制，数字温度显示，可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在2℃~8℃，调节增量为0.1℃，分辨率0.1℃； 3报警方式：声光报警，可实现超温报警、传感器故障报警、开门报警、远程报警定、断电报警、制冷系统故障报警；内置蓄电池，断电后可持续显示箱内温度及声光报警72小时； 4 采用风冷,翅片式蒸发器，专业风道，保证箱内温度稳定均匀 5.环保无氟制冷剂 6采用进口DANFOSS压缩机和EBM冷凝风机。 7透明玻璃门设计，内设照明灯，方便随时观察箱内物品。 8多层搁物架设计，可根据存放物品的规格合理地调整间隙，充分利用空间 9宽电压带，适合电压不稳定地区（187—242V） | 1 | 台 | 试剂、样品低温保存 |
| 22 | 原子吸收分光光度计（含氢化物发生器） | 1.灯位及切换:3 灯位快速切换； 2.点火方式:电子点火； 3.焦距:270mm （闪耀波长:250mm）； 4.光栅:1800 条/mm 原装进口件（宾松）； 5.光管(核心部件光电倍增管)； 6.波长范围：185-900nm； 7.波长精确度：全波段优于±0.25nm 优于国标（国标为±≤0.5nm）； 8.波长重复性：≤0.15nm 优于国标（国标为≤0.3nm）； 9.分辨率：光谱带宽0.2nm 时分开锰279.5nm 和279.8nm 双线谷峰能量比<20%.优于国标（国标为≤40%）； 10. 基线稳定性(Cu)： ≤0.004A/30min优于国标（国标为≤0.006A/30min）； 11.特征浓度(Cu)： ≤0.025ug/ml/1% 优于国标(国标为≤0.05ug/ml/1%)； 12. 检出限(Cu)：≤0.005ug/ml 优于国标（国标为≤0.008ug/ml）； 13. 精密度RSD(Cu)：＜0.5％对优于国标（国标为≤0.008ug/ml）； 14.光谱带宽:0.1 0.2、0.4、2.0nm 四档电脑自调（仪器默认0.2nm，通用所有分析元素）； 15.仪器操作软件:简体中文、英文(工作环境：Win XP/Vista操作系统),软件功能强大，人性化的设计，让分析变得准确快捷，分析数据结果直接转换成excel 文档，方便编辑.； 16.浓度计算方式:标准曲线法（1～3 次曲线），标准加入法，内插法； 17.重复测量次数:1～20 次，重复测量计算平均值，自动给出标准偏差和相对标准偏差； 18.结果打印:参数打印，数据结果打印，图形打印，可实现单元素与多元素分析的报告汇总报告； 19.燃烧器：100mm 金属钛燃烧器，空冷预混合型； 20.喷雾器：高效玻璃、全塑、不锈钢雾化器； 21.雾化室：耐腐蚀材料雾化室； | 1 | 套 | 铁、锰、铜、锌、 |
|  |  | 22.位置调节：火焰燃烧器最佳高度及前后位置可调，一份钟点完成火焰/氢化物换装； 23.保护功能：具有多种自动安全保护功能，乙炔漏气报警、关闭系统； 24.灯电流:仅用3mA 灯工作电流，提高分析稳定性，同时使元素灯使用寿命≥1500 个小时； 25.石墨炉: 1.石墨炉原子化系统：采用国内唯一的恒功率纵向加热技术(专利)，保证测量稳定性和准确性； 2.实现火焰原子化器和石墨炉原子化器自动切换； 3.特征量（Cd）: ≤0.3×10-12g； 4.检出限(Cd):≤0.4×10-12g 5.精密度: RSD≤2%； 6.加热温度范围:室温~3000℃； 7.加热控温方式:干燥灰化阶段功率控制方式. 原 子化阶段采用光控最大功率方式； 8.控温精度: 精度≤1%； 9.升温速率: >2000℃/秒； 10.加热条件 设定:最多11 个程序，斜坡升温，阶段升温，最大功率升温； 11.安全保护: 具有氩气欠压指示，冷却 水流量不足，过热，过流报警及自动保护功能； 12.背景校正:氘灯背景校正1A 时≥30 倍; 自吸背景校 正1A 时≥30 倍；备有石墨炉升级端口； 26.保修时间:壹年 仪器配置主机 电源：AC220V/50Hz 功率：200VA 重量： 100kg 体积：1000mm（长）×350mm（宽）×390mm（高） 工作环境温度：10～35℃ 工作环境湿度：≤80% |  |  |  |
| 24 | ★离子色谱仪 | 1主机 1.1一体化整机，数字化控制，大屏幕液晶显示；电导、电流、流量、 量程、压力等工作参数全屏显示；触摸按键式操作，操作人性化，仪器可实时监控。 1.2主要技术参数 检测下限： ＜1×10-4μg/g（Cl-测试） ＜1×10-3μg/g（SO42-测试） 检测精度：优于1.0%（SO42-测试） 2 离子色谱泵 2．1色谱高压输液泵，采用PEEK泵头，具有电子抑制无脉冲功能，波动抑制：柱塞冲程调节和电子抑制。PEEK管路：适用于pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂。 泵耐压范围：0-42Mpa 流量范围：0.001 mL/min－9.999mL/min，系统设置和监控仪器各种参数。 流量精度：RSD＜0.1% 压力波动精度：≤1.0% 3 电导检测器 3.1 D3000钛金电导池，电导池体积≤0.8μl 3.2 信号输出类型：数字处理信号 3.3 输出电压：-5000～5000mv可调 3.4 分辨率：≤0.0012ns 4 主机内置紫外检测器运行MEO 5 流路系统 六通进样阀，全流路采用进口耐压，耐酸碱，耐腐蚀的全PEEK材料； 6色谱分析系统： 配有高效阴离子色谱柱, 一次进样同时分析F-、Cl-、SO42-、NO3-、BrO3- 等阴离子分析及水中消毒副产物，用于pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂。 | 1 | 套 | 氯化物、氟化物、硫酸盐、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、溴酸盐等 |
|  |  | 7恒温抑制电导池（必须提供证明文件），具有恒温抑制功能，流动相不需要再进行热交换，可以用最短的管路流入电导检测器，减少了流路，提高检测灵敏度。化学抑制器：采用连续自动再生膜化学抑制器，不用换酸，连续自动再生，不间断使用，操作简单，寿命长；恒流源电流0～160mA可调，增量1mA；同时将电导池和抑制器有机的结合在一起，减小了环境的影响，降低了基线噪音和漂移。 8 正压排气装置（必须提供证明文件） 可以连续自动排出流动相中溶解的气体，彻底消除流动相中的不稳定因素从而降低基线漂移及噪音。 9内置式快速气体抽取装置（必须提供证明文件），能更加彻底、更加快速去除流动相中CO2，对基线和仪器稳定性的影响，该装置并能提高柱效和分离度。 10柱状纳米级流动相滤液器（原装进口部件：E.I.DuPont de Nemours & Co.,Inc.）（必须提供证明文件） 11数据处理系统： ※美国安捷仑汉化版YC3000型离子色谱仪专用数据工作软件，功能强大，简化数据处理步骤，自动识别溶剂峰，拖尾峰，锯齿峰，前后肩峰。 ※装正版Windows7/XP系统软件和色谱仪系统控制软件及分析应用软件，结果可与Microsoft Excel、Word等软件共享；数据谱图可与Photoshop、CorelDRAW等图像软件共享。 ※强大的手动积分功能，加减峰，峰基线调整，切割方式调整。 ※积分灵敏度1 微伏•秒，最小分辨率0.1微伏，最小峰宽0.1秒。 ※具有数据处理自动套用格式功能：可编制分析方式、色谱图积分及分析报告。 12品牌电脑，激光打印机。 |  |  |  |
| 25 | 微量移液器 | 0.1-2.5ul/ 0.5-10ul （含吸头） | 2 | 套 | 采样 |
| 26 | 水样冷藏箱 | 箱体材料：高低压聚乙烯 隔热材料：聚氨酯发泡 隔热层厚度：50mm 隔热层密度：40~45公斤/立方米 交直流两用， 配220V电源线， 12V/24V电源线 | 2 | 个 | 样品保存 |
| 27 | 便携式水质检测箱 | 外壳材质：医用PP 颜 色：蓝色、白色 容 积：27L 内部尺寸：375×245×280 带温度显示 | 2 | 套 | 现场检测余氯、二氧化氯、浑浊度、色度、pH、电导率、温度、微生物指标等 |
| 28 | 照相机 | 光学变焦 :30倍 传感器类型 :CMOS 传感器尺寸 :1/2.3英寸 影像处理系统:Bionz真实影像处理器 有效像素 :2040万像素 | 2 | 台 | 现场取证 |
| 29 | 玻璃器皿 | 详见附件一、 生活饮用水检验玻璃仪器清单 | 1 | 批 |  |
| 30 | 试剂药品 | 详见附件二： 生活饮用水检验药品清单 | 1 | 批 |  |

注：凡带“★”号的产品必须提供生产厂家针对本次招标的授权书原件。

附件一、 生活饮用水检验玻璃仪器清单

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 比色管(具塞) | 6*1支 10ml | 组 | 3 |  |  | 产品质量符合国家相关标准 |
| 2 | 比色管(具塞) | 12*1支 25ml | 组 | 2 |  |  | 产品质量符合国家相关标准 |
| 3 | 比色管(具塞) | 6*1支 50ml | 组 | 4 |  |  | 产品质量符合国家相关标准 |
| 4 | 烧杯 | 50ml(12个/盒) | 个 | 20 |  |  | 产品质量符合国家相关标准 |
| 5 | 烧杯 | 300ml(8个/盒) | 个 | 10 |  |  | 产品质量符合国家相关标准 |
| 6 | 烧杯 | 500ml(8个/盒) | 个 | 10 |  |  | 产品质量符合国家相关标准 |
| 7 | 烧杯 | 1000ml(6个/盒) | 个 | 5 |  |  | 产品质量符合国家相关标准 |
| 8 | 刻度吸管 | A级 1ml(20支/盒) | 支 | 30 |  |  | 产品质量符合国家相关标准 |
| 9 | 刻度吸管 | A级 2ml(20支/盒) | 支 | 30 |  |  | 产品质量符合国家相关标准 |
| 10 | 刻度吸管 | A级 5ml(20支/盒) | 支 | 20 |  |  | 产品质量符合国家相关标准 |
| 11 | 刻度吸管 | A级 10ml | 支 | 20 |  |  | 产品质量符合国家相关标准 |
| 12 | 大肚吸管 | A级 5ml(10支/盒) | 支 | 10 |  |  | 产品质量符合国家相关标准 |
| 13 | 大肚吸管 | A级 10ml（10支/盒） | 支 | 10 |  |  | 产品质量符合国家相关标准 |
| 14 | 大肚吸管 | A级 25ml(10支/盒) | 支 | 5 |  |  | 产品质量符合国家相关标准 |
| 15 | 大肚吸管 | A级 50ml(10支/盒) | 支 | 5 |  |  | 产品质量符合国家相关标准 |
| 16 | 大肚吸管 | A级 100ml(10支/盒) | 支 | 5 |  |  | 产品质量符合国家相关标准 |
| 17 | 酸滴管(白色) | A级 25ml(5支/盒) | 支 | 5 |  |  | 产品质量符合国家相关标准 |
| 18 | 酸滴管(棕色) | A级 25ml(5支/盒) | 支 | 5 |  |  | 产品质量符合国家相关标准 |
| 19 | 酸滴管(白色) | A级 50ml(5支/盒) | 支 | 5 |  |  | 产品质量符合国家相关标准 |
| 20 | 酸滴管（棕色） | A级 50ml（5支/盒） | 支 | 5 |  |  | 产品质量符合国家相关标准 |
| 21 | 铁架台(不锈钢） | 全套 | 套 | 2 |  |  | 产品质量符合国家相关标准 |
| 23 | 三角烧瓶 | 150ml(12个/盒) | 个 | 20 |  |  | 产品质量符合国家相关标准 |
| 24 | 三角烧瓶 | 250ml(12个/盒) | 个 | 20 |  |  | 产品质量符合国家相关标准 |
| 25 | 三角烧瓶 | 500ml(8个/盒) | 个 | 10 |  |  | 产品质量符合国家相关标准 |
| 26 | 白小口瓶 | 250ml(10个/盒) | 个 | 24 |  |  | 产品质量符合国家相关标准 |
| 27 | 白小口瓶 | 500ml(6个/盒) | 个 | 20 |  |  | 产品质量符合国家相关标准 |
| 28 | 白小口瓶 | 1000ml(6个/盒) | 个 | 15 |  |  | 产品质量符合国家相关标准 |
| 29 | 棕小口瓶 | 250ml(10个/盒) | 个 | 24 |  |  | 产品质量符合国家相关标准 |
| 30 | 棕小口瓶 | 500ml(6个/盒) | 个 | 20 |  |  | 产品质量符合国家相关标准 |
| 31 | 棕小口瓶 | 1000ml(6个/盒) | 个 | 15 |  |  | 产品质量符合国家相关标准 |
| 32 | 定性滤纸 | 快速12.5cm | 盒 | 5 |  |  | 产品质量符合国家相关标准 |
| 33 | 滤纸(定性) | 快速 60*60（100张/包） | 张 | 100 |  |  | 产品质量符合国家相关标准 |
| 34 | 不锈钢药勺 | 18cm | 组 | 20 |  |  | 产品质量符合国家相关标准 |
| 35 | 不锈钢镊子(直) | 14cm | 把 | 6 |  |  | 产品质量符合国家相关标准 |
| 36 | 不锈钢镊子(直) | 20cm | 把 | 6 |  |  | 产品质量符合国家相关标准 |
| 37 | 不锈钢镊子直） | 30cm | 把 | 6 |  |  | 产品质量符合国家相关标准 |
| 38 | 量筒 | 50ml(6个/盒） | 个 | 4 |  |  | 产品质量符合国家相关标准 |
| 39 | 量筒 | 100ml(6个/盒) | 个 | 4 |  |  | 产品质量符合国家相关标准 |
| 40 | 量筒 | 1000ml(1个/盒） | 个 | 4 |  |  | 产品质量符合国家相关标准 |
| 41 | 漏斗 | 短颈 60mm | 个 | 3 |  |  | 产品质量符合国家相关标准 |
| 42 | 漏斗 | 短颈 75mm | 个 | 3 |  |  | 产品质量符合国家相关标准 |
| 43 | 白小口塑料瓶 | 500ml | 个 | 10 |  |  | 产品质量符合国家相关标准 |
| 44 | 白小口塑料瓶 | 1000ml | 个 | 10 |  |  | 产品质量符合国家相关标准 |
| 45 | 比色皿 | 721 10mm | 个 | 6 |  |  | 产品质量符合国家相关标准 |
| 46 | 比色皿 | 721 30mm | 个 | 7 |  |  | 产品质量符合国家相关标准 |
| 47 | 比色皿 | 721 50mm | 个 | 6 |  |  | 产品质量符合国家相关标准 |
| 48 | 梯形吸管架 | 木制- | 个 | 2 |  |  | 产品质量符合国家相关标准 |
| 49 | 试管 | 50ml | 个 | 100 |  |  | 产品质量符合国家相关标准 |
| 50 | 发酵管 | 6*30(500个/包) | 支 | 150 |  |  | 产品质量符合国家相关标准 |
| 51 | 培养皿 | 90mm(10个/包) | 个 | 50 |  |  | 产品质量符合国家相关标准 |
| 52 | 大口瓶(白色) | 500ml(6个/盒) | 个 | 20 |  |  | 产品质量符合国家相关标准 |
| 53 | 硅胶塞（试管） | 细菌检验50mL试管用 | 个 | 100 |  |  | 产品质量符合国家相关标准 |
| 54 | 酒精灯(含灯芯) | 250ml(72个/件) | 个 | 4 |  |  | 产品质量符合国家相关标准 |
| 55 | 接种棒 | 常规- | 支 | 3 |  |  | 产品质量符合国家相关标准 |
| 56 | 镍铬丝 | 100根/筒 | 筒 | 2 |  |  | 产品质量符合国家相关标准 |
| 57 | 脱脂纱布 | 8m | 包 | 1 |  |  | 产品质量符合国家相关标准 |
| 58 | 脱脂棉 | YY500g | 包 | 1 |  |  | 产品质量符合国家相关标准 |
| 59 | 紫外灯管 | 6W,波长366nm | 盏 | 1 |  |  | 产品质量符合国家相关标准 |
| 60 | 铝试管架 | 20.5 40孔- | 个 | 6 |  |  | 产品质量符合国家相关标准 |
| 61 | 比色管架(木) | 6孔 25ml- | 个 | 6 |  |  | 产品质量符合国家相关标准 |
| 62 | 表面皿 | 60mm(1080个/件) | 个 | 4 |  |  | 产品质量符合国家相关标准 |
| 63 | 表面皿 | 90mm(630个/件) | 个 | 4 |  |  | 产品质量符合国家相关标准 |
| 64 | 表面皿 | 120mm(400个/件) | 个 | 4 |  |  | 产品质量符合国家相关标准 |
| 65 | 蒸发皿 | 50ml/100个/件 | 个 | 10 |  |  | 产品质量符合国家相关标准 |
| 66 | 蒸发皿 | 100ml/100个/件 | 个 | 10 |  |  | 产品质量符合国家相关标准 |
| 67 | 巴氏吸管 | 8*150- | 支 | 100 |  |  | 产品质量符合国家相关标准 |
| 68 | 胶头(乳胶) | 100个/袋 | 个 | 100 |  |  | 产品质量符合国家相关标准 |
| 69 | 洗耳球 | 小号 | 个 | 5 |  |  | 产品质量符合国家相关标准 |
| 70 | 洗耳球 | 大号 | 个 | 5 |  |  | 产品质量符合国家相关标准 |
| 71 | 塑料洗瓶 | 500ml | 个 | 4 |  |  | 产品质量符合国家相关标准 |
| 72 | 白量瓶 | A级 100ml(6个/盒) | 个 | 20 |  |  | 产品质量符合国家相关标准 |
| 73 | 白量瓶 | A级 200ml(16个/盒) | 个 | 20 |  |  | 产品质量符合国家相关标准 |
| 74 | 白量瓶 | A级 250ml(2个/盒） | 个 | 10 |  |  | 产品质量符合国家相关标准 |
| 75 | 白量瓶 | A级 500ml(2个/盒) | 个 | 10 |  |  | 产品质量符合国家相关标准 |
| 76 | 白量瓶 | A级 1000ml(2个/盒) | 个 | 5 |  |  | 产品质量符合国家相关标准 |
| 77 | 棕量瓶 | A级 200ml(16个/盒) | 个 | 10 |  |  | 产品质量符合国家相关标准 |
| 78 | 棕量瓶 | A级 250ml(2个/盒） | 个 | 10 |  |  | 产品质量符合国家相关标准 |
| 79 | 棕量瓶 | A级 500ml(2个/盒) | 个 | 10 |  |  | 产品质量符合国家相关标准 |
| 80 | 棕量瓶 | A级 1000ml(2个/盒） | 个 | 5 |  |  | 产品质量符合国家相关标准 |
| 81 | 白滴瓶（带胶头） | 30ml（200个/件） | 个 | 10 |  |  | 产品质量符合国家相关标准 |
| 82 | 量杯 | 50ml(6个/盒) | 支 | 4 |  |  | 产品质量符合国家相关标准 |
| 83 | 量杯 | 100ml(6个/盒) | 个 | 4 |  |  | 产品质量符合国家相关标准 |
| 84 | 干燥器 | 300mm(1个/件) | 个 | 3 |  |  | 产品质量符合国家相关标准 |
| 85 | 玻棒 | ö5-6mm 30cm- | 根 | 10 |  |  | 产品质量符合国家相关标准 |
| 86 | 梨形分液漏斗 | 250ml/2个/盒 | 个 | 16 |  |  | 产品质量符合国家相关标准 |
| 87 | 梨形分液漏斗 | 60ml/2个/盒 | 个 | 12 |  |  | 产品质量符合国家相关标准 |
| 88 | 梨形分液漏斗 | 500ml//2个/盒 | 个 | 12 |  |  | 产品质量符合国家相关标准 |
| 89 | 称量瓶 | 低型 50*30mm | 个 | 6 |  |  | 产品质量符合国家相关标准 |
| 90 | 塑料桶 | PP | 个 | 4 |  |  | 产品质量符合国家相关标准 |
| 91 | 塑料盆 | PP | 个 | 4 |  |  | 产品质量符合国家相关标准 |
| 92 | 全玻蒸馏器 | 500ml | 套 | 1 |  |  | 产品质量符合国家相关标准 |
| 93 | 白滴瓶(带胶头) | 60ml/200个/件 | 个 | 20 |  |  | 产品质量符合国家相关标准 |
| 94 | 白滴瓶(带胶头) | 125ml（120个/件） | 个 | 20 |  |  | 产品质量符合国家相关标准 |
| 95 | 棕滴瓶（带胶头） | 30ml(280个/件） | 个 | 10 |  |  | 产品质量符合国家相关标准 |
| 96 | 棕滴瓶(带胶头) | 60ml(200个/件) | 个 | 20 |  |  | 产品质量符合国家相关标准 |
| 97 | 棕滴瓶(带胶头) | 125ml(120个/件) | 个 | 10 |  |  | 产品质量符合国家相关标准 |
| 98 | 定碘三角烧瓶 | 250ml/80个/件 | 个 | 5 |  |  | 产品质量符合国家相关标准 |
| 99 | 定碘三角烧瓶 | 500ml/48个/件 | 个 | 5 |  |  | 产品质量符合国家相关标准 |
| 100 | 包装桶 | 5L | 个 | 4 |  |  | 产品质量符合国家相关标准 |

附件二：　生活饮用水检验药品清单

| 检验项目 | 药品名称 | 规格 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 色度（铂—钴标准比色法P41） | 氯铂酸钾(K2PtCl6) | AR 1g | 1瓶 |  |  |
|  | 氯化钴(CoCl2,6H2O) | AR 100g | 1瓶 |  |  |
| 总硬度（乙二胺四乙酸二钠滴定法P49） | 氯化铵 | AR 500g | 2瓶 |  |  |
|  | 氨水 | AR 500ml | 4瓶 |  |  |
|  | 硫酸镁 | AR 500g | 1瓶 |  |  |
|  | 乙二胺四乙酸二钠 | AR 250g | 1瓶 |  |  |
|  | 硫化钠 | AR 500g | 1瓶 |  |  |
|  | 盐酸羟胺 | AR 500g | 4瓶 |  |  |
|  | 锌粒 | AR 500g | 1瓶 |  |  |
|  | 铬黑T | AR 25g | 1瓶 |  |  |
|  | 乙醇95% | AR 500ml | 10瓶 |  |  |
| 溶解性总固体（称量法P51） | 变色硅胶（干燥） | 大颗 500g | 6瓶 |  |  |
|  | 滤膜（孔径0.45ìm） | 混纤CN-CA | 3盒 |  |  |
|  | 无水碳酸钠 | AR 500g | 1瓶 |  |  |
| 阴离子合成洗涤剂（二氮杂菲萃取分光光度法P57） | 三氯甲烷 | AR 500ml | 10瓶 |  |  |
|  | 二氮杂菲（邻菲罗啉） | AR 5g | 2瓶 |  |  |
|  | 乙酸铵 | AR 500g | 6瓶 |  |  |
|  | 冰乙酸 | AR 500ml | 5瓶 |  |  |
|  | 硫酸亚铁 | AR 500g | 1瓶 |  |  |
|  | 十二烷基苯磺酸钠 | AR 250g | 1瓶 |  |  |
| 氨氮（钠氏试剂分光光度法P90） | 硫代硫酸钠（大苏打） | AR 500g | 1瓶 |  |  |
|  | 四硼酸钠 | AR 500g | 1瓶 |  |  |
|  | 硫酸锌 | AR 500g | 1瓶 |  |  |
|  | 酒石酸钾钠 | AR 500g | 1瓶 |  |  |
|  | 碘化钾 | AR 500g | 1瓶 |  |  |
|  | 氯化铵 | AR 500g | 1瓶 |  |  |
| 化学耗氧量（酸性高锰酸钾滴定法P201） | 草酸钠 | AR 500g | 1瓶 |  |  |
|  | 高锰酸钾 | AR 500g | 1瓶 |  |  |
| 铬（六价）(二夲碳酰二肼分光光度法P161) | 丙酮 | AR 500ml | 2瓶 |  |  |
|  | 重铬酸钾 | AR 500g | 1瓶 |  |  |
| 铝（铬天清S分光光度法P109） | 铬天青S | AR 10g | 1瓶 |  |  |
|  | 乳化剂OP | AR 500ml | 1瓶 |  |  |
|  | 溴代十六烷基吡啶（CPB） | AR 100g | 1瓶 |  |  |
|  | 无水乙二胺 | AR 500ml | 1瓶 |  |  |
|  | 硫酸铝钾 | AR 500g | 1瓶 |  |  |
|  | 对硝基酚 | AR 100g | 1瓶 |  |  |
|  | 硫酸亚铁铵 | AR500g | 1瓶 |  |  |
|  | 锌标准溶液 | 1000ug/ml 50ml | 1瓶 |  |  |
| 砷（氢化物原子荧光法P138） | 硼氢化钠 | AR 100g | 1瓶 |  |  |
|  | 硫脲 | AR 500g | 1瓶 |  |  |
|  | 抗坏血酸 | AR 100g | 1瓶 |  |  |
|  | 重铬酸钾 | AR 500g | 1瓶 |  |  |
| 铅（氢化物原子荧光法P166） | 草酸 | AR 500g | 1瓶 |  |  |
|  | 硫氰酸钠 | AR 500g | 1瓶 |  |  |
| 细菌检验（P437） | 乳糖 | AR 500g | 1瓶 |  |  |
|  | 乳糖蛋白胨培养基 | BR 250g | 2瓶 |  |  |
|  | 伊红美蓝培养基 | BR 250g | 2瓶 |  |  |
|  | 营养琼脂(2010标准) 3# | BR 250g | 2瓶 |  |  |
|  | 氯化钠 | AR 500g | 2瓶 |  |  |
|  | 磷酸氢二钾 | AR 500g | 1瓶 |  |  |
|  | 磷酸二氢钾 | AR 500g | 1瓶 |  |  |
|  | 碘 | AR 100g | 1瓶 |  |  |
|  | 碘化钾 | AR 500g | 1瓶 |  |  |
|  | 三号胆盐 | BR 25g | 1瓶 |  |  |
|  | 胰蛋白胨 | BR 250g | 1瓶 |  |  |
|  | 4-甲基伞形酮-â-D-葡萄糖醛酸苷 | BR 20g (不配靛基质) | 1瓶 |  |  |
| 氰化物p76 | 乙酸锌 | AR 500g | 1瓶 |  |  |
|  | 磷酸氢二钠 | AR 500g | 1瓶 |  |  |
|  | 异烟酸 | BR25g | 1瓶 |  |  |
|  | N-二甲基甲酰胺(DMF) | AR 500ml | 1瓶 |  |  |
|  | 氯胺T | AR 500g | 1瓶 |  |  |
|  | 玫瑰红银试剂(对二甲氨基亚苄基罗丹宁) | AR 5g | 1瓶 |  |  |
|  | 甲基橙 | 25g | 1瓶 |  |  |
| 氯酸盐、 亚氯酸盐p405 | 磷酸氢二钠 | AR 500g | 1瓶 |  |  |
|  | 碘化钾 | AR 500g | 1瓶 |  |  |
| 常用试剂 | 盐酸 | AR 500ml | 10瓶 |  |  |
|  | 盐酸 | 优级500ml | 10瓶 |  |  |
|  | 硫酸(泡沫) | AR 500ml | 10瓶 |  |  |
|  | 硝酸 65%～68% | AR 500ml | 10瓶 |  |  |
|  | 硝酸 65%～68% | 优级 500ml | 10瓶 |  |  |
|  | 氢氧化钠(A) | AR 500g | 2瓶 |  |  |
|  | 氨水 | AR 500ml | 4瓶 |  |  |
|  | 急救箱 | 化验室常用急救药品 | 1个 |  |  |

投标人报名登记表

日期：

| 招标编号： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  |  |  |
| 投标包号： |  |  |  |
| 投标人法定名称： |  |  |  |
| 投标人详细地址： |  |  |  |
| 法定代表人姓名： |  |  |  |
| 投标人联系电话及传真： | 电话： |  | 邮箱： |
|  | 传真： |  |  |
| 投标联系人签名（对以上填报内容确认）： |  |  |  |
| 采购机构受理人签名： |  |  |  |

注：1、供应商报名文件必须携带或传真以下资料：营业执照副本（年检合格）、组织机构代码副本（年检合格）、税务登记证、单位介绍信或法人授权书原件、授权代表身份证复印件。

2、投标人所留电话和传真，应为投标单位（或投标单位人员）电话和传真，并保证在投标活动期间正常使。