谈判邀请

越西县政府采购中心根据政府采购制度的有关规定，受越西县水务局的委托，以竞争性谈判方式采购农村饮水安全工程水质检测中心仪器设备项目，特邀请具有供货能力和具备以下谈判资格的商家参加谈判。（1）具有独立承担民事责任能力；（2）参加本次政府采购活动三年内，在经营活动中没有违法记录并在行业内有良好的信誉。(3)具有生产经营范围的营业执照。（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 谈判文件编号： YXZC-2015187号

- 采购项目：越西县水务局采购农村饮水安全工程水质检测中心仪器设备项目

- 项目概况：详见第三部分

- 采购人：越西县水务局        联系电话：18009010388

- 采购代理机构：越西县人民政府采购中心

联系电话：0834-7613777

交货时间：  签订合同后20日内。

交货地点：  越西县水务局

6、谈判文件领取时间：2015年 10 月 13 日-10月 19 日（上午9：00－11：30，下午14：30-17:00。节假日除外）现场领取或通过邮箱发送。报名时须提供企业法人营业执照副本（经营范围生产或销售仪器仪表、仪器设备、实验室仪器或设备）、税务登记证(国税或地税)、组织机构代码证副本、法人委托书、法人身份证复印件、委托人身份证复印件。以上资质复印件加盖鲜章。

领取地点：越西县人民政府采购中心。（果园路253号）邮箱：632058147@qq.com。

谈判文件免费，投标资格不得转让。

7、递交谈判文件时间：2015年  10 月 21日，上午9：00 时，超出此时段者视为自动弃权。

8、谈判时间：2015年  10 月 21 日，上午9：00时，

9、谈判地点：县政务中心开标室（新政务中心三楼）

10、谈判商在谈判前务必认真阅读本谈判文件全部内容,如果谈判商没有按照谈判方的谈判文件要求提交全部资料，或者谈判商的谈判文件没有对谈判方谈判文件在各方面都做出实质性响应，其风险应由谈判商承担; 谈判文件如有变动，将主要以书面形式通知谈判商。

第二部分    谈判须知

报价人须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购编号 | YXZC—2015187号 |
| 2 | 项目名称 | 越西县水务局采购农村饮水安全工程水质检测中心仪器设备项目 |
| 3 | 采购方式 | 竞争性谈判采购 |
| 4 | 最高限价 | 75.2388万元 |
| 5 | 是否接受联合体投标 | 本项目不接受联合体投标 |
| 6 | 评标方法 | 最低评标价法 |
| 7 | 交货地点及期限 | 交货地点：越西县城 交货时间：合同签订后一个月内。 |
| 8 | 响应文件的份数 | 投标文件正本一份、副本一份和用于开标唱标单独提交的“报价表”（壹份） |
| 9 | 谈判保证金 | 交纳金额：15000元人民币（大写：壹万伍仟元整） 交纳方式：谈判现场现金交纳。 |
| 10 | 履约保证金 | 投标人的投标保证金中标后全额转为履约保证金，合同履行完后，无息全额退付。如不按规定提供货物，不予退还履约保证金。 |
| 11 | 采购中心咨询 | 越西县政府采购中心 电话：0834-7613777 |
| 12 | 采购中心不予接收投标文件的情况 | （1）递交响应文件截止时间以后送达的响应文件将被拒绝； （2）响应文件未按要求密封的。 |
| 13 | 付款方式 | 货到交付验收合格后一个月内，首付95%。余下的5%转为质量保证金，一年质保期满后10日内一次性支付。 |

采购物品数量、技术规格及要求

技术参数及规格要求

在招标中要求有以下两点条件：

1、为了保证产品质量、保证产品售后服务、保证产品进货渠道合法性。正式投标文件里均需提供投标产品制造厂家授权书原件（非制造厂家需提供具有生产资质的生产厂家授权书原件和售后服务承认书原件 ）

2、为保证产品质量，保证仪器设备的参数精度、功能逐个验证是否能达到要求，防止商家以次充好，虚假应标，到时候我们无法开展工作。因此用户在签订合同之前，有权要求中标公司提供实物样机并到用户处做样进行检测，如虚假应标，用户有权不签订合同并按虚假应标处理。

注：是合同签订之前提供样机检验，不是在投标时提供样机检验。

越西县农村饮水安全工程水质检测中心仪器配置及服务清单表

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 万分之一天平（1台） | 量程（g）：200，可读性（mg）：/0.1，秤盘尺寸：Φ90mm，重复性标准偏差（mg）：0.1，线性误差（±mg）：0.2，校准：外部校准，外形尺寸（宽x高x长）（mm）：196x310x320，秤盘上方空间（mm）：240。配置校准砝码 |
| 2 | 百分之一天平（1台） | 量程（g）：600，可读性（g）：/0.01 |
| 3 | 超纯水机（1台） | 适用范围：适用于标准试验、痕量分析、原子吸收、荧光分析、生化分析、环境监测、血清检测、高效液相、离子色谱等。 功能特点： 加强型预处理系统(前置三级预处理+超滤系统)，有效延长设备使用寿命； 系统具备两个取水口，一机两用，可同时产出RO纯水和UP超纯水； 微电脑全自动控制程序设计，触摸键盘操作系统； 系统具备开机自检、缺水保护报警、停电自动复位、满水自动停机、超低压保护、RO膜自动冲洗、 定期灭菌等功能； 内置20L进口真空压力储水桶（有NSF认证），避免了与空气接触的二次污染； 内置20英寸超大容量注塑型纯化柱设计，使用寿命更长； 内置可调压RO静音增压泵（CE认证），可连续运转10000小时以上； LCD彩色液晶电导率在线监测仪，准确直观的显示出水水质； 系统具备500ml、1000ml、2000ml定量取水功能； 系统具备真人语音操作播报功能，更能体现机器的人性化设计； 系统具备历史数据储存、查询、RS232接口及打印功能（选配）； 随机附赠高清DVD光碟（内容含设备安装、操作维护、耗材更换、故障处理）。 技术参数： 进水水源:城市自来水 水温5－45℃ 水压0.1-0.5Mpa TDS﹤200ppm 一机两用: 可同时制备取用两种水质的水，即RO水和UP超纯化水； 出水水质: RO水, 电导率≤1μs/cm@25℃，电阻率≥1MΩ.cm@25℃； UP超纯水: 电阻率15-18.25MΩ.cm@25℃； 总有机碳量：TOC＜10ppb 微粒子/颗粒物（大于0.2μm）含量：＜1/ml 瞬间取水量: 1.5-2L/min |
| 4 | 电热恒温水浴锅（1台） | 操作室尺寸：620*170*120（mm）； 功率：1.0KW； 温控范围：RT+5-100℃； 温度误差：±1℃。 |
| 5 | 电热鼓风干燥箱（1台） | 电源电压：220V 50Hz 2100W 控温范围：RT+10-250℃% 内胆尺寸：450×400×450功率：≥1000W 恒温波动度：±1℃控温精度：±1 带观察窗。具有控温保护、数字显示微电脑控温，带有定时功能，控温精确可靠。 |
| 6 | 冰箱（2台） | 总容积范围(L) 158 ，耗电量(kW.h/24h) 0.45 ，冷冻室有效容积(L) 59 ，冷藏室有效容积(L) 96 |
| 7 | 散射浊度仪（1台） | 技术指标 测定原理: 90°散射光 最小示值（NTU）: 0.001 测量范围（NTU）: 0～200 0～500 0～1000 示值误差: ±6％（±2％F.S） 重 复 性: ≤0.5% 零点漂移: ±0.5％F.S 产品特点: 微电脑配置、具有平均测量模式、年月日时间显示、设有数据储存和查询功能、量程自动切换、自动调零和1～5点自动校准、配有RS232数据通讯接口。可配有内置打印机 |
| 8 | 精密酸度计（1台） | 测量范围pH：（0.000-14.000）pH， mV：(0～±1400)mV（自动极性显示） 分辨率pH：±0.01pH±1个字 mV：±1mV ±1个字 稳定性：±0.01pH±1个字/3h 温度补偿范围：（0-60）℃ 数显，具有温度补偿功能，二点校准 |
| 9 | 万用电炉（2台） | 规格：四联 功率（KW）：4 |
| 10 | 磁力搅拌器（1台） | 转速：0—1700r/min 最大搅拌容积：5～10L 控温温度：室温～300℃ 加热盘最高温度：350℃ 控温精度：±0.5℃ 外界PT-100传感，正反转功能 加热盘直径：150mm 最大加热功率：300～420W 外型尺寸：198×225×115mm |
| 11 | 可见分光光度计计（1台） | 波长范围：320-1000nm，波长最大允许误差:±2nm，波长重复性:1nm，最小光谱带宽:4nm，透射比准确度:±1%T，吸光度:-0.301－1.999AQ，漂移:±0.004A/小时。 |
| 12 | 滴定分析仪（1台） | 1.仪器尺寸：160mm*75mm*100mm 2.分辨率：0.01mL 3.滴速：快7.30mL/min 慢2.00mL/min 4.重复性：≤0.02mL 5.使用温度：-5~80℃ 6.电池：锂电池 7.电源适配器：输入：220V 50Hz、输出：16.8V 1000mA |
| 13 | 台式低速离心机（1台） | 最高转速:5000r/min； 最大离心力（场）: 4620xg； 最大制备容量:4x100ml； 转速精度: ±50 r/min； 定时范围:1-99min； 噪声: ≤60db； 离心室温升: ≤12℃； 电源：AC220V 50HZ 10A； |
| 14 | 单道可调移液器（1台） | 0.1－5000ul |
| 15 | 玻璃仪器（1批） | 量筒、漏斗、烧杯、具塞比色管、滴瓶等，详见表1 |
| 16 | 检验药品（1批） | 详见表2 |
| 17 | 高压蒸气灭菌器（1台） | 自动控制，220V.3KW，手轮式，容量:30L |
| 18 | 隔水式恒温培养箱（1台） | 用途概述 本产品广泛应用于医疗卫生、医药工业、生物化学和农业科学等科研和工业生产部门做细菌培养、发酵及其它恒温试验用。 采用微电脑智能温度控制仪表，P.I.D.控制，具有自整定功能，LED高亮数码管显示，清晰直观。设定温度后，仪表自行判断加热所需功率，并显示加热状态，无温度过冲之弊，控温精确而稳定。具有断电自动恢复记忆功能。 工作方式：连续或1~9999分钟定时功能。 加热方式：不锈钢电加热器 控温范围：室温+5℃-65℃ 温度分辨率：0.1℃ 温度波动度：±0.2℃ 温度均匀度：±0.5℃ 搁板数量：2块 工作时间：1-9999min或连续 功率：500W 工作电源：AC 220V 50Hz 工作室尺寸mm：350*350*410 外形尺寸mm：515*515*700 |
| 19 | 半自动菌落计数器（1台） | （1）计数器容量：0-999（2）光源灯功率：16W (3)总 功 耗：小于20W （4）电源电压：220V，50HZ |
| 20 | 显微镜（1台） | 机械筒长：195mm ，.观察头:铰链式双目头,30度倾斜.，转换器：内向式4孔转换器，消色差物镜：4X,10X,40X,100X，广角目镜：WF10X/18，调焦机构：同轴粗微调焦机构,调节范围24mm,微调格值0.004mm，：NA1.2阿贝聚光镜带可变光栏。照明形式:3W LED照明,亮度可调.，载物台：双层活动平台/132x1142mm ,移动范围75X40mm，聚光镜:旋转光栏板孔径ø2.8-15五种 |
| 21 | 超净工作台（1台） | 双人单面垂直送风 洁净度:100级@≥0.5Um 菌落数:≤0.5个/四时(Φ90mm培养平皿) 平均凤速:0.3-0.6m/s(快、慢双速可调) 噪声:62db(A) 电源:AC/50Hz/220V 功耗:0.4KW |
| 22 | 微生物膜过滤装置（三联不锈钢）（1套） | 1、316L卫生级不锈钢，替代玻璃材质，经久耐用，大减少人为损坏，降低经费开支。 2、易于高温消毒，耐酸碱，耐腐蚀。 3可同时过滤三个样品 4.适合于所有样品过滤工作 5、传统的过滤器上过滤杯与过滤头之间用夹子固定，这种方式很容易造成密封不严，产生漏气及漏液现象，本仪器采用独特的卡箍设计确保滤杯与过滤头之间完全密封 6、过滤容量大，每个滤杯可过滤450毫升样品（客户亦可根据需要订做相应的容量） 7、本过滤器使用过滤膜直径为50mm，有效过滤直径为40mm 特点如下： 1、采用无油润滑设计,不需要添加任何润滑油 2、工作电流小,可在任何家用电路中使用 3、优质不锈钢材料制作阀片 4、优质铝合金外壳,散热迅速 5、功率80W ,220v供电 6、流量50L/MIN 7、压力-0.09MPA(680mmhg) 8、自带温控装置，当温度过高时自动停机，待仪器自然冷却后自动重启。 |
| 23 | 试管混匀器（1台） | 震荡范围：3000rpm，震荡幅度：5 ； 电源：220V 50HZ 回旋振幅：5mm 振荡频率(调速范围)：启动-1400转/分钟，最大可以3000转/分钟 整机功率 (W)：30 工作尺寸 (cm)：￠8mm |
| 24 | 氯酸盐比色器（2台） | 检测项目：氯酸盐 检测方法：目视比色法 检测时间：3分钟（25℃） 测量范围：0.1～0.7mg/L 读数分度：0.1mg/L |
| 25 | 便携式浊度仪（1台） | 产品介绍： 便携式浊度仪是一款用于测量悬浮于水中的不溶性颗粒物质所产生的光的散射程度以及悬浮颗粒物质的含量浊度的仪器。采用散、透射综合算法，不仅使低浊度的测量更加稳定，也使仪器能够适应高、中、低浊度的准确分析，且全新设计的精密光学系统与前置信号方法技术，确保高灵敏度下的数据稳定；操作简单、1分钟内完成检测、且易于携带，既可用于野外测试，又可用于实验室的水质分析。 技术参数： 1、测量范围：0-1000NTU 2、分辨率：0.01NTU（0－9.99NTU） 0.1NTU（10－99.9NTU） 1NTU（100－1000NTU） 3、杂散光：≤0.02NTU 4、重复性：不大于1% 5、数据储存：1000组 6、屏幕显示：3.5寸彩色液晶显示屏 7、通讯接口：USB 8、PC软件支持：数据管理软件 9、防水等级：IP54 |
| 26 | 水质综合检测箱（扩展型）（1套） | 产品介绍： 多参数水质分析仪是集测量和分析于一体的水质分析仪，内置功能强大、检测项目多，其操作简单，测量快速，只需在进行零点校正后加入配套试剂，然后点击读数即可完成测量，适用于野外、实验室及现场的快速检测。可广泛用于自来水厂、生活污水处理厂、纯净水厂、饮料厂、食品厂、环保部门、防疫部门、城市供水、环境、医疗、化学、制药、养殖、生物工程、石油化工、水处理等领域的水质现场快速检测或实验室标准检测医院等行业的水质检测。 技术参数 1、检测波长：标配多个波长并且波长可通过刷软件增加 2、屏幕显示：3.5寸TFT彩屏显示，支持中英文菜单 3、数据存储：1000组，支持PC数据管理软件 4、电源：4节AA碱性电池 5、防水等级：IP54 6、检测项目：pH、色度、浊度、游离余氯、总氯、化合性余氯、二氧化氯、亚氯酸盐、臭氧（DPD法）、臭氧(靛蓝法)、耗氧量、氨氮（纳氏试剂法）、氨氮（水杨酸法）、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、氟化物、氯化物、总硬度（高量程）、镁硬度（高量程）、钙硬度（高量程）、硫酸盐、总碱度、六价铬、总铬、挥发酚、铁、锰（甲醛肟法）、锰（高碘酸钾法）、铝、有效氯（高量程）、有效氯（低量程）、总硬度（低量程）、镁硬度（低量程）、钙硬度（低量程）、溶解氧、镍、铜、氰化物、硅酸盐、硫化物、总磷、磷酸盐、锌、CODcr（低量程）、CODcr（高量程）、活性氧、氰尿酸、碘、溴、钛、铅、钡、联氨、钼、钼酸盐、过氧化氢、亚硫酸盐、甲醛、镉、银、铍、三价铬、钴、钾、尿素 功能特点： 1、大屏TFT彩屏，支持中英文菜单，数据可存储及导出 ； 2、采用进口比色瓶，光学性能更好，稳定性更高； 3、防水性能IP54； 4、自带1000组数据存储内存； 5、内含65项以上检测项目程序，直接显示读数； 6、支持PC连接、USB通讯接口 |
| 27 | 水样冷藏箱（2台） | 总容积：12升 冰盒：0.4L×8只 总重量：5kg 箱体材料：高强度工程塑料 隔热材料：聚胺脂（无氟）发泡 外形：(长×宽×高)390×220×275mm 容积：(长×宽×高)330×200×170mm |
| 28 | 数码照片机（2台） | 有效像素：1220万；最高分辨率：4000×3000 |
| 29 | 原子吸收分光光度计（1套） | 分光系统 波长范围：190-900nm 单色器：消像差C-T型单色器 光栅刻数：1800条/mm 光谱带宽：0.1、0.2、0.4、0.7、1.0、2.0（6档自动切换） 波长准确性：±0.2nm 波长重复性：±0.1nm 分辨率：光谱带宽在0.2nm时能分开锰双线（279.5nm和279.8nm） 静态基线漂移：0.002ABS/30min（Cu） 背景校正系统：自吸收和氘灯两种扣背景方式，可校正1A背景。背景信号1ABS时，扣除背景能力≥50倍 背景校正技术：Ｄ２背景扣除方式（背景信号1ABS时，扣除背景能力≥50倍） 元素灯：6灯灯塔（6灯以上可以同时预热） 燃烧头：空气－乙炔火焰燃烧头(100mm) 光学系统：Czerny-Turner系统，一体化的光学平台，全封闭光学系统 解析度：光谱频宽0.2nm能分开锰双线（279.5和279.8）且谷峰能量比<20% 雾化器：高效玻璃雾化器 点火动态基线漂移：≤0.004ABS/30min(Cu) 对铜的特征浓度：≤0.02ug/ml/1%(Cu,吸光度>0.8ABS) 检出限（Cu）：0.004μg/mL 气体流量控制：自动 点火方式：电脑全控制 点火方式：压力不足、电源中断、异常熄火、燃烧头不匹配时自动切断燃气 精密度：RSD≤0.5% 特征浓度（Cu）：0.025μg/mL/1% 检出限（Cu）：0.004μg/mL 尺寸：700mm×550mm×530mm 氢化物发生器 1.灵敏度高：本型流动注射氢化物发生器取样量少，实际取样1－－1.5ml，灵敏度和检出限均达到国内外领先水平(于原子吸收主机有关)。 单位：ng/ml1%A 元 素 ： As Pb Sn Se Sb Bi Te Hg 最佳灵敏度 ： 0.08 0.08 0.10 0.12 0.15 0.15 0.15 0.40 2.稳定性好；出厂指标RSD相对标准偏差，即变异系数<5%(实际可小于3%)。测定砷； 吸光度在0.2-0.5之间, 测定11次计算 。 3.检出限低；以3 倍标准偏差计算, 数值约为灵敏度数值的2/3( 单位为ng/mL )可满足试样中低达0.01－0.1ppm的测定要求。 4.发生器使用条件最佳化调定 ； 溶液用量(每次)： 试样1-2mL载液 4.5-5.5mL、硼氢化钾１-1.5mL。 5.自动化程度高：只须按一下启动键即可自动完成进样、发生、读数、(主机需有遥控自动读数功能)清洗全过程。 6.适应性强：国内外新老型号原子吸收分光光度计都可选配。 7配置 7.1 原子吸收分光光度计主机1台 7.2 全中文软件1套 7.3 元素灯铜、锰、汞 7.4 平台石墨管10支 7.5 无油静音空压机一台 7.6 氢化物发生器一台 7.7 分析纯乙炔气源（含钢瓶带减压阀）1瓶 7.8 电脑，打印机各一套 |
| 30 | 气相色谱仪（1套） | 全新集成数字电子电路，控制精度高，性能稳定可靠，可达0.01℃的温控精度。具有开机自诊断功能、秒表功能（方便流量测定）、运转定时器功能、停电储存保护功能、键盘锁定功能、抗电源突变干扰功能、网络化数据通讯及远程控制功能。 进样系统独特设计，可得更低检测限 独特的进样口设计解决进样歧视；双柱补偿功能不仅解决升温带来的程序漂移，而且减去背景噪音的影响，可以得到更低的最小的检测限。 有填充柱、毛细管分流/不分流进样系统（具有隔膜清扫功能） 可选配自动/手动气体六通进样阀进样器、顶空进样器、热解析进样器、裂解炉进样器、甲烷转化炉、自动进样器。 程序升温、炉膛温度精密控制，稳定平衡更快捷 柱箱容积大，智能后开门系统无级可变进出风量，缩短了程序升/降温后各检测器系统稳定平衡时间；加热炉系统：环境温度+5℃～420℃；7阶程序升温，升温速率0.1～120℃/min；可以由用户重新校正炉温，在420℃以内随意设定最高温度，由用户决定加热炉温度平衡时间。 高灵敏度、高稳定性检测器，满足不同方案需求 可安装氢火焰离子化检测器（FID）、热导池检测器（TCD）、电子捕获检测器（ECD）、火焰光度检测器（FPD）、氮磷检测器(NPD)、光电离子化检测器（PDHID）六种检测器。 各种检测器均可独立控温，氢火焰检测器容易拆卸和安装，便于清洁或更换喷嘴。 热导池检测器（TCD）稳定时间: ≦10min 色谱专用工作站能反控色谱主机。 技术指标 柱温箱 炉膛尺寸：28×30×18cm 温度范围：室温+5~420℃ 温度设定：1˚C；程序设定升温速率0.1˚C 最大升温速度：120˚C/ min 温度稳定性：当环境温度变化1˚C时，为0.01˚C 程序升温：7阶程序升温 可运行柱流失补偿（双通道） 进样口 多种进样口可配：填充柱进样口、分流/不分流毛细管进样口、程序升温冷柱头进样口 检测指标 电子捕获检测器（ECD） 最大操控温度: 350℃ 检测限: ≤6×10-15 g/ml （γ-666） 漂移: ≤50uV/30min 噪音: ≤20uV 动态线性范围: ≥104 顶空参数： 定量精确，灵敏度高 取样泵与进样阀相配合，负压取样，定量精确，灵敏度高。 进样阀和样品传输管线可设定温度，避免样品冷凝 抽样管路和进样阀定量管带反吹功能，防止交叉污染 兼容性好 可连接国内外各种型号的气相色谱仪。 微机控制，操作简便 薄膜键盘输入参数值，同时带同步启动数据处理软件的功能。 顶空恒温箱温度范围：室温以上10℃～200℃，以增量1℃任设 阀箱温度范围：室温以上10℃～200℃，以增量1℃任设 样品传输管路温度范围：室温以上10℃～200℃，以增量1℃任设 定量管体积：1ml (可根据客户定制) 放置样品瓶个数：9个 样品瓶容量：20ml 重复性：≤5% 功率：800W 重量：20Kg 配置：主机 1台 ECD检测器 1台 顶空进样器 1台 氮氢空气体 各1瓶 电脑，打印机各一套 |

农村饮水安全工程水质检测中心建设玻璃仪器配置目录表1

| 名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 具塞比色管 | 10mL | 18 |
| 具塞比色管 | 25mL | 18 |
| 具塞比色管 | 50mL | 24 |
| 烧杯 | 50mL | 20 |
| 烧杯 | 300mL | 10 |
| 烧杯 | 500mL | 10 |
| 烧杯 | 1000mL | 5 |
| 刻度吸管 | 1mL | 30 |
| 刻度吸管 | 2mL | 30 |
| 刻度吸管 | 5mL | 20 |
| 刻度吸管 | 10mL | 20 |
| 大肚吸管 | 5mL | 10 |
| 大肚吸管 | 10mL | 10 |
| 大肚吸管 | 25mL | 5 |
| 大肚吸管 | 50mL | 5 |
| 大肚吸管 | 100mL | 5 |
| 白酸式滴定管 | 25mL | 5 |
| 棕酸式滴定管 | 25mL | 5 |
| 白酸式滴定管 | 50mL | 5 |
| 棕酸式滴定管 | 50mL | 5 |
| 铁架台 | 带铁夹、铁圈、蝴蝶夹 | 2 |
| 锥形瓶 | 150mL | 20 |
| 锥形瓶 | 250mL | 20 |
| 锥形瓶 | 500mL | 10 |
| 白小口试剂瓶 | 250mL | 24 |
| 白小口试剂瓶 | 500mL | 20 |
| 白小口试剂瓶 | 1000mL | 15 |
| 棕小口试剂瓶 | 250mL | 24 |
| 棕小口试剂瓶 | 500mL | 20 |
| 棕小口试剂瓶 | 1000mL | 15 |
| 滤纸 | 中速 | 5 |
| 滤纸 | 大张 | 1 |
| 药匙 |  | 10 |
| 镊子 | 长、中、段 | 6 |
| 量筒 | 50mL | 4 |
| 量筒 | 100mL | 4 |
| 量筒 | 1000mL | 4 |
| 量杯 | 50mL | 4 |
| 量杯 | 100mL | 4 |
| 干燥器 |  | 3 |
| 玻棒 |  | 10 |
| 分液漏斗 | 250mL | 10 |
| 分液漏斗 | 60mL | 10 |
| 分液漏斗 | 500mL | 10 |
| 具塞称量瓶 |  | 6 |
| 塑料桶 |  | 2 |
| 塑料盆 |  | 2 |
| 全玻璃蒸馏器 | 500mL | 1 |
| 漏斗 | 口径60、75各三个 | 6 |
| 白小口塑料瓶 | 500mL | 10 |
| 白小口塑料瓶 | 1000mL | 10 |
| 比色皿 | 2cm | 6 |
| 比色皿 | 3cm | 6 |
| 比色皿 | 5cm | 6 |
| 刻度吸管架 |  | 2 |
| 试管（普通） | 50mL | 40 |
| 短倒管 |  | 40 |
| 培养皿 | 直径9cm | 40 |
| 白广口瓶 | 500mL | 20 |
| 乳胶塞（细菌检验50mL试管用） |  | 40 |
| 酒精灯 |  | 2 |
| 接种棒 |  | 3 |
| 镍铬丝 |  | 2 |
| 医用纱布 |  | 1 |
| 医用无菌棉 |  | 1 |
| 紫外灯管 |  | 1 |
| 试管架（铝质） | 40孔 | 6 |
| 试管架 | 6孔 | 6 |
| 表面皿 | 60、90、120小各4个 | 12 |
| 蒸发皿 | 50mL | 10 |
| 蒸发皿 | 100mL | 10 |
| 吸管 |  | 1 |
| 吸管胶头 |  | 1 |
| 洗耳球 | 小、大各5个 | 10 |
| 洗瓶 |  | 4 |
| 白容量瓶 | 100mL | 20 |
| 白容量瓶 | 200mL | 20 |
| 白容量瓶 | 250mL | 10 |
| 白容量瓶 | 500mL | 10 |
| 白容量瓶 | 1000mL | 5 |
| 棕容量瓶 | 200mL | 10 |
| 棕容量瓶 | 250mL | 10 |
| 棕容量瓶 | 500mL | 10 |
| 棕容量瓶 | 1000mL | 5 |
| 白滴瓶 | 30mL | 10 |
| 白滴瓶 | 60 mL | 20 |
| 白滴瓶 | 125 mL | 20 |
| 棕滴瓶 | 30 mL | 10 |
| 棕滴瓶 | 60 mL | 20 |
| 棕滴瓶 | 125 mL | 10 |
| 碘量瓶 | 250mL | 5 |
| 碘量瓶 | 500mL | 5 |
| 塑料桶（小口） | 五公斤 | 4 |

农村饮水安全工程水质检测中心建设试剂耗材目录表

| 检验项目 | 药品名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 色度（铂—钴标准比色法P41） | 氯铂酸钾(K2PtCl6) | AR 1G | 1 |
|  | 氯化钴(CoCl2,6H2O) | AR 100G | 1 |
| 浑浊度（仪器测P41） | 浊度标准溶液 | 国标 | 2 |
| 余氯 | 邻联甲苯胺 | AR 25G | 1 |
| pH值(仪器测定P44) | 标准pH值溶液 |  | 10 |
| 总硬度（乙二胺四乙酸二钠滴定法P49） | 氯化铵 | AR 500G | 2 |
|  | 氨水 | AR 500ML | 4 |
|  | 硫酸镁 | AR 500G | 1 |
|  | 乙二胺四乙酸二钠 | AR 250G | 1 |
|  | 硫化钠 | AR 25G | 1 |
|  | 盐酸羟胺 | AR 25G | 4 |
|  | 锌 | AR 500G | 1 |
|  | 铬黑T | AR 25G | 1 |
|  | 乙醇 | AR 500ML | 10 |
| 溶解性总固体（称量法P51） | 变色硅胶（干燥） | AR 500G | 6 |
|  | 滤膜（孔径0.45μm） | 50mm 0.45um 水系 100张/盒 | 2 |
|  | 无水碳酸钠 | AR 500G | 1 |
| 阴离子合成洗涤剂（二氮杂菲萃取分光光度法P57） | 三氯甲烷 | AR 500ML | 10 |
|  | 二氮杂菲（邻菲罗啉） | AR 5g | 2 |
|  | 乙酸铵 | AR 500G | 6 |
|  | 冰乙酸 | AR 500ML | 5 |
|  | 硫酸亚铁 | AR 500G | 1 |
|  | 十二烷基苯磺酸钠 | AR 500G | 1 |
| 硫酸盐（铬酸钡分光光度法P62） | 无水硫酸钠 | AR 500G | 1 |
|  | 铬酸钾 | AR 500G | 1 |
|  | 氯化钡 | AR 500G | 1 |
| 氯化物（硝酸银容量法P65） | 高锰酸钾 | AR 500G | 1 |
|  | 过氧化氢 | AR 500ML | 1 |
|  | 硫酸铝钾 | AR 500G | 1 |
|  | 铬酸钾 | AR 500G | 1 |
|  | 氯化钠 | AR 500G | 1 |
|  | 硝酸银 | AR 100G | 1 |
|  | 酚酞 | 25g | 1 |
| 氟化物（离子选择电极法P69） | 氟化钠 | AR 500G | 1 |
| 硝酸盐氮（麝香草酚分光光度法P80） | 氨基磺酸铵 | AR 100G | 1 |
|  | 麝香草酚（百里酚） | 10g | 1 |
|  | 硫酸银 | AR100g | 1 |
|  | 硝酸钾 | AR 500G | 1 |
| 氨氮（钠氏试剂分光光度法P90） | 硫代硫酸钠 | AR 500g | 1 |
|  | 四硼酸钠 | AR 500g | 1 |
|  | 硫酸锌 | AR 500g | 1 |
|  | 酒石酸钾钠 | AR 500G | 1 |
|  | 碘化汞 |  | 1 |
|  | 碘化钾 | AR500g | 1 |
|  | 氯化铵 | AR 500G | 1 |
| 化学耗氧量（酸性高锰酸钾滴定法P201） | 草酸钠 | GR500g | 1 |
|  | 高锰酸钾 | AR 500G | 1 |
| 铬（六价）(二夲碳酰二肼分光光度法P161) | 二夲碳酰二肼 | 25g | 1 |
|  | 丙酮 | AR 500ml | 2 |
|  | 重铬酸钾 | AR 500G | 1 |
| 铝（铬天清S分光光度法P109） | 铬天青S | AR 25g | 1 |
|  | 乳化剂OP | 500ml | 1 |
|  | 溴代十六烷基吡啶（CPB） | AR 25g | 1 |
|  | 无水乙二胺 | 500ml | 1 |
|  | 硫酸铝钾 | AR 500G | 1 |
|  | 对硝基酚 | AR 100G | 1 |
| 铁（二氮杂菲分光光度法P120） | 乙酸铵 | AR 500G | 1 |
|  | 冰乙酸 | AR 500ML | 1 |
|  | 盐酸羟胺 |  | 1 |
|  | 二氮杂菲 | AR 5g | 1 |
|  | 硫酸亚铁铵 | AR 25G | 1 |
| 锰（高碘酸银（Ⅲ）钾分光光度法P124） | 氢氧化钾 | AR 500G | 1 |
|  | 高碘酸钾 | AR 100G | 1 |
|  | 锰(Ⅱ)标准溶液 | 5mg/L | 1 |
| 铜（双乙醛草酰二腙分光光度法P133） | 乙醛 | AR 500ML | 1 |
|  | 柠檬酸三铵 | AR 500G | 1 |
|  | 双环已酮草酰二腙（BCO） | AR 25G | 1 |
|  | 氯化铵 | AR 500G | 1 |
|  | 铜标准溶液 |  | 1 |
| 锌（双硫腙分光光度法P136） | 双硫腙 | AR 5g | 1 |
|  | 四氯化碳 | AR500ml | 1 |
|  | 乙酸钠 | AR 500G | 1 |
|  | 冰乙酸 | AR 500ML | 1 |
|  | 硫代硫酸钠 | AR 500g | 1 |
|  | 锌标准溶液 |  | 1 |
| 砷（氢化物原子荧光法P138） | 硼氢化钠 | AR 100g | 1 |
|  | 硫脲 | AR 500g | 1 |
|  | 抗坏血酸 | AR 100g | 1 |
|  | 砷标准溶液 |  | 1 |
| 硒（氢化物原子荧光法P144） | 高氯酸 | AR 500ML | 1 |
|  | 铁氰化钾 | AR 500g | 1 |
|  | 硒标准溶液 |  | 1 |
| 汞（氢化物原子荧光法P151） | 无水溴酸钾 | 500g | 1 |
|  | 溴化钾 | AR 500g | 1 |
|  | 重铬酸钾 | AR 500G | 1 |
|  | 汞标准溶液 |  | 1 |
| 铅（氢化物原子荧光法P166） | 草酸 | AR 500G | 1 |
|  | 硫氰酸钠 | AR 500G | 1 |
|  | 铅标准溶液 |  | 1 |
| 细菌检验（P437） | 乳糖 | 250g | 1 |
|  | 乳糖蛋白胨培养基 | 250g | 1 |
|  | 伊红美蓝培养基 | 250g | 1 |
|  | 营养琼脂 | 250g | 2 |
|  | 氯化钠 | AR 500G | 1 |
|  | 磷酸氢二钾 | AR 500G | 1 |
|  | 磷酸二氢钾 | AR 500G | 1 |
|  | 碘 | AR 250g | 1 |
|  | 碘化钾 | AR500g | 1 |
|  | 三号胆盐 | 25g | 1 |
|  | 胰蛋白胨 | 250g | 1 |
|  | 氯化钠 |  | 1 |
|  | 4-甲基伞形酮-β-D-葡萄糖醛酸苷 |  | 1 |
| 挥发酚P52 | 硫酸铜 |  | 1 |
|  | 4-氨基安替吡啉 |  | 1 |
|  | 溴酸钾 |  | 1 |
|  | 氯化锌 |  | 1 |
|  | 可溶性淀粉 |  | 1 |
| 铬(六价)p161 | 二苯碳酰二肼 |  | 1 |
|  | 重铬酸钾 |  | 1 |
| 氰化物p76 | 乙酸锌 |  | 1 |
|  | 磷酸氢二钠 |  | 1 |
|  | 异烟酸 |  | 1 |
|  | 吡唑酮 |  | 1 |
|  | N-二甲基甲酰胺 |  | 1 |
|  | 氯胺T |  | 1 |
|  | 氰化物 |  | 1 |
|  | 试银灵 |  | 1 |
|  | 甲基橙 |  | 1 |
| 亚氯酸盐p405 | 磷酸氢二钠 |  | 1 |
|  | 溴化钾 |  | 1 |
| 二氧化氯p425 | 碘片 |  | 1 |
|  | 乙酸 | AR 500ML | 1 |
|  | 亚氯酸钠 | AR500g | 1 |
|  | 碳酸氢钠 | AR500g | 1 |
|  | 碘化钾 | AR500g | 1 |
|  | 硫代硫酸钠 | GR500g | 1 |
| 常用试剂 | 硝酸 | 500ml | 10 |
|  | 硝酸 | 500ml | 10 |
|  | 氢氧化钠 | AR500g | 2 |
|  | 氨水 | AR500ml | 4 |
|  | 急救箱 |  | 1 |
| 二氧化氯 | 二氧化氯快速测试盒 |  | 1 |