雷波县水务局农村饮水安全水质检测仪器设备竞争性谈判征求意见稿公告

LBZC2015－70号

致有关供应商：

雷波县公共资源交易服务中心受雷波县水务局委托，以竞争性谈判方式采购“雷波县水务局农村饮水安全水质检测仪器设备”。 为了保证政府采购当事人合法权益，确保政府采购程序公开、公平、公正，现就该项目的供应商资格条件和技术参数指标广泛征求各供应商的意见。如认为该项目的资格条件和技术参数指标（详见附件）存在倾向性或不合理性，请具体指出存在倾向性或不合理性的内容，并进行说明。所提意见请在2015年　10月 21日（节假日除外）以前由法人或者授权委托人以书面形式当面递交至我单位，恕不接受电话、传真、电子邮件方式质疑， 非常感谢您的参与。

- 接受意见反馈的截止日期：2015年10月 21 日

- 集中采购机构：雷波县公共资源交易服务中心

联系地点：雷波县公共资源交易服务中心（雷波县老街72号）

联系电话：0834－8820855

- 采购人：雷波县水务局

联系人：王老师

联系电话：13778655518

- 货物需求一览表

## 附件： 水质检测中心仪器设备的技术参数及配置

一、万分之一电子天平    1台

技术参数

1、最大称量范围： 220g

2、实际分度值：0.0001g

3、重复性（sd): 0.0001g

4、校准砝码值：200g

二、普通电子天平（千分之一） 1台

技术参数

1、最大称量范围： 1100g

2、可读性：0.001g

3、重复性: ≤±0.001g

4、秤盘尺寸：Φ110mm

三、超纯水机   1台

1、主机参数及配置要求

1.1 制水能力：一机两用，可直接将城市自来水或地下水纯化为符合GB6682-2008标准中规定实验室用三级纯水和一级超纯水

1.2 制水量：≥10升/小时（水温25℃时），取水流量1.5-1.8L/min；进水水源：城市自来水或地下水TDS≤200ppm，水压1-5kg/cm²，水温1-45℃

1.3 主机电源：AC220V/50HZ；功率：30W；尺寸：515mm×320mm×480mm；重量：35KG

1.4 RO（纯水）水质：标配ULUPURE两通道注塑型预处理系统，提供“超纯水生产用的预处理检测装置”证书，保证RO水水质稳定为源水电导率×2%（约1-10μs/cm）@25℃

1.5 UP（超纯水）水质：UP超纯水水质电阻率：18.2MΩ.cm @25℃，标配ULUPURE两通道注塑型超纯化系统，提供“实验室纯水器一体化超纯化柱”证书。

1.6 储存系统：标配15L专用压力纯水箱，提供“实验室纯水器液位控制装置”证书，用户根据自身需求可选配40L纯水箱

1.7  总有机碳： TOC≤20 ppb,   微生物≤1cfu/ml

2、功能特点及售后服务要求

2.1系统开机自检、自动冲洗，超纯水产水水质值在线监测，实时了解水质情况。

2.2 系统PLC全自动控制，LCD中英文液晶显示屏，触摸式控制方式，ULUPURE特性控制系统。

2.3 系统具“ISO9001:2008质量认证”，具“四川省产品质量稳定合格·用户满意单位”或“市著名商标”证明，保证产品质量。

2.4 厂家具有产品售后服务专线电话，如：800之类，在四川地区售后服务人员十名以上，提供联系方式，为用户提供优质服务。

- 电热恒温水浴锅   1台

技术参数

1、规格：双列六孔，不锈钢内胆, 烧杯孔可任意改变大小

2、功率：1500W

3、控温范围: 室温＋5℃～99℃

- 温度波动：±0.5℃

五、冰箱   2台

技术参数

1、制冷方式：风冷，电脑温控

2、面板材质：VCM覆膜板

3、双开门，容积≥240L

4、能效等级：1级

六、精密酸度计   1台

1、产品特点

1.1 大屏幕，LCD显示

1.2 自动识别3种标准缓冲溶液（4.00pH、6.86pH、9.18pH）

1.3 二点校准，具有手动、自动温度补偿功能

1.4 配备原厂pH复合电极一支，标准溶液一套

2、技术参数

2.1 测量范围0.00~14.00 pH，显示范围 （-2.00～18.00）pH

2.2 分辨率 ±0.01pH；

2.3 稳定性：（0.01pH±1个字）/3h；

2.4 温度补偿: 自动/手动（0.0～99.9）℃,

七、磁力搅拌器  1台

1、数显强磁力

2、调速范围：0～1400rpm

3、最大搅拌容量：1500ml

4、加热功率：400W

5、定时范围：0-120min

6、配套搅拌子5个

八、可见分光光度计  1台

技术参数：

1、光学系统 ： 单光束，自准式光栅单色器，1200条/毫米光栅
 2、波长显示范围： 320-1100nm 
 3、光谱带宽(nm)： 4nm（或2nm） 
 4、波长准确度(nm) ： ±0.5nm 
 5、波长重复性(nm) ： 0.2nm
 6、光度范围 ：0-125%T,-0.097-3A 
 7、光度准确度 ： ±0.3%T 
 8、光度重复性 ： 0.15%T 
 9、杂散光 ： ≤ 0.1%T 
 10、稳定性(A/小时) ： ±0.002 
 11、光度噪声： ±0.001 
 12、显示方式 ： 2×20液晶显示器

13、光源：6V10W进口2000小时长寿命钨卤素灯

14、配置要求：10mm手动四联比色池架一个、10mm标准玻璃比色皿四只、RS-232C通讯线、Win-Spec应用软件、使用手册、品牌电脑和打印机一套

九、台式低速离心机  1台

1、最高转速4200 r/min，最大离心力2790xg

2、最大容量：4×100ml（4000rpm）

3、定时范围：1min~99 min

4、无刷免维护电机，微电脑控制，数码显示

5、电子安全门锁控制

6、10级升降速可调，常用程序可储存调用

十、单道可调移液器  3支

- 量程范围： 10-100ul、100-1000ul、1000-5000ul各一支

- 人体工程学手指支撑，减少疲劳

- 清晰的容量显示，快速易读

- 吸头圆锥耐化学性强

十一、高压蒸汽灭菌器  1台

1、性能特点：

1.1 全不锈钢外观，LED数码显示工作状态，转盘式快开门结构。

1.2 触摸式操作，智能化自动控制灭菌循环程序

1.3 温度设定范围：50℃～134℃

1.4 超压自泄0.217Mpa，安全联锁互动控制，具有断水保护控制

1.5 灭菌终了蜂鸣提醒后自动停机

- 技术指标：

2.1 容积：50L

2.2 功率：3.5 KW

2.3 灭菌室尺寸：Φ370 x 500

十二、全自动菌落计数器 1台

1、性能特点

1.1  LED 显示计数器容量， 3 位 LED 显示，0 ~ 999 ，可随时归零

1.2  全程语音报数功能，报读确认每次计数

1.3  培养皿直径： 50mm-90mm-100mm ，培养皿定位器模具一次成型，可以直接消毒

1.4  输入器：感应压力计数系统，可避免记数重复

1.5  独特设计的 "Back" 按钮设计 , 当计数错误时 , 可将数值往后退

1.6  有细菌标色，自动累加核实功能。

1.7  光学放大 5X 、 10X

1.8  良好的同轴双照明系统（透射反射）使培养皿更清晰

- 技术指标

2.1 光源：非闪烁式圆形灯管，功效16W

2.2 电源电压 : 220V 、50Hz

2.3 体积 255 X 180 X 110

2.4 重量 1.7Kg

十三、视频显微镜（奥林巴斯三目镜）   1台

技术参数

1、用途：总大肠菌群、耐热大肠菌群镜检

2、放大倍数：40X-1000X

3、观察筒：30°铰链式双目头，360度旋转

4、目镜：10X， 物镜：消色差物镜4X 10X 40X 100X

十四、超净工作台  1台

1、产品特点

1.1 采用了专利技术的任意定位移门系统；

1.2 一体成型易清洁的不锈钢作业台面；

1.3 照明和杀菌系统的安全互锁；

1.4 数显式控制界面

2、技术指标

2.1 洁净等级  ISO 5级 ；  100级（美联邦标准209E）

2.2 过滤器效率：0.3um≥99.99%

2.3 过滤膜材质为美国HV公司进口，并采用自动生产线生产

2.4 风速≥0.3m/s(可调)

2.5 箱体为冷轧钢板喷粉处理，台面为优质不锈钢整体压制

2.6 工作前窗：安全玻璃移门为进口定位控制系统，升降自如、定位准确、无故障、免维护，并能完全关闭以便灭菌。

2.7 噪声≤62分贝

2.8 振动≤3um

2.9 工作尺寸：1360（宽）×690（深）×520（高）

2.10 外形尺寸  1500（宽）×750（深）×1600（高）

十五、试管混匀器  1台

1、功率：25W

2、调速范围：0～2400rpm（可调）

3、定时范围：1～60min（可调）

4、试管直径：9～13 mm

十六、便携式浊度仪   1台

1.检测项目：浊度

2.便携式，采用4节AA电池并支持USB电源供电

3.检测方法：散射（90°）与透射光结合，确保低浊度水样测量结果稳定

4.检测范围：0～1000NTU

5.分辨率： 0.01NTU（0－9.99NTU）,  0.1NTU（10－99.9NTU） , 1NTU（100－1000NTU）

6.杂散光：≤0.02NTU

7.重复性：不大于1%

8.精密度：±2%读数加杂散光（测定20NTU时）

9.数据储存：1000组

10. 屏幕显示：3.5寸彩色液晶显示屏

11. 通讯接口：USB

12.PC软件支持：数据管理软件

13.具有自定义校准功能

14.防水等级：IP54

15.操作环境：温度：0-50℃；相对湿度：0-90%（不冷凝）

16.自动识别高低浓度，直接显示结果

17. 光源：LED冷光源，光源使用寿命时间更长

- 仪器无需调零，取水样后直接测试

十七、水样冷藏箱  2个

1、保温层：聚氨酯无氟发泡(PU发泡)，厚度≥50mm

2、容积：20L；

3、温度范围：2～8℃ （温度43℃下，箱内液态温度）

4、冷藏时间：大于48h

十八、数码照相机  2台

1、2040万像素，3英寸屏

2、50倍光学变焦，24mm广角

- 蔡司镜头，长焦数码相机热销型号，扫描全景模式，能呈现1920 x 1080(50p)的高清图像

十九、原子荧光光度计  1套

(一)技术参数要求：

1．适用于样品中砷、汞、硒、锡、铅、铋、锑、碲、锗、镉、锌、金等十二种元素的痕量分析测量。

- 2．工作环境

2.1 电源：220V，50Hz

2.2 温度：0～45℃

2.3 相对湿度：≤90%

3．技术指标：

- 3.1 检出限(D L):  As、Se、Pb、Bi、Sb、Te、Sn＜ 0.01µg/L

Hg、Cd＜0.001µg/L

Ge ＜0.05μg/L

Zn ＜1.0μg/L

Au＜3.0μg/L

3.2 精密度（RSD） ≤0.8％

3.3  线性范围: 大于三个数量级。

4．仪器主机：

4.1 双道两元素可同时测量。

4.2 光源系统：空芯阴极灯采用新式脉冲调制/恒流驱动供电方式。

4.3 空芯阴极灯采用编码技术，仪器自动识别，并可监控空芯阴极灯的工作状态及使用寿命

4.4 检测系统：采用进口光电倍增管。

4.5 采用新型断续流动无残留蒸气发生反应系统，反应效率更高（提供相关证明）

4.6 采用高效涌流式化学气相反应分离装置，化学反应更完全，气液分离效果更佳，特别适用于复杂样品的测定。（提供相关证明）

4.7 具有在线分离富集装置 ，既可在线消除硼氢化钾产生的气泡，又可降低试剂间扩散效应，提高仪器稳定性（提供相关证明）

4.8 膜分离式气路装置。

4.9 采用新型节气型气路设计，可随时控制关闭气源，节约氩气用量，减少仪器运行成本

4.10 仪器电路采用强、弱电分离及最新型高集度模块。

4.11 采用密闭式石英原子化器。

4.12 仪器采用低温炉原子器。

4.13 具有外置滤光氩氢火焰实时观察窗，可直接对火焰状态实时进行观察。

4.14 配有多通道合并技术的光谱化学分析装置和模块，用于超低含量的微量样品的测定

4.15 采用国际通用的3U机箱电路板结构设计，维护极为方便。

- 4.16 具备氢化物发生原子荧光测量尾气中有害元素的捕集阱

4.17 可配水中超痕量汞测定专用装置，对水样品进行超痕量汞的检测。

5．进样系统：

5.1 130位（单盘）全自动双泵断续流动进样装置（样品空白交替引入，避免样品交叉污染，保证测量准确性）。

5.2 仪器可实现单点配置工作曲线，在线稀释高浓度样品。

5.3 具有在线管路清洗功能,有效消除样品梯度差异造成的测量误差。

6．数据处理系统：

6.1 可随意脱机/连机切换工作

6.2 单/多窗口任意打开

6.3 单/多数据库任选

6.4 进一步提高测量准确度的管理样校正

6.5 无限制报告格式编排,测量数据都能切换到EXCEL进行修定

6.6 测量数据可通过局域网实现资源共享

(二)仪器配置要求：

1、双道原子荧光光度计主机                         1台

2、130位（单盘）断续流动自动进样器                1台

3、高效涌流式化学气相反应分离装置                  1套

4、多通道合并技术的光谱化学分析装置和模块          1套

5、仪器操作及数据处理软件                          1套

6．联想计算机                                      1台

7．品牌打印机                                      1台

8. 高强度空芯阴极灯 （铅、镉、汞、砷、硒）          5支

9、高纯氩气（带减压阀）                            1瓶

10、标准溶液（铅、镉、汞、砷、硒）                 各1瓶

(三)售后服务要求：

1、 供应商必需在用户实验室现场安装调试仪器直至用户认可，实验室内安装调试仪器时须提供现场培训，培训时间应为2天以上，培训内容包括仪器的基本原理、操作及一般仪器维护保养知识等。

2、 仪器在调试通过后自用户验收签字之日算起必须有12个月的免费保修期。保修期内出现故障时制造商必须在1小时内作出实质响应，24小时内提供技术支持服务，因故障导致仪器停用的时间，要在保修期中追加。

二十、离子色谱仪1套

1、用途：

符合GB/T5750-2006标准检验方法，满足生活饮用水中氯化物、硫酸盐、氟化物、硝酸盐（以N计）、亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）、氯酸盐（使用复合二氧化氯消毒时）等常规指标分析。
2、性能及技术参数要求：

2.1 离子色谱泵：全PEEK双柱塞高压输液泵，适合于pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂。高压泵自带在线气液分离器，实现在线脱除流动相气泡，确保稳定脉冲和基线。高压泵具有自动连续冲洗功能，在运行过程中不间断冲洗柱塞杆及密封组件，显著延长使用寿命，节省后冲洗人工操作步骤。

2.1.1最大压力≥35MPa
2.1.2流速范围：0.001～9.999mL/min
2.1.3流量精度：≤0.1%
2.2 电导检测器：具有电导检测器的恒温装置和抗干扰装置，同时具有离子色谱模拟电压放大模块的抗干扰装置和屏蔽装置以及离子色谱数据采集模块的屏蔽装置等，有效提高电导检测灵敏度。
2.2.1分辨率：≤0.0020ns 
2.2.2电导检测量程：0～35000µS/cm
2.2.3电导池体积：≤0.8µL
2.2.4最大操作压力：≥10MPa

2.3 树脂填充式自再生抑制器
2.3.1采用连续自动再生微膜电解抑制技术，无需外加酸，不需要任何辅助配件及消耗品，在线自动再生，连续不间断使用。
2.3.2树脂填充式技术应用，死体积小、耐压抗干裂能力强、适用范围广。
2.4 色谱分析柱：由原厂原装高容量阴离子色谱柱及保护柱组成（核心部件应提供产品制造商具备离子色谱柱填料技术的证明文件）
2.4.1分离能力：满足样品中F-、Cl-、Br-、NO3-、NO2-、SO42-、PO43-、ClO2-、BrO3-、ClO3-等阴离子及有机酸分析。
2.4.2检测下限：优于0.1ppb(Cl-测试) 
2.4.3定量重复性：优于2.0%
2.4.4线性范围：>102
2.5  离子色谱工作站
2.5.1全中文显示，配有电子版软件及操作演示程序，可通过软件自我矫正功能实现量程自动选择，基线自动调零等功能，可以通过电脑直接控制仪器的运行。
2.5.2具有离子色谱仪制造商原始取得的离子色谱采集、控制、自动恒温等软件著作权确保原装正版，并具有离子色谱数据采集装置、数字信号传输装置和数据补偿装置。
2.6  恒温系统
2.6.1采用离子色谱电导检测器恒温装置和色谱柱的恒温装置，确保精确控温。
2.6.2内置式柱恒温系统，具有两套加热系统，可通过设定大功率工作模式实现温度骤升，缩短稳定时间；通过设定小功率工作模式，提高控温精度。具有上限超温报警，自动断电等功能。

- 配置要求
3.1 离子色谱仪主机  1台
3.2 全PEEK高压平流泵 1台
3.3 电导检测器 1套
3.4 阴离子色谱柱1支
3.5 阴离子保护柱1支
3.6 树脂填充式自再生抑制器 1套
3.7 原装正版色谱工作站 1套
3.8 内置式色谱柱恒温系统 1套
3.9 备品备件工具包 1批
3.10 溶剂处理装置：真空脱气泵1台，砂芯过滤装置1套。
3.11 样品前处理装置：C18预处理柱200支，0.22μm针头过滤器3000个。
3.12 品牌电脑和打印机1套
3.13 离子色谱分析试剂1套

- 技术服务：
4.1 仪器在安装调试通过后必须提供两年免费用保修。
4.2 供应商或制造厂商必需在用户的实验室内安装调试仪器，并达到要求的技术指标。

4.3 制造厂商在四川设有售后维修站，确保能提供快捷、全面的售后服务。

二十一、全自动微生物鉴定及药敏分析系统

技术参数

1、细菌鉴定资料库大于600种，可以鉴定多种细菌、厌氧菌、真菌等。

- 仪器原理：比色法、比浊法

- 细菌鉴定板和药敏板分开，并由仪器自动阅读报结果。

- 鉴定及药敏报告时间：平均5个小时内完成细菌鉴定，平均6－8小时内完成细菌药敏试验，提供20-40种抗生素药敏结果。

- 采用电子比浊仪控制细菌浓度，保证实验结果的准确性和可重复性。

- 仪器功能要求：通过计算机数据工作站，自动传输、分析、检索、鉴定细菌试验、药敏试验的结果。

- 有符合CLSI认可的ESBL、VRE、MRSA检测功能。

8、鉴定结果界面有细菌鉴定T值。ID≥80%,极高的可信度。

9、专家分析系统：以综合性的MIC为基础的高级专家系统，分析包含常见MRSA、ESBL、VRE等耐药表型。MIC检测范围广，可自定义折点，更新至2012年版CLSI。

10、全中文操作系统：操作系统为全屏汉化操作系统，包括菌名和药名的汉化，报告格式的汉化。

11、具有标准RS-232接口，可联医院LIS系统。数据可直接上传WHONET，适应耐药监测统计的要求

## 二、投标人和投标产品的资格、

## 资质性和其他类似效力要求及相关证明材料

参加谈判的供应商应提供以下资格证明文件:

1.供应商营业执照副本复印件、组织机构代码证副本复印件；

2.供应商税务登记证副本复印件；

3.法定代表人身份证复印件；

4.法定代表人授权书原件（谈判代表是法定代表人时，不必提供）；

5.谈判代表本人身份证复印件；

6．缴纳投标保证金银行回单复印件；

★说明：

1）以上要求供应商提供的证明材料必须加盖供应商鲜章。

2）资格证明材料为复印件的应清晰，真实，模糊不清或可能导致非唯一理解带来的风险由供应商自行承担。

3)以上所有资格证明材料都要装订成册，密封，所有资格证明为复印件的都应准备原件备查。