附：采购货物清单

旌德县农村饮水安全工程水质检测设备采购清单及参数要求

一、采购货物清单

| 序号 | 设备名称 | 采购台数 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双光束紫外可见分光光度计 | 1 | 国产 |
| 2 | 火焰-石墨原子吸收分光光度计 | 1 | 国产 |
| 3 | 原子荧光光度计 | 1 | 国产 |
| 4 | 气相色谱仪 | 1 | 国产 |
| 5 | 离子色谱仪 | 1 | 国产 |
| 6 | 台式色度仪 | 1 | 国产 |
| 7 | 不锈钢电热蒸馏水器 | 1 | 国产 |
| 8 | 压力蒸汽灭菌器 | 1 | 国产 |
| 9 | 余氯二氧化氯五参数测定仪 | 1 | 国产 |
| 10 | 净化工作台 | 1 | 国产 |
| 11 | 超纯水仪 | 1 | 国产 |
| 12 | 数显不锈钢电热板 | 2 | 国产 |
| 13 | 硅控双联可调万用电炉 | 3 | 国产 |
| 14 | 双向磁力加热搅拌器 | 1 | 国产 |
| 15 | 电热鼓风干燥箱 | 1 | 国产 |
| 16 | 隔水式恒温培养箱 | 1 | 国产 |
| 17 | 电热恒温培养箱 | 1 | 国产 |
| 18 | 电热恒温水浴锅（双列六孔） | 1 | 国产 |
| 19 | 电子分析天平 | 1 | 国产 |
| 20 | 电子分析 | 1 | 国产 |
| 21 | 台式散射光浊度仪 | 1 | 国产 |
| 22 | 台式PH/温度/溶解氧三参数测定仪 | 1 | 国产 |
| 23 | 无油型真空泵 | 1 | 国产 |
| 24 | 三联微生物过滤器 | 1 | 国产 |
| 25 | TDS计 | 1 | 国产 |
| 26 | 立式冷藏柜 | 1 | 国产 |
| 27 | 台式电动离心机 | 1 | 国产 |

二、货物技术参数及要求

A1、大型分析仪器技术参数及要求

（一）双光束紫外可见分光光度计

（一）技术参数及要求

1、波长范围：190-900nm。

★2、测光系统：双光束光学系统。

3、光谱带宽：0.1、0.2、0.5、1.0、2.0、5.0nm，六档可变。

4、波长准确度：±0.3nm(开机自动校准)。

5、波长重复性：0.1nm。

★6、杂散光：≤0.05%T(220nm, NaI)。

7、光度范围：-4.0～4.0Abs。

8、光度准确度：±0.002Abs(0～0.5Abs)，

±0.004Abs(0.5～1.0Abs)，

±0.3%T(0～100%T)。

9、光度重复性：0.001Abs(0～0.5Abs),0.002Abs(0.5～1.0Abs)。

10、基线平直度：±0.001Abs。

11、基线漂移：≤0.0004Abs/h(500nm,0Abs预热后)。

12、噪声：±0.0004Abs。

13、自带紫外应用分析工作站软件，可做光度测量、光谱扫描、定量计算和时间扫描等。可选配光学积分球、微量样品池架、恒温池架、短光程样品池架、镜面反射附件、蠕动进样器等附件

14、检测器：光电倍增管。

★15、紫外可选配55位全自动进样器：
★15.1三维直角坐标式自动进样器，X 、Y 、Z 三轴设计方式提高运行速度和加快分析；辅助主机实现自动化测试。有3个独立的样品区，4种不同的样品盘支架，最大支持165个样品连续测定；可提供100位以上的样品检测孔位，样品盘可以随意更换，按照不同的使用需求灵活多变地选择不同尺寸的样品盘。
15.2全面采用优秀的化学防腐蚀性能材料，保证长期工作的无故障率；取样针整体设计模式保障动态稳定性，减少管路结转和样品之间的交叉污染；清洗瓶配备自动补液清洗系统，保证大批量样品连续测定时无需中途添加清洗液；操作软件简单实用，方便采购人灵活自定义检测方法并保存。
★15.3工作范围(最大行程)：X，280mm；Y，210mm；Z，150mm
★15.4定位速度：X:200/s；Y: 200mm/s；Z:50mm/s
15.5定位精度：±0.5mm
15.6定位重复性：0.3mm
15.7样品最大携留：＜0.1%

16、配置要求：主机一套，控制软件一套，可调样品池架（使用10mm、20mm、30mm、50mm比色池）一套、石英标准比色皿（10mm、20mm）、玻璃标准比色皿（10mm、20mm、30mm、50mm）各两套。

17、商用台式机: Intel Core i5或以上处理器，内存容量4G以上,硬盘容量500GB,16X DVD光驱，21英寸液晶显示器，正版操作系统，1台。与仪器相匹配，安装和调试好操作系统和相关仪器专用软件

18、激光打印机：黑白打印速度：23ppm；最大打印幅面：A4；最高分辨率：1200*1200dpi；接口：USB接口，1台。

二、火焰-石墨原子吸收分光光度计

（一）技术参数及要求

1、主机；

★（1）八只灯的回转灯架，自动精准找位；

★（2）光谱带宽：0.1、0.2、0.4、1.0、2.0nm五档自动切换；

★（3）波长准确度：优于±0.15nm；

（4）波长重复性：0.05nm；

（5）基线漂移：0.002A/30min。

2、火焰分析

（1）至少集成1种化学火焰：空气-乙炔法；

（2）特征浓度Cu≤0.02μg/ml/1%（空气-乙炔法）；

（3）检出限：Cu≤0.004μg/ml（空气-乙炔法）；

（4）精密度：Cu≤0.6%（空气-乙炔法）；

（5）火焰监视器可随时监测火焰变化，意外熄火时，仪器会自动关闭乙炔流量并提示报警；乙炔漏气保护装置；压力异常保护装置。

3、石墨炉分析

★（1）检出限(Cd)： ≤4×10ˉ13g；

（2）精密度：RSD≤2%；

（3）温度范围：室温——3000℃；

（4）升温速率：3000℃/S；

（5）切换方式：石墨炉/火焰原子化器自动切换。

★（6）加热方式：先进的横向加热技术

4、背景校正:

氘灯背景校正＞55倍@1Abs，自吸背景校正＞60倍@1Abs。

5、自动进样器:

（1）石墨炉自动进样器（≥50位）；

（2）具有自动清洗、欠压保护、水平调节功能；

（3）具有自动富集、自动配置标准溶液、自动添加基体改进剂（石墨炉法）。

6、数据处理:

（1）测量方式：火焰法、石墨炉法、火焰发射法、氢化物发生－原子吸收法（可加配氢化物发生器）；

（2）正版软件工作站，可免费升级。

7、配置要求:

（1）火焰＋石墨炉自动切换型原子吸收分光光度计主机；

（2）石墨炉自动进样器，样品杯100个，石墨管20个；

（3）元素灯：铜、锌、铅、铁、钾、钠、锰、镉、钡；

（4）乙炔、氩气装置（含气、瓶、阀）；

（5）空压机；

（6）冷却循环水机；

（7）废气排放装置；

（8）商用台式机: Intel Core i5或以上处理器，内存容量4G,硬盘容量500GB,16X DVD光驱，21英寸液晶显示器，正版操作系统，1台。与仪器相匹配，安装和调试好操作系统和相关仪器专用软件；

（9）激光打印机：黑白打印速度：23ppm；最大打印幅面：A4；最高分辨率：1200*1200dpi；接口：USB接口，1台。

三、原子荧光光度计

（一）技术参数及要求

1、技术指标：

★（1）漂移：≤2.0%；

（2）噪声：≤2%；

（3）通道间干扰：±2%；

（4）检出限（DL）：≤0.01ng/mL（代表元素砷、锑、铋），汞的检出限≤0.001ng/mL；

（5）相对标准偏差(RSD)：≤1.0%（代表元素砷、锑、铋、汞）；

★（6）光学系统：双光束光学系统；

（7）通道数:双通道；

检测器：光电倍增管。

2、仪器性能要求：

2.1双光束光学系统：降低激发光源的要求，保障测量结果的稳定性。
★2.2顺序流动注射系统-采用柱塞泵与蠕动泵相结合的全自动顺序流动注射氢化物发生系统，保证进样更加准确，结果更加稳定，节省溶液，降低运行成本。

★2.3具有一体化免调元素灯—具有自动识别、带电拔插功能，自动校准、固化，无需手动调节，保证光源光斑一致性
  2.4内置形态分析接口：荧光分析和形态分析模式快速切换，与形态分析单元的连接简单，方便升级对As、Se、Hg、Sb等元素进行形态分析。

3、配置要求：

（1）原子荧光光度计主机1台；氩气装置（含气、瓶、阀）：1套；元素灯砷（As）、锑（Sb）、铋（Bi）、汞（Hg）、硒（Se）和铅（Pb）、镉（Cd）各1只；

（2）自动进样器1套，大于50位；

（3）品牌电脑: Intel Core i5或以上处理器，内存容量4G以上,硬盘容量500GB,16X DVD光驱，21英寸液晶显示器，正版操作系统，1台。与仪器相匹配，安装和调试好操作系统和相关仪器专用软件；

（4）激光打印机：黑白打印速度：23ppm；最大打印幅面：A4；最高分辨率：1200*1200dpi；接口：USB接口，1台。

四、气相色谱仪

（一）技术参数及要求

1、快速加热和冷却的柱温箱

（1）柱箱温度：室温以上10℃～400℃；

（2）程序升温：8阶以上；

（3）升温速率：高于40℃/min；

（4）温度设定精度：≤0.1℃；

（5）控温精度：≤0.01℃；

★（6）冷却速度：从300℃降至50℃小于7min；

（7）具有柱温箱温度的自动保护功能。

2、进样单元

同时安装两个以上独立控温的毛细管柱进样单元。

（1）最高温度：400℃；

（2）进样单元种类：分流/不分流进样口；标准配备载气节省模式，有效节约载气消耗量；分流比设定范围：0～1000。

★3、全电子气路控制系统

4、检测器单元

可同时安装两个以上独立控温的检测器。

（1）电子捕获检测器（ECD）

1）最高使用温度：400℃；

★2）检测限：≤2×10-13g/s(r-666)；

3）动态范围：104

（2）氢火焰离子化检测器(FID)

★1）检测限：M≤7×10-12g/s 样品：C16

2）最佳测试结果：M≤3×10-12g/s 样品：C16

3）噪声：≤2×10-13A

4）漂移：≤4×10-13A/30min

5）线性范围：107

★5、顶空全自动进样器（12位以上）

（1）顶空瓶规格：≥20 mL；

（2）加热瓶工位：2位以上

（3）进样结果RSD≤2%（0.002mg/l四氯化碳,N=5）

6、原版操作软件工作站，可免费升级。

7、配置要求

（1）气相色谱仪主机（含ECD检测器+FID检测器+2个毛细管进样口）   1台；

（2）全自动顶空进样器（含顶空瓶100个）  1台；

（3）毛细管色谱柱 (DB-624、DB-5)   各1根；

（4）10ul进样针    ≥5个；

（5）石墨垫20个，衬管10个；

（6）气相色谱仪所需的氢气发生器（配净化管）、空气发生器（配净化管）、载气气体钢瓶及减压阀等。

（7）商用台式机:Intel Core i5或以上处理器，内存容量4G以上,硬盘容量500GB,16X DVD光驱，21英寸液晶显示器，正版操作系统，1台。与仪器相匹配，安装和调试好操作系统和相关仪器专用软件。

（8）激光打印机：黑白打印速度：23ppm；最大打印幅面：A4；最高分辨率：1200*1200dpi；接口：USB接口，1台。

五、离子色谱仪

- （一）技术参数及要求

1．主机

一体化整机，数字化控制，屏幕液晶显示，触摸按键操作，具有记忆功能。全屏显示电压、电导、电流、流量、量程、压力等工作参数。

2．离子色谱泵（可选择进口品牌）

（1）泵耐压范围：≥35Mpa；

★（2）流量范围：0.001 mL/min－9.999mL/min；

（3）流量精度（设定误差）：RSD≤0.1%；

（4）流量重复性：RSD≤0.1%；

（5）压力显示精度：≤0.01Mpa；

（6）过压保护：超压自动报警并自行停泵自我保护。

3．电导检测器

★（1）池体积：≤ 1.0µl；

★（2）检测范围：0～35000us/cm；

★（3）分辨率：≤0.0020ns；

（4）基线噪声：≤0.5%FS；

（5）基线漂移：≤0.5%FS；

（6）分析重现性：≤1.0%（SO42-计）；

（7）线性范围：≥103

（8）最小检出浓度：≤ 0.0005mg/L)(CI-计)；

4．流路系统

（1）全流路采用进口耐压,耐酸碱,耐腐蚀的全PEEK材料，具有漏液自动报警装置；

（2）进口高压六通阀，具有扳阀后信号自动采集功能;

5．色谱分析系统

（1）采用进口阴离子色谱柱,一次进样同时分析 F－、Cl－、NO-2、PO43－、Br－、NO3－、SO42－等阴离子，兼容有机溶剂，pH可在0-14范围内调节。

（2）在线过滤器。

（3）前处理柱。

（4）内置色谱柱温箱，具有淋洗液预加热功能。

6．抑制系统

★（1）自动再生阴离子微膜抑制器，不用换酸，在线自动再生；微膜抑制器质保期不少于5年；

7．在线脱气   可自动在线脱气，无需上机前对淋洗液离线脱气。

8．色谱分析软件   原装正版工作站，后期可免费升级。

9、自动进样系统1套：

★（1）样品位数：≥120位。

（2）具有缺瓶报警、漏液报警开关门感应灯自动化智能化功能。

（3）重复性：RSD<0.5%，全定量环。

（4）注射器规格：标配：500ul；选配；250ul，1000ul，2500ul。

（5）定量环规格：标配：100ul；选配：20ul，50ul,200ul。

（6）进样针清洗：具有独立清洗内/外壁洗针位，不限次数内外针清洗并具有吹干功能，可在样本间或每一针之间选择是否清洗。

（7）交叉污染：<0.001%。

（8）自动进样器具备不更换定量环前提下，可自动实现进样量0-1000ul自动可调功能。

10.计算机系统

（1）品牌台式机: Intel Core i5或以上处理器，内存容量2G或以上,硬盘容量500GB,16X DVD光驱，21英寸液晶显示器，正版操作系统，1台。与仪器相匹配，安装和调试好操作系统和相关仪器专用软件。

（2）激光打印机：黑白打印速度：23ppm；最大打印幅面：A4；最高分辨率：1200*1200dpi；接口：USB接口，1台。

11.配置要求

（1）离子色谱仪主机

1）高压输液泵          1套

2）电导检测器          1套

3）色谱工作站          1套

- 控温系统            1套

5）脱气系统          1套

6）电导检测器抗干扰装置1套

7）在线气液分离器   1套

（2）阴离子分析系统

1）包含阴离子分析柱  1套

2）阴离子保护柱       1套

3）预柱系统            1套

（3）阴离子抑制器        1套
（4）在线过滤器          1套

（5）计算机系统

1）品牌台式机            1台

2）激光打印机            1台

A2、大型分析仪器（含紫外、原子吸收、原子荧光、气相色谱仪、离子色谱仪）资质、售后服务条件及要求

1、具有独立民事责任的法人资格，取得合法企业工商营业执照，具有相关经营范围；

2、具有产品计量器具型式批准证书、产品制造计量器具许可证和计量器具型式评价报告（由具有资质的第三方技术单位提供）（提供复印件并加盖公章）

3、为确保产品质量，制造厂家注册资金不少于1000万，同时要求仪器设备制造厂家提供ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证证书。（提供营业执照副本复印件和认证证书复印件并加盖公章）

★4、若不是采购产品的生产制造商，必须有生产制造商授权书原件或代理证明原件。

★5、关键参数必须在厂家所提供的彩页或计量部门出具的型式评价报告上反映，偏离或不满足做废标处理。

6、现场安装：厂家工程技术人员在用户提出安装要求后，在一周时间内到达现场进行设备安装，所需工具器材，交通食宿厂家自理。

7、检验调试：厂家工程技术人员现场安装的同时，对设备、软件进行检验调试，使设备各项技术指标达到要求。

8、技术培训：厂家工程技术人员在设备安装调试验收合格后，向买方3人以上操作人员提供免费现场培训，直至用户能够独立操作，免费提供仪器使用手册、培训教材、应用文章等。

9、生产制造商应向买方提供2年的保修服务，保修期间服务费用及材料费全免，仪器出现重大产品质量问题，整机免费更换。

10、买方提出有关维修的问题，生产制造商应做到24小时内响应，48小时内派人现场排除故障。

11、如果厂家有同系列仪器软件升级，买方享有免费升级的权力。

12、厂家工程技术人员在仪器设备使用一段时间后，向买方3人以上操作人员提供第二次免费现场培训（或买方2-3个操作人员到厂家实验室进行现场培训），解决操作中出现的实际问题。

13、以上6-12项投标供应商应作出承诺。

B、小型仪器设备

六、台式色度仪（数量：1台）

1、用途和要求：满足生活饮用水的色度检测之需要，采用铂-钴标准比色法，台式、数字显式；

2、测量范围：0-50度，最小示值：1度。

七、不锈钢电热蒸馏水器(缺水断电自控功能,数量：1台)

1、出水量：5L/H；

2、功率：4.5kW；

3、材质：全不锈钢；

4、缺水断电自动保护功能。

八、压力蒸汽灭菌器（容积：24升，数量：1台）

1、控温方式：自动控制；

2、材质：全不锈钢；

3、电压/功率：220V/2kW；

4、容积：24L；

5、时间设定范围：0-99h；

6、工作压力：0.142MPa；

7、工作温度设定范围：50-126度。

九、余氯二氧化氯五参数测定仪（数量：1台）

1、可测定项目：游离氯、化合氯、总氯以及游离二氧化氯、亚氯酸盐；

2、测定仪读数分度：0.01mg/L ；

3、量程范围：

1）余氯0.01～5.00mg/L（自定义量程0.01～10.00mg/L）；

2）二氧化氯0.02～10.00mg/L；
3）亚氯酸盐0.00～2.00mg/L ；

4、测量精度：全量程平均偏差≤3%±0.01；

5、仪器尺寸：16×6.2×3cm；

6、仪器重量：0.15kg；

7、电源：2节AA碱性电池。

十、净化工作台（数量：1台）

1、适用人数：1人，单人单面；

2、材质要求：保证长期无锈蚀发生，面层电喷涂表面处理，表面光滑无尘，台板敷设不锈钢板，方便耐用；

3、送风方式：垂直送风；

4、洁净等级：100级@≥0.5μm(美联邦209E）；

5、平均风速：0.25m～0.45/m/s(快、慢双速）；

6、噪音：≤62dB(A)；

7、振动半峰值：≤0.5μm(x.y.z方向）；

8、照度：≥300LX；

9、电源：AC单相220V/50Hz；

10、最大功耗：130W；

11、重量：<85㎏；

12、高效过滤器规格及数量：695×455×50×①；

13、荧光灯/紫外灯规格及数量：20W×①/20W×①；

14、外形尺寸：850×580×1600㎜；

15、工作区尺寸：700×500×500㎜。

十一、超纯水仪(数量1台)

纯水部分：

水源：自来水     造水量：10L/H

电阻率≥0.2MΩ.cm@25℃,符合中国实验室用水规格GB6682-2000三级水标准；

超纯水部分：

超纯水：电阻率：16- 18.2MΩ.cm@25℃，TOC＜10ppb   微生物＜1cfu/ml，颗粒(＞0.22 um)＜1个/ml   细菌含量<1个/ml；   超纯水电阻率实时在线监测并显示；

主机尺寸：400×310×500(mm)  功    率：220V/50HZ 50W  内置一体式预处理过滤器。

产品基本功能特点:

1、一机二用，全自动连续产水（纯水和超纯水）,自动运行显示 系统自动保护、无需人工伺服；内置Kertone一体式预处理过滤器和Kertone一体式纯化单元纯化包；

2、系统开机自检、自动产水、水满自动停机、源水缺水保护报警、停电自动复位;

3、可根据用户需求设计安装纯水供应管路;

4、系统运行不发热,无噪音,低功率,性能参数可调,适用于不同水源；

5、超纯水水质/水温实时在线监测,LCD真彩液晶实时在线显示;

6、使用原装进口超滤膜UF组件,确保去除热源,并保证取水流速.

7、使用长寿命紫外附件,内置六道循环回路计计,确保出水TOC高效去除;

8、系统定时自动冲洗设计，最大化延长配件使用寿命。

9、生产厂家注册实收资本要求不少于500万元.

★10必须具备中国水处理工程乙级施工资质，中国水处理工程乙级设计资质，中国水处理工程乙级咨询资质（提供复印件加盖公章）。

11、产品通过ISO 9001：2008质量管理体系认证（提供复印件加盖公章）.

★12、国家卫生部涉水产品安全批件（提供复印件加盖公章）。

★13、省级疾病预防控制中心水质检验报告（提供复印件加盖公章）。

14、水净化处理工艺流程设计合理，提供具有水过滤技术证明材料；预防水质二次污染技术突出，提供具有纯水存储技术证明材料；超纯水水质安全可靠，水纯化技术创新性强，提供具有纯水超纯化术技术证明材料（提供复印件加盖公章）。

十二、数显不锈钢电热板(数量：2台)

1、工作台面积：400×300mm；

2、加热功率：1500W；

3、控温范围：5-300℃；

4、温控棒（探棒）：内置；

5、材质：耐高温不锈钢。

十三、硅控双联可调万用电炉(数量：3台)

1、双联式，可调温；

2、加热功率：2×1000W。

十四、双向磁力加热搅拌器(数量：1台)

1、最大搅拌量：1000ml；

2、加热功率：200W；

3、转速和转向：调速起动-2400转/分钟，正反二个方向均能工作。

十五、电热鼓风干燥箱(数量：1台)

1、内钽容积：80升；

2、内胆尺寸（长×宽×高，mm）：450×400×450;

3、内胆材质：镜面不锈钢内胆；

4、电源电压：AC220V 50Hz；

5、控温范围：RT+10-250℃;

6、恒温波动度：±1.0℃;

7、温度分辨度：0.1℃;

8、输入功率：1550W；

9、载物托架：2个；

10、温度数字显示。

十六、隔水式恒温培养箱(数量：1台)

4、电源电压：AC220V 50HZ；

5、加热方式：水套式；

6、控温范围：RT+5～65℃；

7、温度分辨率/波动度：0.1℃/±0.3℃；

8、温度均匀度：±0.5℃ (测试点为37℃)；

9、输入功率：450W；

10、容积：50L；

11、内胆尺寸(mm)W×D×H：350×350×410；

12、外形尺寸(mm)W×D×H：500×500×700；

13、载物托架（标配）：2块；

14、定时范围：1～5999min；

15、内胆材质要求：拉丝不锈钢内胆。

十七、电热恒温培养箱(数量：1台)

1、功能要求

模糊PID控制器，数字式控温，数字显示，带定时功能，时间最大设定值为99小时59分。

强制对流的风道系统，改善温度均匀性和减少温度波动。

箱门内层有一层玻璃门，玻璃门打开时，微风循环和加热自动停止。

镜面不锈钢内胆，电热膜加热方式。

循环风扇速度大小可自动控制，当箱内温度处于恒温状态时，速度会减小，循环风速会调整到适宜细胞成长的风速，避免试验过程中由于风量过大造成样品的挥发。

温度偏高或偏低及超温报警。

2、电源电压：AC220V 50HZ。

3、控温范围：RT+5～65℃。

4、温度分辨率/波动度：0.1℃/±0.5℃。

5、温度均匀度：±1.5℃(37℃时)。

6、输入功率：250W。

7、容积：50L。

8、内胆尺寸(mm)W×D×H：415×650×355。

9、外形尺寸(mm)W×D×H：690×500×500。

10、载物托架（标配）：2块。

11、内胆材质：镜面不锈钢内胆。

十八、电热恒温水浴锅（双列六孔）（数量：1台）

1、性能要求： 采用不锈钢内胆、烧瓶孔可任意改变大小。 高精度微电脑控制器。 超温声光跟踪报警。

2、电源电压：AC220V  50HZ。

3、消耗功率：1500W。

4、控温范围：RT+5～100℃

5、恒温波动度：±0.5℃。

6、跟踪报警：±2℃。

7、容积：14.8L。

8、内胆尺寸（mm）W×D×H：450×300×110。

9、定时范围：1～5999min。

10、备注：双列六孔，定时功能，不锈钢内胆。

十九、电子分析天平（数量：1台）

1. 最大称量值(g):220

2. 可读性(g):0.0001

3. 重复性(sd) (g):±0.0001

4. 线性误差(g):±0.0002

5. 稳定时间(秒):≤3

6. 称量单位:克、千克、克拉、盎司、金衡制盎司、磅、格令、牛顿、Momme、Mesghal、香港两、新加坡两、台湾两、Tical、Tola、Baht、一个自定义单位

7. 校准:AutoCal™全自动校准，以及外部砝码校准

8. 去皮范围:全量程

9. 电源要求:交流适配器输入：100-240 VAC 0.3A 50-60 Hz

10. 运行湿度范围:20%到80%

11. 显示屏类型:4.3英寸WQVGA宽屏触摸显示屏

12. 显示屏尺寸:145 mm (对角线)

13. 显示屏机壳尺寸(W x H x D) mm:195 x 90 x 154

14. 称量基座尺寸(W x H x D) mm:230 x 350 x 393

15. 通讯接口:RS232, USB

16. 称盘尺寸mm:Ø 90

二十、电子天平（数量：1台）

- 技术参数：200g/0.1g；

- Φ125mm称量盘；

3、9-12V电源适配器；

4、数字显示。

二十一、台式散射光浊度仪（数量：1台）

技术参数

1、测定原理：90°散射光；

2、最小示值（NTU）：0.01；

3、测量范围（NTU，双量程）：0～20、0～200；

4、重 复 性：≤0.5％；

5、示值误差：±6％（±2.5％F.S）；

6、精度要求：精度高，稳定性好，可用于低浊度自来水浑浊度分析。

二十二、台式PH/温度/溶解氧三参数测定仪（数量：1台）

一）仪器配置

1、pH/溶解氧测量电计（主机）1台

2、201T-M塑壳pH/ATC三复合电极1只；

3、2503-C玻璃pH复合电极1只；

4、MP500温度电极1只；

5、DO500溶解氧电极1只；

6、901型智能搅拌器1只；

7、602型万向电极架1只；

8、pH校正缓冲溶液（pH4.00、pH6.86、pH9.18/50ml）各1瓶；

9、9V电源适配器（仪器配用）1只；

10、6V电源适配器（搅拌器配用）1只；

11、DO503隔膜帽（溶解氧电极配用）3个；

12、DO502溶解氧电极内溶液（30ml）1瓶；

13、B628搅拌珠3个。

二）技术参数

1、PH

测量范围: （-1.999-19.999）pH;

稳定性:±0.002 pH/3h;

温度补偿范围: （0-100）℃（自动或手动）。

2、溶解氧

测量范围：（0-20.00）mg/L(ppm)  （0-200.0）%；

温度补偿范围：（0-45）℃（自动）；

盐度补偿范围：（0-45）ppt（自动）；

气压补偿范围：（80-105）kPa（自动）；

自动校准：被水饱和的空气；被空气饱和的水；

电极类型：极谱式。

3、温度

测量范围：-10℃-110℃；

分辨率：0.1℃；

准确度：5-60℃范围：±0.4℃  其余范围：±0.8℃。

二十三、无油型真空泵（数量：1台）

- 技术参数：真空压力：0-80KPa；最大压力：20Psi；流量：25L/min ；功率：120W；电源：220V/50Hz ；外型尺寸（LxWxH）(mm):269*210*155 ；重量：7.3Kg。

二十四、三联微生物过滤器（数量：1套）

1、每一个过滤架均有独立的控制阀门，仅需一个单真空泵便可支持单联或多联同时操作。

2、多联的过滤之架采用工程塑料材质，耐酸碱；

3、优质的玻璃瓶（抽滤套件）可耐200℃的温度极差。

4、含：滤杯、滤夹、滤芯3套，抽滤瓶1只。

二十五、TDS计（数量：1只）

1、测量范围：(0-5.00) ppt， 分为三段,自动切换量程： （0-49.9）ppm （50-499）ppm （0.50-5.00）ppt。

2、分辨率：0.1/1ppm；0.01 ppt。

3、准确度：±1%FS。

4、自动校正：1点校正（4.20 ppt）。

5、电源：AAA电池2节，1.5V×2；可连续使用100小时以上。

6、防水等级：IP57。

二十六、立式冷藏柜

- 额定电源：220V/50Hz；

- 气候类型：N；

- 有效容积：不小于237升；

- 温控范围：0-10℃；

- 制冷剂：R600a;

- 可移动搁层：不少于4个；

- 其他要求：安全门锁，可调节底座，大接水盘设计。

二十七、台式电动离心机(数量：1台)

1、最高转速：4000转/分钟；

2、功率：40W；

3、定时：0-60分钟；

4、容量：12×20ml。