项目采购一览表

标段一：离子色谱仪\气相色谱顶空进样器

| 1 | 离子色谱仪 | 1 工作条件 1.1 工作电源：220V，50Hz 1.2 环境温度：5-45℃ 1.3 相对湿度：25-85% 2主要技术指标 仪器多个部件带智能芯片，实现系统参数的自动优化，保证数据的可溯源性，完全符合GLP规范。 2.1串联双活塞串联泵 *2.1.1类型：串联双活塞串联泵，整套仪器不使用任何辅助气体； 2.1.2带智能芯片，能根据系统压力变化自动优化泵的运动，自动识别色谱柱的编号设定流速及流速上限； 2.1.3最大压力：35 MPa （5000psi，PEEK材料）； *2.1.4泵流速范围：最大流速≥15mL/min， *2.1.5流速精度≤0.001ml/min; 2.1.6重现性： <0.1%； 2.1.7自动安全关机功能：压力超过上下限及泵状态异常时自动关机； 2.2电导检测器： 2.2.1类型：智能化高性能电导检测器，包含智能芯片，存储出厂色谱图，用于工程师维护比对、软件认证、培训等； *2.2.2测量范围：≥13000µS/cm（该指标投标商必须提供官方印刷版为证，否则导致不能中标）； 2.2.3最大耐压：2Mpa； *2.2.4电导池体积：≤0.8µL（电导池体积越小越好）； 2.2.5分辨率：≤0.005nS/cm； 2.2.6线性：< 0.5 %； 2.2.7电子噪音：< 0.1nS/cm； 2.2.8基线噪音：< 0.2nS/cm； *2.2.9温度稳定性：0.005℃ 2.3色谱分析柱： 2.3.1带智能芯片，仪器自动识别色谱柱信息（序列号、出厂信息、建议流速等），可记录色谱柱已使用的次数等信息； 2.3.2阴离子分离柱及相应的保护柱组成，100%兼容有机试剂及反相试剂。可分析：F‾‾、Cl‾‾、Br‾‾、SO42‾‾、NO2‾‾、NO3‾‾、PO43‾‾等多种阴离子。 2.3.3阳离子分离柱及保护柱，完成Li+ 、Na+、K+、Ca2+、Mg2+、NH4+ 的分析 2.4色谱工作站： 2.4.1功能：可自动识别所有智能组件，并读取其最佳参数信息；仪器控制和数据处理完全由软件进行；完全符合GLP、FDA等认证标准； 2.4.2原厂完全版软件，图形化界面，编程功能强大； 2.4.3可实现真正双通道，即由一个软件同时控制两个通道 2.5化学抑制器： 2.5.1 自动连续化学抑制器：自动连续再生，能够降低淋洗液背景电导，具有低背景电导，低噪声和稳定的基线； *2.5.2阴离子化学抑制器，采用微填充嵌体结构必须八年以上免费保用（需要出具制造商承诺，写入合同）；采用微膜等其它结构抑制器，需随机提供5个阴离子抑制器（需要出具制造商承诺，写入合同）。 2.5.3内置压力过载保护装置，遇过高压力会自动切断流路，并报警； 2.6自动进样器： *2.6.1样品管体积：≥8ml；样品位≥30位； 2.6.2内置蠕动泵，可用于低含量样品的预浓缩； 2.6.3不采用下压式的进样方式，样品管可以重复使用； 3、安装、调试、维修及保用服务 3.1自安装之日起保修12个月; 3.24小时响应制度：对于用户的任何投诉及要求，制造商须在4小时内作出相应的答复，如需要在3个工作日内赶赴现场。 3.3制造商必须在昆明有常住专职工程师，须提供姓名和电话; 3.4仪器操作培训由制造商安排，由技术支援中心进行免费现场操作培训，培训步骤为：安装完毕—现场培训—终身提供应用支持。 3.5制造商技术支援中心的应用工程师定期免费巡回拜访用户，解决用户的技术问题，免费提供最新的应用技术资料； 3.6技术支援中心随时解答用户使用上的疑难问题，随机提供中文操作手册，并可协助用户建立分析方法和分析操作规程；软件免费升级。 4.配置要求 Item 序号; Description 产品描述; Qty 数量. 1; 离子分析系统，含智能串联双柱塞泵、脉冲阻尼器、电磁六通阀; 1. 2; 原厂中文完全版软件; 1. 3; 阴离子分析柱及保护柱; 1. 4; 阳离子分析柱及保护柱. 5; 化学抑制器（按照招标要求）; 1. 6; 自动进样器，USB接口，可通过软件、Remote控制，可用仪器面板编程，内置蠕动泵用于传输样品溶液; 1. 7; 20ul样品定量管; 1. 8; 淋洗液瓶; 1. 9; 洗脱液沉子（备件）; 1. 10; 过滤器芯（备件）; 1. 11; 水系过滤头（500个）; 1. 12; 品牌电脑、HP1108打印机; 1. | 4 | 套 | 古城区、永胜县、华坪县、宁蒗县 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 气相色谱顶空进样器 | 1、样品容量：≥ 40个样品位。 2、顶空瓶体积：20ml 3、样品恒温器容量度：15位智能重叠加热位 4、样品加热整体铝块加热炉。能精确地控制对每个样品的加热温度和时间。软件自动计算优化样品的重叠加热及平衡时间，保证每一个样品被提取前恒温时间是一致的，具有极好的重现性。 *5、进样方法：静态-动态补偿。采用单针双流路及气路选择技术，实现动态和静态顶空功能。压力补偿进样（无注射器和气体样品定量环）。在进样过程中，保证样品瓶的压力不下降，确保被分析样品快速的转移，避免样品发生二次平衡而带来的样品的扩散稀释。进样量可以按时间程序设定，无需硬件的更改。可检测出水中1PPB的苯，无需增加任何陠集装置。 6、传输线长度：1m. 7、进样量 ： 参数设定—时间控制 8、操作模式：恒定模式 *9、高压进样功能：通过参数设定（无需增加硬件）即可实现高压进样方式，完全避免二次进样的 可能。 *10、样品适应性：具有很强的抗酸碱腐蚀的能力，在分析极性物质、挥发性有机酸，含硫化合 物，胺类和其它含氮化合物均能获得良好的结果。 *11、全流路自动泄漏测试：用户选定泄漏测试，仪器进入全流路泄漏测试（包括样品瓶在内），最 大限度地保证仪器的可靠性。 12、触摸屏操作，密码保护，可保存10个方法，可实现10种序列进样，自动切换方法，无需人为置守。 *13、与气相色谱接口：具有通用的接口，可与任何气相色谱连接。 14、操作软件：中英文可选，具有故障报警。 15、温度范围：样品恒温器 40-180°C,±1°C，也可于常温运行；提取温度 40-210°C,±1°C；传输温度 40-210°C,±1°C。 16、使用样品0.4%乙醇水溶液(N=10)，标准相对偏差%RSD≤1.5 %。 17、操作条件：5°C—32°C 湿度：10%—75% 18、20mL顶空瓶1000个（含盖、垫）。 | 2 | 套 | 玉龙县、永胜县 |

标段二：原子吸收光谱仪/原子荧光光谱仪

| 序号 | 项目名称 | 具体技术参数 | 数量 | 计量单位 | 交货地点/备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原子荧光光度计 | 具体参数： 1、检出限（DL）：As Sb Bi Se Te Pb Sn ≤0.03 ng/ml、Hg ≤0.003 ng/ml 、Ge ≤0.3 ng/ml、 Cd ≤0.001 ng/ml、Zn ≤1.0 ng/ml、 *气态汞（空气、天然气、实验室工作现场等）<1.0 ng/m3 *水样中汞（饮用水、矿泉水、海水、地面水等）< 0.0004 µg/L 精密度:RSD≤ 1% ,气态汞<5%,水样中汞<2%。 线性范围：3个数量级（103） 。 4、适用于各类样品中汞、砷、锑、铋、硒、碲、铅、锡、锗、锌、镉等11种元素的痕量或超痕量分析。 5、“高效除汞技术”环保型原子荧光光谱仪，超大流量主动式捕集系统有效解决汞污染，净化实验室环境，保证操作的安全性（须提供相关证明）。 6、光源系统； 兼容使用任意灯厂的单阴极或双阴极空心阴极灯，全新脉冲供电方式，有效地提高空心阴极灯稳定性，降低仪器的漂移，双阴极空心阴极灯的主电流与辅助电流由微机控制自动匹配。 7、光学系统； 短焦距透镜聚光的无色散闭光式光学系统。 8、样品导入方式； 完善的连续流动-间歇进样系统：独有的压力平衡模块提高测试结果的稳定性。全新设计的汞分析增强模块极大地改善汞分析的灵敏度和稳定性 蠕动泵进样系统，流速稳定、准确、可靠、结构简单、流路清晰、操作方便（须提供相关证明）。 9、采用先进的静力式喷流型结构的三级气液分离装置：在线氢化反应中可完全消除泡沫的影响，气液分离效果好，废液自动排出原子化系统（须提供相关证明）。 10、采用“红外加热恒温控制”石英炉原子化器：控温精确，保证分析结果的稳定可靠，具有抗氧化能力，安全可靠以及超长使用寿命（须提供相关证明）。 11、“低温原子化”技术，氩氢火焰自动点燃，提高被测元素的分析灵敏度，减少气相干扰，降低记忆效应（须提供相关证明）。 12、气路系统：全新的集成阀岛式双气路流量自动控制，具有气路自动保护，自动报警功能。 13、主机与自动进样器灵活配接； 主机可脱离自动进样器实现半自动操作，配置自动进样器由微机控制可实现全自动测定。 14、电路及微机系统； 全新电路CAN总线功能模块化设计，高集成度主板结构，增强抗干扰能力，采用高可靠性欧式插座，AMP等接插件，大大提高仪器可靠性，主机与微机采用RS232标准串行口通讯，支持USB接口通讯。 15、先进的软件操作系统； 支持Windows xp、Windows7中英文视窗工作软件，可实现实时显示荧光信号、峰形、测量数据和结果等信息，具有同一样品间多次测量；不同样品间测量的峰形重叠功能；工作曲线可实现一次、二次自动拟合，实时显示荧光信号的图形，标尺自动缩放；具有单步运行、连续运行及自动进样多项操作功能；各种分析程序、分析数据、信号图形可直接储存及打印，可满足各领域所需的各种分析报告格式 16、自动进样器； 16.1、采用多环形结构的圆形转盘式自动进样器，体积小，定位准确 16.2、大样品量可随时更换预留样品盘，由微机识别继续全自动测定电路及微机系统；全新电路设计，采用新一代电子元器件和电路结构，提高仪器的可靠性；采用高可靠性欧式插座及AMP接插件；主机与微机采用RS232标准串行口通讯；先进的软件操作系统可实现实时显示荧光信号、峰形、测量数据和结果等信息；全新设计蠕动泵进样系统，流速稳定、准确、可靠；结构简单、流路清晰、操作方便 17技术服务； 17.1用户支持：供方向用户提供壹年的保修服务。 17.2仪器安装、验收：由供方安排仪器制造厂技术人员到现场安装仪器。只有在仪器完全正常运转和买方确认后，仪器的安装工作才能认为已全部完成。 17.3培训：仪器安装现场对使用人员进行培训。 | 3 | 套 | 玉龙县、永胜县、宁蒗县 |
| 2 | 原子吸收光谱仪 | 具体参数： 1、技术参数要求 1.1光学系统 1.1.1窄光束设计，无透镜全反射的光学系统完全密封，光学部件采用石英涂层； 1.1.2采用旋转光束合成器（RBC），能够实现最大限度的光通量； 1.1.3全铸铝光学底座，特殊的防震设计，保证仪器的坚固可靠和极佳的稳定性； 1.1.4采用Czerny-Turner 单色器，低杂散光，拓宽了线性范围，并降低检出限； 1.1.5波长范围：185～900nm。计算机控制：自动选择波长； 1.1.6自动狭缝切换，0.2、0.5、1.0nm及高低档； 1.1.7固定8灯座，旋转镜面，自动快速选择元素灯； 1.1.8火焰和石墨炉部分具有独立的光学平台和检测系统。 1.2.雾化及安全系统： 1.2.1.雾化系统由氟塑料制成，能够耐强酸和有机溶剂；雾化器溶液提升量可调节，便于优化方法； 1.2.1.2 燃烧头为Incoloy合金制造，基座附Teflon防腐蚀屏蔽膜，耐腐蚀，不发脆； 燃烧头防堵效果好，能适合高盐样品分析； 1.2.1.3撞击球：玻璃撞击球，也可选配耐氢氟酸的撞击球，撞击球前后位置外部可调； 1.2.1.4双头扰流器：置于雾化室内的扰流器可以更好的适用于高盐样品的测定，提高测定的准确度和精密度； 1.2.1.5安全联锁监控：燃烧头类型、位置、液阱位置、压力释放塞、火焰屏蔽罩、火焰工作情况、电源、气体压力,多个防紫外辐射和废气排放系统给予操作人员完全的保护； 1.2.1.6具有内标校正功能：确保测定结果更准确； 1.2.1.7 元素灯能实现同时预热功能。 1.2.2检测器及背景校正 1.2.2.1宽范围光电倍增管，可获最大的信噪比； 1.2.2.2高强度氘灯背景校正，可校正到2.5Abs的背景，响应时间为2ms，准确校正实际背景；带有自动衰减的调节功能； 1.2.2.3 5ppm铜吸光度值大于0.9Abs，精密度RSD小于0.5%。 1.3 石墨炉部分：石墨炉温度控制准确、石墨炉塞曼磁场多级可调 1.3.1石墨炉系统： 1.3.1.1 稳定温度区域控制技术：40-3000C可进行程序升温，最大升温速度为2000 ℃/s； 1.3.1.2独立的两路内外气保护设计，延长石墨管寿命，铜的典型操作次数可达5000次； 1.3.1.3石墨炉采用动态温度反馈系统（CTZ），控温精确使得石墨炉的精密度高、记忆效应低； 1.3.1.4具有专利的多点曲线拟合法摸拟背景吸收曲线，而非一般的线性内插法，能够实现更准确描绘出背景信号的真实峰形塞曼背景校正； 1.3.1.5石墨炉加热方式：纵向加热，交流横向塞曼扣背景技术；塞曼扣背景响应小于5ms；实时监测背景信号，结果更可靠； 1.3.1.6石墨炉塞曼磁场强度0.1-0.8特斯拉多级可调。计算机控制的塞曼磁场强度：可优化背景校正效果，增强灵敏度降低干扰。特别是可根据不同的元素和基体介质，能够采用最佳的磁场强度，减少塞曼背景校正时可能出现的下弯现象； 1.3.1.7塞曼背景校正可满足185～900nm全波长范围高达2.5Abs的背景吸收； 1.3.1.8特征质量：Cd 0.2pg； 1.3.1.9仪器内联锁装置：主电源功率、磁场联接、磁场温度； 1.3.1.10外部内联锁装置：石墨炉内、外气气压监控，冷却水压力和温度，石墨管状态。1.3.2石墨自动进样器: 1.3.2.1自动进样器，能克服自动进样器易产生气泡的问题； 1.3.2.2具有石墨炉彩色摄像系统，实时检测石墨管内状况，使自动进样器位置的调整更简单；并且可以确定方法开发中的个步骤的温度是否合适； 1.3.2.3放置50个2ml样品瓶和5个25ml样品瓶； 1.3.2.4样品进样体积：1-70ul； 1.3.2.5可由同一个母液自动配置多达10个浓度的溶液或标准曲线； 1.3.2.6可自动添加3种基体改进剂，预进样/后进样或与样品一起进样。具有自动减少超标样品进样体积功能； 1.3.2.7为了增加灵敏度可多次进样99次，对于快速分析，可进行“热进样”，进样速度和温度在40～200 ℃范围内编程； 1.3.2.8样品进样重现性：RSD <1%； 1.3.2.9自动进样器能适用于：水、乙醇、甲醇、丙酮等多种溶剂。 1.3.2.10全中文多语言软件。 | 2 | 套 | 华坪县、宁蒗县 |

注：离子色谱仪交货地点为：古城区、永胜县、华坪县、宁蒗县水利（水务）局。气相色谱顶空进样器交货地点为：玉龙县、永胜县水利（水务）局。原子荧光光度计交货地点为：玉龙县、永胜县、宁蒗县水利（水务）局。原子吸收光谱仪交货地点为华坪县、宁蒗县水利（水务）局。带*号为必须满足的参数。

丽江市公共资源交易中心

2015年10月16日