招标项目技术、商务及其他要求

1. 项目名称：绵阳市游仙区水务局“游仙区农村饮水安全工程水质检测设备’

2. 项目清单及要求

2.1资质要求。投标人按本招标文件第五章要求提供所有资格证明文件。

2.2技术要求及清单。投标人须满足招标项目的技术规格和配置要求。

| 序号 | 设备名称 | 饮用水检测项目或用途 | 参数指标与配置 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纯水机 | 日常实验用水 | - 技术参数： 1、基本要求： A、进水水源：城市自来水，水温1-45℃ 水压1-5KG TDS＜350PPM。 B、主机体积：宽400mm×深450mm×高480mm 机器重量：25㎏-65㎏。 C、适用范围：基因研究、分子生物学、生命科学、组织培养、生物工程、动植物细胞培养、氨基酸分析、蛋白质纯化、毒理研究、IVF实验、DNA测序、ICP-MS、GC-MS、LC-MS、ICP、HPLC、GC、AAS、PCR、TOC等各类高端研究和高精密分析实验用水。 2、出水水质要求： A、一机两用：可同时取用两种水质的水，既RO水和超纯水。 B、出水水质：RO纯水：电导率0-15μS/cm@25℃；杂质去除率98% ， 水质标准优于中国国家实验室用水（GB6682-2008）三级水标准；优于普通蒸馏水 UP超纯水：电阻率18.25ΜΩ.cm@25℃。 C、制水量：16L/H 取水流速RO纯水：1.8L/min UP超纯水：1.5L/min。 二、基本配置： A、UV配置：185nm和254nm双波长紫外消解仪。 B、超滤膜配置：孔径0.05μm，分子截流量5000dalton 。 C、TOC检测配置：配置专用总有机碳量（TOC）检测显示功能，检测范围0～15ppb。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 显微镜 | 菌落总数 | 三目4物镜，1600倍及以上 | 台 | 1 |  |
| 3 | 岛津离子色谱色谱柱 | 仪器备件 | 色谱柱型号：IC SI-90 4E | 台 | 1 | 因原购买的离子色谱没有配备色谱柱,此项不在关系投标人限定范围内 |
| 4 | 隔水式恒温培养箱 | 微生物培养 | 控温范围： 室温+5～65℃ 控湿范围：25~95%RH； 温度波动：±0.1℃； 湿度波动：±1.5%RH； 体积≮50L | 台 | 1 |  |
| 5 | 紫外可见光分光光度计 | 总氮、挥发酚、阴离子合成洗涤剂、六价铬等 | 5.6英寸彩色触摸屏显示； 比例双光束光路结构； 动力学时间扫描以及GOTOλ、线性回归、浓度直读、峰谷检测等各种高级功能； 波长范围：190nm～1100nm； 波长最大允许误差：±0.5nm； 波长重复性：≤0.2nm； 光谱带宽：2nm； 自动调整“0”调整“100”， 八样品池联动； 可连接UVwin8软件 配电脑及打印机 | 套 | 1 |  |
| 6 | ★便携式重金属分析仪 | 检测锰、镉、铜、锌等重金属 | 1. 用途： 采用组合配置，适用于野外、车载和实验室内的多项水中重金属浓度检测。 2. 系统要求： 2.1 配置方式：采用组合式配置，所有的仪器、配件及试剂均置于硬质便携箱内提供，方便携带； ★2.2 配置内容：便携式多参数重金属分析仪主机、工作电极、试剂及所需配件； 3. 技术指标： ★3.1 主机可通过USB接口与电脑联接，进行数据下传或数据管理； ★3.2 主机具备IP67防护等级，完全防水、防震，可在雨天在现场完成现场检测工作； ★3.3 检测原理：基于阳极溶出伏安法原理，可通过操作软件实现内置标线检测和标准加入法两种方法进行检测； ★3.4 采用即插即用式三电极工作系统，内置温度传感器；单参数分析时间：少于5分钟； 3.5. 显示：大尺寸背光液晶屏，128×128pix； 3.6 可储存1000组测量数据，包括时间、日期、样品编号、测量项目、浓度、单位和程序编号等信息； 3.7电源: 仪器可使用交流电源或12V直流电源供电，也可使用内置可充电电池供电； 3.8 工作温度：20℃ - 70℃； ★3.9 测量项目必须包括：三价砷、总砷、镉、铬、铜、、铅、锰、汞、锌，并随套件提供50次检测用的试剂； ★检测量程和精度要求如下： 检测项; 量程; 精度; 检测项; 量程; 精度. 三价砷; 5 - 500μg/l; 1 μg/l; 铅; 5-500 μg/l; 1 μg/l. 总砷; 10 -500 μg/l; 1 μg/l; 锰; 5-200 μg/l; 1 μg/l. 镉; 3-500 μg/l; 1 μg/l; 汞; 5-500 μg/l; 1 μg/l. 铬; 50-500 μg/l; 1 μg/l; 锌; 5-500 μg/l; 1 μg/l. 铜; 5-500 μg/l; 1 μg/l. 3.10 尺寸和重量：470mm×370mm×170mm，净重9kg； | 台 | 1 |  |
| 7 | ★便携式藻类分析仪 | 检测蓝藻、绿藻浓度 | ★测量类型：蓝藻浓度,绿藻浓度，总的叶绿素浓度 ★测量范围 400 μg /l ★分辨率0.1 μg /l 电源110/230 V @50/60 Hz 12V DC 样本温度0-30° C 浊度补偿范围: 0-200 浊度单位 保护等级IP68 ★深度范围：AlgaeTorch 10 10 m AlgaeTorch 100 100 m，最大可达100米 数据接口USB 软件 bbe++ Windows数据软件 可选项：伸缩杆, 10 m绳子, 肩包，水下线缆(30m 到100m 各种类型) | 台 | 1 |  |
| 8 | ★便携式浊度仪 | 浑浊度检测 | 1、用途： 最新的便携式浊度仪，具有实验室浊度仪的优越性能，既可用于野外测试，又可用于实验室的水质分析，可广泛应用于饮用水、废水、纯水、工业水及环境水的浊度值测量。 2、工作条件： 2.1 电源要求：110~230 Vac，50/60 Hz (交流电或者USB+电源模块)；4节AA电池；可充电镍氢电池（用于USB+电源模块） 2.2 操作温度：0~50℃ 2.3 湿度：非冷凝，0~90%（30℃），0~80%（40℃），0~70%（50℃） 3、技术性能指标： ★3.1 符合标准： 满足USEPA 方法180.1 的要求 ★3.2 认证：CE认证 3.3 光源：钨灯 3.4 检测器：硅光电检测器 3.5 测量范围：0~1000 NTU 仪器应具有以下主要特点： 1、携带方便 2、优良的防水性能 3、数据记录功能 4、大屏幕显示屏 （1）带背景照明功能，当光线较暗时，便于查看屏幕上的读数； （2）电量显示图标，可指示电池电量，便于及时更换电池。 技术指标 波长：按型号区别 光度测定范围：0—2.5ABS 电源：7号碱性电池 操作环境：10—50℃；0—90%的相对湿度 | 台 | 1 |  |
| 9 | ★便携式二氧化氯分析仪 |  | 1、用途：可用于市政污水、工业污水、饮用水、环境监测、教育、科研等领域的水中二氧化氯分析。适合于野外测试的一款单参数便携式仪器。 2、工作条件： 2.1电源配置：4节AA碱性电池 2.2温度：0～50℃ 2.3湿度：0~90％相对湿度，无冷凝 3、技术性能指标： 3.1吸光度范围：0～2.5Abs； 3.2测量范围：0～2mg/L； 3.3检测器：硅检测器； 3.4滤光器带宽：15nm； 3.5显示：LCD液晶背光显示屏； ★3.6仪器防护等级：IP67； ★3.7 CE认证 4、系统配置： （1）标准配置： 比色计（根据所需检测的参数选择具体的型号）； 比色皿； 4节AA碱性电池； 便携箱 | 台 | 1 |  |
| 10 | ★便携式分光光度计 | 检测总磷、总氮等 | - ★读数模式：浓度(mg/L等)、吸光度（Abs）、透过率（%） - ★已存储校准曲线：大于240条，可直接用于分析COD、氨氮、总磷、总氮等近100个水质参数分析 - ★比色皿适用型号：1-5厘米不等；1英寸；圆形；方形；13mm; 16mm - ★供电方式：实验室使用220V交流电源，现场使用锂电池供电 - 波长范围：340~900 nm - 波长准确度：±1.5 nm - 波长分辨率：1nm - 带宽：5nm - ★波长校准模式：自动 - ★波长选择： 自动：基于测试方法的自动选择波长； 自动：根据TNTplus™试剂瓶上的条形码自动选择波长和测试方法； 手动：所有模式都可以使用，除了预存储程序； - 吸光度测量范围： ± 3.0 Abs （波长340~900nm 范围内） - 吸光度测量准确度：5 mAbs （0.0~0.5 Abs）；1% （0.50~2.0 Abs） - 吸光度测量线性： 偏差< 0.5%（≤2 Abs时）；偏差≤ 1%（＞2 Abs时） - 杂散光：< 0.1%T（采用NaNO2溶液于340nm波长处测定） - ★数据传输接口：USB接口 - ★软件更新：自动 - ★操作界面：触摸屏 - ★语言：具有多种语言选择，其中包括中文 - ★外壳防护等级：IP41 - ★自动识别条形码，智能测试样品 | 台 | 1 |  |
| 11 | ★便携式色度仪 | 色度检测 | 1.便携式，采用普通电池供电 2.检测项目：色度 ★检测方法：GB/T5750.1-2006铂钴标准比色法 ★检测范围：0～500度 ★分辨率：0.1度 ★测量精度：≤3% 微电脑系统配置，触摸式键盘，标准串行RS232通讯接口，可配接打印机 LCD背光液晶显示屏，可清晰显示日期、时间、测量值及测量单位 | 台 | 1 |  |
| 12 | ★红外测油仪 | 石油检测 | ★基线稳定性:零点实时自动调整（消除基线漂移影响） ★检出极限DL≤0.04mg/L(四氯化碳空白液测定11次的3倍SD) ★重复性：RSD≤0.6%(30～40mg/L油标样测定11次) RSD≤5%（0.5mg/L水样） 准确度误差：≤2% 线性相关系数r﹥0.999 波数范围：3400cm-1～2400cm-1（即2941nm～4167nm） 吸光度范围：0.0000～ 2.0000AU（即透过率100～1%T） 波数准确度：±2cm-1 波数重复性：±1cm-1 基本测量范围：0.0～800mg/L ★最低检出浓度：0.001mg/L(水样浓度) 最大测量浓度：640000mg/L(水样浓度) ★扫描速度：全谱扫描，30秒钟/次；非分散红外法2秒钟 主机外型尺寸：450mm（长）×310mm（宽）×140mm（高） 主机重量：12kg 温度：15-30℃ 相对湿度：20%-80% 主机电源功率：(220±22)V、(50±1)Hz、50VA - 仪器特点 ★1）可拆卸一体化光学系统，使仪器体积小、光程短、能量大，先分光后吸收，符合红外光谱特点要求，稳定性好、信噪比高。 ★2）电调制光源，既降低了光源发热强度以利于系统散热，同时由于减少机械切光运动器件从而简化仪器结构、提高仪器可靠性。 3）非专家维护，仪器光学系统、电气系统自成一体，集成化程度高，从而提高了仪器的可靠性和可维护性。 4）实时自动调零，计算机既采集光源发光时的信号，又采集光源熄灭时的信号，实现零点实时自动调整，从而简化操作并且提高信号的长期稳定性。 ★5）分析效率高，仪器在30秒钟内(非分散红外法2秒钟)即可完成一个样品的分析测定。 | 台 | 1 |  |
| 13 | 恒温培养箱 | 五日生化需氧量、微生物 | 控温范围：室温＋5—65℃ 控湿范围：25~95%RH； 温度波动：±0.1℃； 湿度波动：±1.5%RH； | 台 | 1 |  |

带★ 号标志的设备提供的制造商（或国外制造商正式授权的国内代理商）加盖鲜章的彩页、授权书及售后服务承诺书原件。

综合评分明细表

| 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价 | 45分 | 以有效投标人的最低价为基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价÷投标报价）×45。 |
| 技术参数和配置 | 35分 | 1.投标产品的所有技术参数及配置、要求完全响应招标文件要求的得基础分30分；技术参数超过基本参数配置的，评审专家组可综合评定给予1到5分。 2.非标“★”的技术参数有一项不满足要求的，在基础分中扣减1分；标“★”的技术参数有一项不满足要求的，在基础分中扣减2分，当标“★”的技术参数不满足项累计达到15项及以上，该项分值为0分。 |
| 信誉 | 2分 | 制造商或投标人具备质量管理体系认证证书得1分，具备环境管理体系认证证书得1分。 |
| 业绩 | 5分 | 投标人提供近两年至少1个类似业绩的得2分，加一个业绩加1分，最多加3分。（提供合同复印件）。 |
| 售后服务 | 5分 | 提供售后技术服务方案及售后服务承诺。完全满足招标售后服务要求的得3分， 在绵阳市本地有售后点和售后人员的得2分（本地化服务需提供房产证明或房屋租赁合同复印件）； |
| 财务、纳税、社保状况 | 6分 | 以投标人近两年的财务审计报告、近两月纳税证明、社保证明（提供主要人员花名册），有一年（一月）一项得1分，没有不得分。（新成立的公司提供成立以来的资料得满分） |
| 投标文件的规范性 | 2分 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 |