| 序号 | 设备名称 | 饮用水检测项目或用途 | 参数指标与配置 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纯水机 | 日常实验用水 | 技术参数： 1、基本要求： A、进水水源：城市自来水，水温1-45℃ 水压1-5KG TDS＜350PPM。 B、适用范围：高精密分析实验用水。 2、出水水质要求： A、一机两用：可同时取用两种水质的水，既RO水和超纯水。 B、出水水质：RO纯水：电导率0-15μS/cm@25℃；杂质去除率98% ， 水质标准优于中国国家实验室用水（GB6682-2008）三级水标准；优于普通蒸馏水 UP超纯水：电阻率18.25ΜΩ.cm@25℃。 C、制水量：16L/H 取水流速RO纯水：1.8L/min UP超纯水：1.5L/min。 二、基本配置： A、UV配置：185nm和254nm双波长紫外消解仪。 B、超滤膜配置：孔径0.05μm，分子截流量5000dalton 。 C、TOC检测配置：配置专用总有机碳量（TOC）检测显示功能，检测范围0～15ppb。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 显微镜 | 菌落总数 | 三目4物镜，1600倍及以上 | 台 | 1 |  |
| 3 | 岛津离子色谱色谱柱 | 仪器备件 | 色谱柱型号：IC SI-90 4E | 台 | 1 | 因原购买的离子色谱没有配备色谱柱,此项不在关系投标人限定范围内 |
| 4 | 隔水式恒温培养箱 | 微生物培养 | 控温范围： 室温+5～65℃ 温度波动：±0.5℃； 加热方式：水套式 体积≮50L | 台 | 1 |  |
| 5 | 紫外可见光分光光度计 | 总氮、挥发酚、阴离子合成洗涤剂、六价铬等 | 光路： 双光束比例监测 波长范围：190nm～1100nm； 波长准确度：±0.1nm； 波长重复性：≤0.2nm； 光谱带宽：2nm； 杂散光： <0.05%T(220nm ,NaI,340nm,NaN02) 光度范围：-0.3--3.0 Abs 光度准确度：±0.002A(0-0.5A)；±0.004A(0.5-1.0A)； ±0.3%T(0-100%T) 光度重复性：±0.001A(0-0.5A)； ±0.002A(0.5-1.0A) 基线平直度：±0.002A 基线漂移： 0.001A/h (500nm,0Abs预热后) 光度噪声： ±0.001A 五样品池联动 配电脑及打印机 | 套 | 1 |  |
| 6 | ★便携式重金属分析仪 | 检测锰、镉、铜、锌等重金属 | 1. 用途： 采用组合配置，适用于野外、车载和实验室内的多项水中重金属浓度检测。 2. 系统要求： 2.1 配置方式：采用组合式配置，所有的仪器、配件及试剂均置于硬质便携箱内提供，方便携带； 2.2 配置内容：便携式多参数重金属分析仪主机、工作电极、试剂及所需配件； 3. 技术指标： 3.1 主机可通过USB接口与电脑联接，进行数据下传或数据管理； ★3.2 主机具备IP67防护等级，完全防水、防震，可在雨天在现场完成现场检测工作； ★3.3 检测原理：基于阳极溶出伏安法原理，可通过操作软件实现内置标线检测和标准加入法两种方法进行检测； ★3.4 采用即插即用式三电极工作系统，内置温度传感器；单参数分析时间：少于5分钟； 3.5. 显示：大尺寸背光液晶屏，128×128pix； 3.6 可储存1000组测量数据，包括时间、日期、样品编号、测量项目、浓度、单位和程序编号等信息； 3.7电源: 仪器可使用交流电源或12V直流电源供电，也可使用内置可充电电池供电； 3.8 工作温度：20℃ - 70℃； ★3.9 测量项目：三价砷、总砷、镉、铬、铜、、铅、锰、汞、锌，并随套件提供50次检测用的试剂； 检测量程要求如下（ppb）： 三价砷 As3+ 5 - 500 总砷 TAs 10 - 500 镉 Cd 3 - 500 铬 Cr 50 - 500 铜 Cu 5 - 500 铅 Pb 5 - 500 锰 Mn 5 - 200 汞 Hg 5 - 500 锌 Zn 5 - 500 | 台 | 1 |  |
| 7 | ★便携式藻类分析仪 | 检测蓝藻浓度、总叶绿素浓度 | ★测量类型：蓝藻叶绿素a浓度,总叶绿素a浓度 测量范围 200 μg /l ★分辨率0.1 μg /l(单一藻) ★精度0.015 μg /l(总藻) 样本温度0-30° C ★浊度补偿范围: 0-200 浊度单位，自动补偿 保护等级IP68 ★配置GPS传输模块 深度范围：AlgaeTorch 10 10 m AlgaeTorch 100 100 m，最大可达100米 数据接口USB 可选项：伸缩杆, 10 m绳子, 肩包，水下线缆(30m 到100m 各种类型) | 台 | 1 |  |
| 8 | ★便携式浊度仪 | 浑浊度检测 | 1、用途： 最新的便携式浊度仪，具有实验室浊度仪的优越性能，既可用于野外测试，又可用于实验室的水质分析，可广泛应用于饮用水、废水、纯水、工业水及环境水的浊度值测量。 2、工作条件： 2.1 电源要求：110~230 Vac，50/60 Hz (交流电或者USB+电源模块)；4节AA电池；可充电镍氢电池（用于USB+电源模块） 2.2 操作温度：0~50℃ 2.3 湿度：非冷凝，0~90%（30℃），0~80%（40℃），0~70%（50℃） 3、技术性能指标： ★3.1 符合标准： 满足USEPA 方法180.1 的要求 3.2 认证：CE认证 3.3 光源：钨灯 3.4 检测器：硅光电检测器 3.5 测量范围：0~1000 NTU ★仪器应具有以下主要特点： 1、携带方便 2、优良的防水性能 3、数据记录功能 4、大屏幕显示屏 （1）带背景照明功能，当光线较暗时，便于查看屏幕上的读数； （2）电量显示图标，可指示电池电量，便于及时更换电池。 技术指标 波长：按型号区别 光度测定范围：0—2.5ABS 电源：7号碱性电池 操作环境：10—50℃；0—90%的相对湿度 | 台 | 1 |  |
| 9 | ★便携式二氧化氯分析仪 |  | ★1、用途：可用于市政污水、工业污水、饮用水、环境监测、教育、科研等领域的水中二氧化氯分析。适合于野外测试的一款单参数便携式仪器。 2、工作条件： 2.1电源配置：4节AA碱性电池 2.2温度：0～50℃ 2.3湿度：0~90％相对湿度，无冷凝 3、技术性能指标： 3.1吸光度范围：0～2.5Abs； 3.2测量范围：0～2mg/L； 3.3检测器：硅检测器； 3.4滤光器带宽：15nm； 3.5显示：LCD液晶背光显示屏； 3.6仪器防护等级：IP67； 3.7 CE认证 4、系统配置： （1）标准配置： 比色计（根据所需检测的参数选择具体的型号）； 比色皿； 4节AA碱性电池； 便携箱 | 台 | 1 |  |
| 10 | ★便携式分光光度计 | 检测总磷、总氮等 | 读数模式：浓度(mg/L等)、吸光度（Abs）、透过率（%） ★已存储校准曲线：大于240条，可直接用于分析COD、氨氮、总磷、总氮等近100个水质参数分析 比色皿适用型号：1-5厘米不等；1英寸；圆形；方形；13mm; 16mm 供电方式：实验室使用220V交流电源，现场使用锂电池供电 波长范围：340~800 nm 波长准确度：±2nm 波长重复性：±0.1nm 光谱带宽：5nm 波长校准模式：自动 ★波长选择： 自动：基于测试方法的自动选择波长；可自动根据TNTplus™试剂瓶上的条形码自动选择波长和测试方法； 手动：所有模式都可以使用，除了预存储程序； 吸光度测量范围： ± 3.0 Abs （波长340~800nm 范围内） 吸光度测量准确度：5 mAbs （0.0~0.5 Abs）；1% （0.50~2.0 Abs） 吸光度测量线性： 偏差< 0.5%（≤2 Abs时）；偏差≤ 1%（＞2 Abs时） 杂散光：< 0.1%T（采用NaNO2溶液于340nm波长处测定） 数据传输接口：USB接口 软件更新：自动 ★操作界面：触摸屏 语言：具有多种语言选择，其中包括中文 外壳防护等级：IP41 | 台 | 1 |  |
| 11 | 便携式色度仪 | 色度检测 | 1.便携式，采用普通电池供电 2.检测项目：色度 检测方法：GB/T5750.1-2006铂钴标准比色法 检测范围：0～500度 分辨率：0.1度 测量精度：≤3% 微电脑系统配置，触摸式键盘，标准串行RS232通讯接口，可配接打印机 LCD背光液晶显示屏，可清晰显示日期、时间、测量值及测量单位 | 台 | 1 |  |
| 12 | ★红外测油仪 | 石油检测 | 基线稳定性:零点实时自动调整（消除基线漂移影响） ★检出极限DL≤0.04mg/L(四氯化碳空白液测定11次的3倍SD) 重复性：RSD≤0.6%(30～40mg/L油标样测定11次) RSD≤5%（0.5mg/L水样） 准确度误差：≤2% 线性相关系数r﹥0.999 波数范围：3400cm-1～2400cm-1（即2941nm～4167nm） 吸光度范围：0.0000～ 2.0000AU（即透过率100～1%T） 波数准确度：±2cm-1 波数重复性：±1cm-1 基本测量范围：0.0～800mg/L ★最低检出浓度：0.001mg/L(水样浓度) 最大测量浓度：640000mg/L(水样浓度) ★扫描速度：全谱扫描，30秒钟/次；非分散红外法2秒钟 主机重量：12kg 温度：15-30℃ 相对湿度：20%-80% 主机电源功率：(220±22)V、(50±1)Hz、50VA 仪器特点 1）可拆卸一体化光学系统，使仪器体积小、光程短、能量大，先分光后吸收，符合红外光谱特点要求，稳定性好、信噪比高。 2）电调制光源，既降低了光源发热强度以利于系统散热，同时由于减少机械切光运动器件从而简化仪器结构、提高仪器可靠性。 3）非专家维护，仪器光学系统、电气系统自成一体，集成化程度高，从而提高了仪器的可靠性和可维护性。 4）实时自动调零，计算机既采集光源发光时的信号，又采集光源熄灭时的信号，实现零点实时自动调整，从而简化操作并且提高信号的长期稳定性。 5）分析效率高，仪器在30秒钟内(非分散红外法2秒钟)即可完成一个样品的分析测定。 | 台 | 1 |  |
| 13 | 恒温培养箱 | 五日生化需氧量、微生物 | 控温范围：室温＋5—65℃ 温度波动：±0.5℃； 容积 ：50L以上 | 台 | 1 |  |

带★ 号标志的设备提供的制造商（或国外制造商正式授权的国内代理商）加盖鲜章的彩页、授权书及售后服务承诺书原件。