## 设备一览表

| - 序号 | - 设备名称 | - 型号规格 | - 单位 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH分析仪 |  | 套 | 2 |  |
| 2 | 污泥浓度分析仪 |  | 套 | 4 | 进口 |
| 3 | 溶解氧分析仪 |  | 套 | 4 | 进口 |
| 4 | COD在线分析仪器 |  | 套 | 1 | 进口 |
| 5 | 氨氮在线分析仪器 |  | 套 | 1 | 进口；带反冲洗预处理器 |
| 6 | 数据采集仪 |  | 台 | 2 |  |
| 7 | 二氧化氯气体监测仪 |  | 套 | 1 | 进口 |
| 8 | 一体化分析小屋 | 面积：15m2；并提供水、电、灯、换气扇、插座、配电箱、空调及其他配套设施的安装，配电负荷不小于5kw并配备稳定电源(UPS)。 | 座 | 1 | 标准： HJ/T353-2007； HJ/T354-2007； HJ/T355-2007。 |

## 本项目经审批可使用进口设备。

二、详细技术指标和性能要求或服务范围

### （一）pH分析仪

(1)用途：测量、显示和传输污水处理过程中的pH值和温度。

(2)测量范围：0~14pH；

*(3)精度：≤0.01pH；

(4)稳定性：每24小时0.03pH，不累积；

(5)工作温度范围：0~105℃；

要求:户外仪表箱（包含仪表箱支座、固定螺栓）、安装支架采用304不锈钢材质；，控制器信号须接入厂区PLC控制柜，两者读数须一致。

### （二）污泥浓度分析仪

测量原理：双光束近红外光/散射光，90°和140°检测器，不受样品颜色干扰；

*测量范围：固体悬浮物（活性污泥）：0.001mg/L~50g/L

精度：测量固体悬浮物时：小于读数的5%；

重现性：测量固体悬浮物时：小于读数3%；

检测限：测量固体悬浮物时：0.001mg/L；

响应时间：1秒；

形式：PVC材质.

*具有自诊断功能和机械式刮片自清洗功能；

测量单位：悬浮固体：g/L，mg/L，ppm，或%；

工作温度：0℃～40℃；

防护等级：IP68；

显示：图形数据点阵LCD，带LED背景灯照明，半透明反射式；在任意光线下可读；

安全等级：两个密码保护；

探头输入：单通道

输出：两路模拟的0/4-20mA输出信号，带独立的PID控制功能；

工作环境：-20~60℃，0～95％相对湿度、无冷凝；

存储环境：-20~70℃，0～95％相对湿度、无冷凝；

电气接口：1/2”；

外壳防护等级：NEMA4X/IP66；

电源：100~240VAC±10%，50/60Hz；24Vdc -15%,+ 20%；

控制器复合CE认证。

电磁和辐射排放符合EN50081-2，抗干扰符合EN 61000-6-2；

安装方式：壁挂/面板/夹管式安装；

配：立柱仪表箱长1.5m、壁厚1.5mm 材质304

仪表安装支架长2m、壁厚1.5mm 材质304

要求:户外仪表箱（包含仪表箱支座、固定螺栓）、安装支架采用304不锈钢材质；信号输出方式须与厂区现有信号传输方式一致，控制器信号须接入厂区PLC控制柜，两者读数须相同。

### （三）溶解氧分析仪

用途：测量、显示和传输污水生化处理过程溶解氧浓度。

溶解氧传感器技术参数：

形式：无膜、无阴阳电极、无电极液，抗H2S、金属离子、油污染；

*工作原理：化学荧光法；维护简单，两年更换一次荧光帽；无需更换膜片，无需补充电解液溶液，无需对电极打磨清洁；

溶氧测量范围：0.00～20.00mg/L（ppm）或0~200%饱和度；

温度测量范围：0~50℃，带温度自动补偿；

温度电极外置；

精度：＜5ppm时，±0.1ppm；＞5ppm时±0.2ppm；温度：±0.2℃；

重现性：±0.1ppm（mg/L）；

响应时间：20℃，60秒以内达到95%；40秒以内达到90%；

防护等级：IP68；

流速：无要求；

标配电缆：10米，可延长，带快速接头（M12，5针）；

传感器浸入深度：最大压力限值：34m，345KPa；

最大传输距离：1000米（使用接线盒）；

接液材质：荧光帽：丙烯酸树脂。探头本体：CPVC

显示：图形数据点阵LCD，带LED背景灯照明，半透明反射式；在任意光线下可读；

安全等级：两个密码保护；

探头输入：单通道

输出：两路模拟的0/4-20mA输出信号，带独立的PID控制功能；

工作环境：-20~60℃，0～95％相对湿度、无冷凝；

电气接口：1/2”；

外壳防护等级：NEMA4X/IP66；

电源：100~240VAC±10%，50/60Hz；24Vdc -15%,+ 20%；

控制器复合CE认证。

电磁和辐射排放符合EN50081-2，抗干扰符合EN 61000-6-2；

安装方式：壁挂/面板/夹管式安装；

配：立柱仪表箱长1.5m、壁厚1.5mm 材质304

仪表安装支架长2m、壁厚1.5mm 材质304

要求

户外仪表箱（包含仪表箱支座、固定螺栓）、安装支架采用304不锈钢材质；信号输出方式须与厂区现有信号传输方式一致，控制器信号须接入厂区PLC控制柜，两者读数须相同。

### （四）COD在线分析仪

测量方法：

基于国家标准GB11914-89：水质—化学需氧量测定—重铬酸盐法。水样、重铬酸钾、硫酸银溶液（催化剂使直链芳香烃化合物氧化更充分）和浓硫酸的混合液在消解池中被加热到175℃，在此期间铬离子作为氧化剂从VI 价被还原成III 价而改变了颜色， 颜色的改变度与样品中有机化合物的含量成对应关系，仪器通过比色换算直接将样品的COD 显示出来。主要干扰物为氯化物，加入硫酸汞形成络合物去除。

*原理：采用重铬酸钾法高温消解，用光度法测量样品吸光度，通过吸光度与水样COD值的线性关系进行分析测定。

多档量程,满足不同水质的测量需求。

量程自动切换到最适合当前测量水样水质的测量量程而无需任何手动操作；

*示值误差：COD50 mg/L以下时，±15%；

重复性：5%；

消解时间：自动、3、5、10、20、30、40、60、80、100或120分钟可选；

测量间隔时间：连续测量、1~24小时间隔测量、触发启动测量；

校准：自动校准（时间间隔可人工选择每隔1天到每隔7天自动校准一次)；

仪器自动清洗，自动全量程校正；

活塞泵取样技术，取样系统采用抗腐蚀管路；

*化学反应单元配备安全防护面板，减少操作人员威胁；

环境温度：+5℃～+40℃；

电源：220VAC±10%/50-60Hz；

要求

COD在线分析仪数据信号须接入厂区PLC控制柜，两者读数需保持一致。

### （五）氨氮在线分析仪

*测试方法： 纳氏试剂比色法/水杨酸分光光度法

量程范围（可定制）：0.20-30.00mg/L NH4-N；（量程由试剂量程决定，不需更换量程模块）。

*准确度：≤12.0mg/L：±(2.6%+0.1mg/L)；

>12.0mg/L：±(5%+0.1mg/L)；

重复性：≤3%；

稳定性：±10%（24小时之内）；

零点漂移：±5%F.S；

测量下限：0.2mg/L；

测量周期：13min；

测量间隔：13min，30min，1h，2h，4h，6h，24h或者用户自定义；

自动或者手动校准。自动校正周期：关闭，1天，2天…7天可选；

*仪器增加恒温模块，保证仪器在温度变化的环境下也能保持稳定；

样品要求：进入仪器的压力：1-5psig；样品流速：100mL/hr；

样品温度范围：10-40℃；

显示：支持中文操作界面，及更好的历史数据显示界面；

语言：中文、英文；

输出：2路0/4-20mA模拟电流输出，最大负载不超过500欧姆；两个继电器：最大负载24V，2A可控制外部电路或发出报警信号；

通讯协议：MODBUS RS485；

服务端口：RS232；

电源供应：100-230V±10％，AC50/60Hz。

防护等级：IP54；只供室内安装；

要求

设备带反冲洗预处理器，氨氮在线分析仪数据信号须接入厂区PLC控制柜，两者读数需保持一致。

### 数据采集仪

*数据采集系统为重庆市环保局认可的产品，并与重庆市环保局信息中心数据采集系统完全匹配。

（1）通讯端口：在于市环保局匹配的同时，预留升级和扩充端口

网络接口：1个以太网口，10M/100M自适应，防雷击保护功能。

（2）数据采集及处理：

数据采集仪对采集的数据进行处理、存储和显示，适合模拟信号、数字信号等多种信号输入方式，兼容多种水污染源在线监测仪器的通信协议。

数据采集传输仪可设置工作参数，自动高速采集现场仪表数据，在数据采集后判断数据有效性。

可设置数据报警上下限，超限触发报警，无效数据不进入，如是否超量程，是否校零/校满，指定时间内数据有效采样数是否达到规范要求等，异常状态下的数据自动剔除并报警。

计算原始数据的分钟，小时的平均值，最大值和最小值，以及累积总量和折算数据的对应数据。

显示一次仪表仪器的工作状态，数据采集的结果。

（3）数据导出与安全：

数据采集传输仪所存储的数据可通过专业软件导出。

具备保密功能，通讯命令密码校验机制，可设置密码。

授权IP访问数据采集传输仪。

具备看门狗恢复。以上软件和密码一并交予用户，无条件提供使用期内免费升级服务

（4）通讯方式：

与监测设备的通讯：

通讯接口：与各数据采集系统匹配。

通讯协议：支持Modbus通讯协议及非标协议。

与监控中心的通讯：

通讯接口：网络接口，支持有线和无线通讯。

通讯协议：符合HJ/T 212-2005标准要求。

（5）通讯安全性：

数据采集传输仪可嵌入防火墙保护软件(Firewall)，具有IP地址过滤功能，防止病毒和非法用户侵袭。

可以对网络通讯设置密码保护，有效验证后建立连接。

（6）电源及掉电保护：

工作电压:AC220V（AC185～264V）/50Hz。

电源模块具备防雷击、防浪涌功能。

在外部供电切断情况下能提供掉电保护，保证数据采集传输仪连续工作6小时以上，并且在外部电源断电时自动通知监控中心。

掉电后程序及配置信息不丢失，设置的参数不丢失，记录的数据不丢失。

### （七）二氧化氯气体检测仪

量程0-1ppm

*分辨率0.03ppm

电化学式传感器，扩散式检测，精度2%FSD，

响应时间T90<30s，

现场背光OLED显示功能。

*一、二级报警，带一体化声光报警功能，并与中控连接、匹配.

供电24VDC。

防护等级IP66，

配：立柱仪表箱长1.5m、壁厚1.5mm 材质304

仪表安装支架长2m、壁厚1.5mm 材质304

### （八）一体化分析小屋

### 1监测站房基本要求

监测站房面积不低于15m2，室内净高不小于2.5米，放置体积为COD在线分析仪（包括预处理系统）和氨氮在线分析仪（包括预处理系统），及流量计仪表部分和数据采集仪等设备，监测站房应做到专室专用。

监测站房基本要求按一般民用建筑的有关规定要求设计，结构材料符合监测用房的安全要求（如防火、防盗、防腐等），室内地面采用防滑瓷砖铺设,并作密封处理，内部地面应高出室外地坪100mm。

监测站房地坪：按一般民用建筑的有关规定浇注，混泥土平台为3000mm×2000mm×150mm（长×宽×厚）约6m2，为建造监测站房打好基础，室外地坪采用防滑地坪铺设。

监测站房如采用砖结构搭建，则按一般民用建筑搭建即可；如采用彩钢夹芯板搭建，应符合相关临时性建（构）筑物设计和建造要求，具体搭建要求是：外墙面一般宜采用厚度≥0.75cm彩钢板（钢板厚度≥0.5mm，填充泡沫密度≥12g/cm2），单面加筋灰白；雨蓬面采用海兰色夹芯板，高度300mm；屋面采用75mm厚彩钢夹心板；门采用防盗门，窗户采用塑钢窗户，窗外建议加装不锈钢材质的防盗栏，窗玻璃采用8mm透明玻璃。

站房屋顶需设有排水屋檐，防止雨水蓄积，保护墙体。

考虑到与环保主管部门通讯联网的需要，监测站房不能搭建于通讯盲区。

监测房应有完善规范的避雷措施，避雷和接地系统应与附近厂区取得平衡。

监测房内应配备消防灭火器（不少于2具，≥4Kg干粉灭火器，符合GB4351、GB4402 技术标准），国内知名品牌。

### 2供配电及给排水

1)供配电要求

监测站房内供电电压符合供电电压为AC220V±10%，频率为（50±1）Hz，电源容量应满足设备正常运行，要求电源功率不小于5KVA（本系统额定功率不超过2千瓦，不包括空调用电）。

屋内配置配电箱，将厂区加氯加药间配电室的交流电源引至配电箱，配电箱内安装空开220V*25A一只、220V*10A两只，单独接地，要求接地牢固并有标志，一般接地电阻要求≤4欧姆。另外在监测房墙壁离地30cm处安装6套两线和三线的插座，电源引入屋内时预埋套管保护，并将配置稳压电源，以保证在线监测设备能正常运行。

电源接入线应使用照明电源，严禁使用动力电源；电源应有明显标志，防止用户意外断电，电源进线有浪涌保护器，站房电源开关设置系统总开关，对每台仪器均设独立控制开关。

在线监测系统和电气系统采用单独接地，要求接地电阻不大于4欧姆，接地体采用垂直敷设一根角钢（长2.5m、宽40mm、厚4mm）。接地体通过一根扁钢引至仪表机柜旁，连接处用10mm镀锌螺栓压接，扁钢长1.5m，厚4mm，截面100mm2。接地线用绝缘铜导线（2.5mm），接地体与仪器通过接线排间接相连，接地电阻不大于1欧姆，由用户接入监测站房电源分配箱。

2)给排水要求

监测房内需安装一只立式洗手池并配备水龙头，要求有自来水接入，自来水压力要求在2公斤以上、干净、无杂质，一路供洗手池用、一路供清洗仪器部件用，自来水管采用优质的硬质PVC或PPR管材进行安装，采水/配水管路要求在室内规范布局。

自来水引自歇马污水处理厂内的自来水管道；

本系统的排水根据现场的具体情况有所区别，分别是：

如果现场采水点为明渠情况下，则利用硬质PVC或PPR管材将排水引自明渠采水点下游位置；

如果现场采水点为排污管道情况下，则利用硬质PVC或PPR管材将排水引自近站房的第一个窨井；

### 3其他配置要求

室内照明：40W节能灯，开关安装在门附近，照明开关带三线或二线插座。

开孔要求：在监测站房靠近标准排放口的那一面墙壁，距室内地面10cm-15cm处为水样进水管、出水管、溢流管、自来水管及电缆开一个长方形孔，开孔尺寸为200mm×40mm（长×宽）。

在监测站房内配置实验工作台（桌），用于配置试剂、更换试剂、维护仪器部件等日常操作。

配置相应的不间断电源（时间保证6小时以上；功率现有设备满足要求的同时，并预留总磷总氮扩充要求）、防雷器、空调及消防设备等。

一体化分析小屋的建设、配置及安装必须满足以下规范：

《水污染源在线监测系统安装技术规范（试行）》（HJ/T 353-2007）

《水污染源在线监测系统验收技术规范（试行）》（HJ/T 354-2007）

《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范（试行）》（HJ/T 355-2007）