广西创建项目咨询有限公司

竞争性谈判采购文件

项目名称：平南县农村饮水安全工程水质检测中心检测设备采购（重）

项目编号：CJZB20155113J（重）

采 购 单 位：平南县水利局

采购代理机构：广西创建项目咨询有限公司

2015年11月

目  录

公告	3

第一章  竞标人须知及前附表	4

竞标人须知前附表	4

一、总  则	6

二、竞争性谈判采购文件（简称谈判采购文件）	6

三、竞标文件的编制格式	7

四、竞标文件的递交	10

五、谈判与评标	11

六、签订合同	12

七、其他事项	13

第二章  采购需求一览表	14

第三章  合同条款	25

第四章  合同书格式	27

第五章  竞标文件格式	33

第六章  评标办法	40

- 平南县农村饮水安全工程水质检测中心检测设备采购（重）(CJZB20155113J（重）)

竞争性谈判采购公告

依据平南县财政局政府采购监督管理股审批的采购计划（采购计划编号：3163）的要求，广西创建项目咨询有限公司受采购人委托，拟对农村饮水安全工程水质检测中心设备进行竞争性谈判采购，现将有关事项公告如下：

一、项目名称：平南县农村饮水安全工程水质检测中心检测设备采购（重）

项目编号：CJZB20155113J（重）

政府采购预算价：人民币玖拾玖万陆仟叁佰玖拾陆元整（¥996396.00）

二、  竞标内容：平南县农村饮水安全工程水质检测中心检测设备采购（重）一批：酸度计1台、温（湿）度计1台、电导仪1台、散射浊度仪1台、余氯比色计1台、二氧化氯比色计1台、紫外可见分光光度计1台、原子吸收分光光度计1套、原子荧光光度计1套、气相色谱仪1台、离子色谱仪1台、万分之一天平1台、电子天平1台、超纯水机1台、蒸馏水器1台、搅拌器1台、马弗炉1台、电炉6台、电热恒温水浴锅1台、电热恒温干燥箱1台、离心机1台、真空泵1台、超声波清洗器1台、抽滤装置1台、干燥皿2台、不锈钢电热板1台、微量加样器2个、玻璃器皿等易耗品1批、滴定架4台、药剂、试剂和标样1批、冰箱1台、高压蒸汽灭菌器1台、干热灭菌器1台、培养箱1台、显微镜1台、培养皿20个、超净工作台1台、采样容器1批、水样冷藏箱2个、便携式水质检测箱1批、照相机1个、可见光分光光度计1台、低本底αβ测量仪1套。具体内容详见竞争性谈判采购文件。

要求交货期：2015年12月25日前。

三、竞标人资格：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，国内注册（指按国家有关规定要求注册的），生产或经营本次竞标采购货物，具有独立法人资格的供应商。2、本项目不接受未购买本项目竞争性谈判文件的竞标人竞标。3、本项目不接受联合体竞标。4、业绩要求：提供近3年来（2013 年10月～2015 年10月）具有同类产品销售及运行业绩，需同时附以下两种材料：①中标通知书或合同协议书；②合同履约验收报告(或完工验收鉴定书或竣工验收鉴定书)和用户对运行情况的证明材料（如：用户满意度反馈证明）。

四、购买竞争性谈判采购文件时间及地点：

时间：2015年12月8日起至2015年12月10日止（双休日及法定节假日不办理业务），每天上午8：00～12：00，下午2：30～5：30。

地点：广西创建项目咨询有限公司贵港分公司平南办事处（平南县大敬塘小区二街（一举物流旁））

竞争性谈判采购文件售价：每本250元，竞争性谈判采购文件不代办邮寄，不提供电子版，售后不退。购买竞争性谈判采购文件时请将详细的公司地址、邮编、电子信箱、联系电话、传真号码等填写完整。如未能提供有效联系方式造成有更改或补充通知无法联系的，后果由竞标人自负。

要求：购买竞争性谈判采购文件时须由法定代表人或委托代理人（如为委托代理人前来，必须提供法人授权书原件）携带本人身份证和以下资料：[营业执照副本复印件、组织机构代码证副本复印件、法人身份证复印件]；以上资料均需加盖单位公章予以备案，并携带业绩证明原件，材料齐备方可购买竞争性谈判采购文件。

五、竞标文件递交截止时间和地点：竞标文件必须以密封形式于2015年12月14日15时00分截标前在广西创建项目咨询有限公司贵港分公司平南办事处（平南县大敬塘小区二街（一举物流旁））递交，逾期不受理。

- 谈判时间及地点：2015年12月14日15时00分截标后为与竞标人谈判时间，具体时间由采购代理机构另行通知。地点：广西创建项目咨询有限公司贵港分公司平南办事处（平南县大敬塘小区二街（一举物流旁）），参加竞标的法定代表人或委托代理人必须持证件[法定代表人凭身份证原件或委托代理人凭法定代表人授权委托书原件和身份证原件]依时到达指定地点等候当面谈判。

七、联系电话及通讯地址：

采购代理机构：广西创建项目咨询有限公司

联系人：赵桂兰      电话：0775-7860668       传真：0775-7860668

地址：平南县大敬塘小区二街（一举物流旁）

邮编：537300

采购单位：平南县水利局

联系人：陈刚     电话：0775-7837329

地址：平南县朝阳路

邮编：537399

监督部门：平南县财政局政府采购监督管理股

监督电话：0775-7820666

八、网上公告媒体查询：http://www.ccgp.gov.cn/（中国政府采购网）、http://www.gxzfcg.gov.cn/  (广西壮族自治区政府采购网) 、http://zfcg.ggcz.gov.cn/（贵港市政府采购网）。

广西创建项目咨询有限公司

2015年12月7日

- 第一章  竞标人须知及前附表

- 竞标人须知前附表

| 项号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 1.1 | 项目名称：平南县农村饮水安全工程水质检测中心检测设备采购（重） 项目编号：CJZB20155113J（重） 政府采购预算价：人民币玖拾玖万陆仟叁佰玖拾陆元整（¥996396.00） 要求交货期：2015年12月25日前 |
| 2 | 2.1 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，国内注册（指按国家有关规定要求注册的），生产或经营本次竞标采购货物，具有独立法人资格的供应商。2、本项目不接受未购买本项目竞争性谈判文件的竞标人竞标。3、本项目不接受联合体竞标。4、业绩要求：提供近3年来（2013 年10月～2015 年10月）具有同类产品产销售及运行业绩，需同时附以下两种材料：①中标通知书或合同协议书；②合同履约验收报告(或完工验收鉴定书或竣工验收鉴定书)和用户对运行情况的证明材料（如：用户满意度反馈证明）。 |
| 3 | 10.1 | 竞标报价：竞标人就《采购需求一览表》中的货物和服务内容作完整竞标报价。 |
| 4 | 14.1 | 竞标有效期：竞标截止日期后60天内。 |
| 5 | 15.4 | 竞标文件份数：正本一份 副本三份 |
| 6 | 16.1 | 竞标保证金：壹万叁仟元整（¥13000.00）。 竞标保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳，如果选择电汇、转帐，可按下面开户名称、开户银行和帐号转入（必须从竞标人银行账户转出到指定银行账户，否则视为无效竞标保证金）： 开户名称：广西创建项目咨询有限公司贵港分公司 开户银行：中国工商银行贵港市贵财支行 银行帐号：2116711109300053850 并在汇款单上注明项目编号；且到帐时间不迟于2015年12月11日下午17时30分前。 竞标保证金必须从竞标人银行账户转出到指定银行账户，否则视为无效竞标保证金。 竞标保证金退还（不计息）：除竞争性谈判采购文件规定不予退还保证金的情形外，成交通知书发出之日起五个工作日内，未成交单位提供竞标保证金缴纳证明复印件和本单位开户银行及帐号后，采购代理机构以电汇或转帐方式退还竞标保证金。成交单位应在成交通知书发出后30日内与采购人签订合同，成交人的竞标保证金在合同签订且向采购代理机构递交合同原件的五个工作日内退还。 |
| 7 | 18 | 竞标文件递交截止时间：2015年12月14日15时00分（此为竞标截止时间） 竞标文件递交地点：广西创建项目咨询有限公司贵港分公司平南办事处（平南县大敬塘小区二街（一举物流旁）） |
| 8 | 19.1 | 谈判时间：2015年12月14日15时00分截标后（具体时间由采购代理机构另行通知） 谈判地点：广西创建项目咨询有限公司贵港分公司平南办事处（平南县大敬塘小区二街（一举物流旁）） 本项目实行二次报价。 |
| 9 | 20.1 | 评标办法：最低评标价法 |
| 10 | 22.1 | 成交公告：采购代理机构在评审工作完成后五个工作日内将评标报告送采购人，采购人确认后，成交结果将在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网及贵港市政府采购信息网站公示评标结果。 |
| 11 | 27.1 | 签订合同前，成交人应向采购代理机构一次性付清代理服务费，采购代理服务费：按发改价格〔2015〕299号文执行，费用为人民币壹万肆仟玖佰肆拾伍元整（¥14945.00元）。否则，采购代理机构将视之为违约，有权取消该成交决定并没收成交人参加本次竞标的全部竞标保证金。 |

竞 标 人 须 知

- 一、总  则

1、项目说明

1.1 项目的说明见竞标须知前附表（以下称“前附表”）第1项所述。

1.2上述项目依据《中华人民共和国政府采购法》已办理相关手续，现通过竞争性谈判方式择优选择供应商。

1.3 本项目竞标的成交供应商应当依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他相关文件。

1.41.4资金来源：财政资金

2、资格与合格条件的要求

竞标人必须具有合法资格和前附表第2项相应的资质等级。

3、竞标费用

竞标人应承担其编制竞争性谈判响应文件与递交竞争性谈判响应文件所涉及的一切费用。不管竞标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。竞争性谈判响应文件不予退回。

- 二、竞争性谈判采购文件（简称谈判采购文件）

4．谈判采购文件的构成

4.1采购文件包括：

（1）竞标公告；

（2）竞标人须知及前附表；

（3）采购需求一览表；

（4）合同条款；

（5）合同书格式；

（6）竞标文件格式；

（7）评标办法。

5．谈判采购文件的澄清和修改

5.1任何要求澄清谈判采购文件的竞标人，均应在竞标截止日期的2天前以传真、电报等书面形式通知采购代理机构，同时认定其他澄清方式为无效。采购代理机构将以书面形式予以答复。

5.2 在竞标截止日期前的任何时候，无论出于何种原因，采购代理机构可主动地或在解答竞标人提出的澄清问题时对谈判采购文件进行澄清或修改。该澄清或修改的内容为竞标文件的组成部分。

5.3 谈判采购文件的澄清或修改将以书面形式通知所有购买谈判采购文件的竞标人，并对其具有约束力。

5.4 采购代理机构可视具体情况，延长竞标截止时间，并将此澄清或修改通知所有购买谈判采购文件的竞标人。

- 三、竞标文件的编制格式

6．竞标文件编写的注意事项

6.1竞标人应认真阅读竞争性谈判采购文件，按照竞争性谈判采购文件的要求编制竞标文件。如果没有按照竞争性谈判采购文件要求提交竞标文件，没有对竞争性谈判采购文件提出的实质性要求和条件作出响应，该竞标将被拒绝。

6.2对竞争性谈判采购文件提出的实质性要求和条件作出响应是指竞标人必须对竞争性谈判采购文件中竞标项目的价格、技术参数及性能配置、数量、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出响应。

7．竞标文件的构成

7.1竞标人编写的竞标文件应包括下列内容（竞标人应按下列顺序自编目录及页码装订成册，否则文件失散引起的后果自负）：

一、商务标

1、商务标

（1）竞标函：按竞争性谈判响应文件附件“竞标函格式”要求填写（必须提供，加盖公章）；

（2）竞标报价表：按竞争性谈判响应文件附件“竞标报价表格式”要求填写（必须提供，加盖公章）；

（3）竞标保证金缴纳证明复印件（必须提供，加盖公章）；

（4）竞标人有效的营业执照副本复印件（必须提供，加盖公章）；

（5）有效的中华人民共和国组织机构代码证复印件（必须提供，加盖公章）；

（6）竞标人税务登记证复印件 (加盖单位公章，必须提供，否则竞标无效)；

（7）法定代表人有效的身份证正反面复印件（必须提供，加盖公章）；

（8）法定代表人授权委托书原件和被授权人有效的身份证正反面复印件（委托代理时必须提供，加盖公章）；

（9）竞标人提供有效的2015年1月至2015年10月份财务状况报告复印件，如为新成立的竞标单位请按实际情况依法提供财务状况报告复印件（必须提交，加盖公章，否则竞标无效）；

（10）竞标人2015年1月至2015年10月份依法缴纳税收证明资料复印件，如为2015年1月以后成立的竞标单位请按实际依法缴纳税收月份提供[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件（必须提交，加盖公章，否则竞标无效，格式自拟）]；

（11）竞标人所属社保机构出具的在册员工（含法人、管理人员、项目经办人等）2015年1月至2015年10月份在竞标单位缴纳的社保证明复印件，如为2015年1月以后成立的竞标单位请按实际依法缴纳社保月份提供（社保证明必须经竞标人所在地社保部门盖章确认）（必须提交，加盖公章，否则竞标无效）；

（12）业绩证明复印件（必须提交，加盖公章，否则竞标无效，提供近3年来（2013 年10月～2015 年10月）具有同类产品产销售及运行业绩，需同时附以下两种材料：①中标通知书或合同协议书；②合同履约验收报告(或完工验收鉴定书或竣工验收鉴定书)和用户对运行情况的证明材料（如：用户满意度反馈证明）。

2、技术标

（1）技术规格响应表（必须提供）；

（2）可行的服务方案（必须提供）；

（3）服务需求响应承诺书（格式自拟，必须提供，加盖公章）；

（4）竞标产品有纳入财政部最新节能、环保清单的，请提供所属清单页；

（5）竞标产品为区内产品的，请提供有关证明材料；

（6）竞标人认为有必要提供的其它文件及资料。

注：竞标人按照采购人或采购代理机构提供的竞争性谈判响应文件格式和顺序另行编制竞争性谈判响应文件，但表格可以按同样格式扩展。

8．竞标文件的语言及计量单位

8.1竞标人的竞标文件以及竞标人与采购代理机构的所有来往的函电统一使用中文（另有规定的除外）。

8.2竞标文件中使用的计量单位除谈判采购文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

9．竞标函格式

9.1竞标人应完整地填写谈判采购文件中的竞标函格式和竞标报价表，详细标明所提供的货物名称、品牌型号、规格、技术参数、配置、国别、生产厂家、数量及价格。注：招标设备的主要技术参数必须满足或优于招标文件采购需求一览表规定的技术参数要求，否则将视为不响应招标文件要求。

10．竞标报价

10.1竞标人就《采购需求一览表》中的货物和服务内容作唯一完整竞标报价。

10.2竞标人应在竞标报价表上标明单价和总价。如单价和总价不符，以单价累计为准。小写与大写不符的，以大写为准。如果因竞标人原因引起的竞标失误，同时又被谈判时所接受，其后果由竞标人自负。

10.3竞标报价指货物、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。

11．竞标货币

11.1竞标应以人民币竞标。

12．证明竞标人合格和资格的文件

12.1证明竞标人合格和资格的文件包括：

（1）竞标人有效的“法人营业执照”副本复印件（要求清晰反映企业有效经营范围，同时要加盖单位公章， 必须提供，否则竞标无效）；

（2）法定代表人身份证复印件（加盖单位公章，必须提供，否则竞标无效）；

（3）有效的组织机构代码证复印件（加盖单位公章，必须提供，否则竞标无效）；

（4）法人授权委托书原件和委托代理人身份证复印件（加盖单位公章，委托代理时必须提供，否则竞标无效）；

（5）竞标人税务登记证复印件 (加盖单位公章，必须提供，否则竞标无效)；

（6）竞标人提供有效的2015年1月至2015年10月份财务状况报告复印件，如为新成立的竞标单位请按实际情况依法提供财务状况报告复印件（必须提交，加盖公章，否则竞标无效）；

（7）竞标人2015年1月至2015年10月份依法缴纳税收证明资料复印件，如为2015年1月以后成立的竞标单位请按实际依法缴纳税收月份提供[税 费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件（必须提交，加盖公章，否则竞标无效，格式自拟）；

（8）竞标人所属社保机构出具的在册员工（含法人、管理人员、项目经办人等）2015年1月至2015年10月份在竞标单位缴纳的社保证明复印件，如为2015年1月以后成立的竞标单位请按实际依法缴纳社保月份提供（社保证明必须经竞标人所在地社保部门盖章确认）（必须提交，加盖公章，否则竞标无效）。

（9）业绩证明复印件（必须提交，加盖公章，否则竞标无效，提供近3年来（2013 年10月～2015 年10月）具有同类产品产销售及运行业绩，需同时附以下两种材料：需同时附以下两种材料：①中标通知书或合同协议书；②合同履约验收报告(或完工验收鉴定书或竣工验收鉴定书)和用户对运行情况的证明材料（如：用户满意度反馈证明），并于开标时提供原件核验，评标结束后退回。

12.2本项目不接受联合体竞标。

13．证明货物的合格性和符合谈判采购文件规定的相关文件

13.1按照本须知第7条规定，竞标人还应提交根据本项目要求提供证明货物和手续合格性的文件及资料。它们可以是：

（1）竞标产品有纳入财政部最新节能、环保清单的，请提供所属清单页；

（2）竞标产品为区内产品的，请提供有关证明材料；

（3）生产厂家的有关资格和生产许可证（实行生产许可证制度的产品必须提供）、产品实行强制标准认证的证书（实行强制标准认证的产品必须提供）、注册证（实行注册证制度的产品必须提供）、产品质量检验证（由生产厂家提供均为复印件）；

（4）货物保证供货有效证明 (如采购需求一览表里必须要求提供，请提供，否则竞标无效)。

14．竞标的有效期

14.1竞标文件从竞标截止日期后60天内有效。

14.2在特殊情况下，采购代理机构可酌情延长竞标有效期。竞标人可同意或不同意延长竞标文件的有效期，不同意延长竞标文件的有效期的竞标人，其竞标保证金将在原竞标文件的有效期满后5个工作日内予以退还，不计利息；同意延长竞标文件的有效期的竞标人不能要求对原竞标文件（经竞标人与谈判小组谈判后确定的内容作为原竞标文件的组成部分）作任何改变，并同意在延长的竞标有效期内遵循本竞标文件，在延长的竞标有效期满之前继续具有约束力。

15．竞标文件书写及签名、盖章要求

15.1竞标文件正本须用不褪色的墨水工整书写或打印，修改处应由法定代表人或委托代理人签名和盖公章，否则其竞标无效。

15.2字迹潦草、表达不清或未按要求填写的竞标文件可能将被认定为无效的竞标。

15.3竞标文件应由法定代表人或委托代理人在凡规定签章处逐一签名和盖公章，否则其竞标无效。

15.4竞标文件的份数：正本一份，副本三份，共四份。并在每份文件右上角注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。

16．竞标保证金

16.1竞标保证金应用人民币。金额详见“竞标人须知前附表”；

16.2交款方式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，其他形式认定为无效。

16.3办理竞标保证金手续时，请务必在银行进帐单或电汇单的用途或空白栏上注明竞标项目名称及项目编号，以免耽误竞标。

16.4对未按谈判采购文件要求缴纳竞标保证金的竞标文件，采购代理机构将视其为不响应竞标条件而予以拒绝。

16.5竞标人的竞标保证金将在成交通知书发出后5个工作日内予以退还，不计利息。

- 四、竞标文件的递交

17．竞标文件的密封与标记

17.1竞标人应将竞标文件正、副本分别装订成册，在每个文本封面上标明“正本”或“副本”，以及项目名称、项目编号、竞标人名称等内容。

17.2竞标人应将正、副本竞标文件（正本一份、副本三份）一并装入文件袋中加以密封，文件袋封面加盖单位公章，文件袋每一封贴处密封（盖公章或密封章或签字均可）。

17.3文件袋封面上应写明:

（1）项目名称:

（2）项目编号:

（3）竞标单位:

（4）注明“截标时才能启封”

17.4竞标人在递交竞标文件时，未按本须知要求密封、标记的，广西创建项目咨询有限公司有权拒收。

18．竞标截止时间

18.1竞标文件的递交不得迟于本须知前附表第7项规定的截止时间。

18.2竞标人必须在规定时间内将竞标文件送到本须知前附表第7项规定地点，超过竞标截止时间送达的竞标文件为无效竞标文件，采购代理机构将拒收。

18.3采购代理机构将于前附表第7项规定的时间和地点举行截标会议，参加截标的法定代表人或授权委托代理人应签名报到，以证明其出席截标会议，参加竞标的法定代表人或委托代理人必须持证件{法定代表人凭本人身份证及营业执照复印；委托代理人凭营业执照复印件、法定代表人授权委托书原件和本人身份证原件}，以证实其身份，同时检验各竞标人是否按要求提供了竞标保证金。

18.4 截标会议由采购代理机构组织并主持，对竞标文件进行检查，确认它们是否完整，是否按要求提供了竞标保证金，文件签署是否正确，以及是否按本须知编制。

- 五、谈判与评标

19．谈判

19.1谈判时间及地点: 2015年12月14日15时00分截标后为与竞标人谈判时间，具体时间由采购代理机构另行通知。地点：广西创建项目咨询有限公司贵港分公司平南办事处（平南县大敬塘小区二街（一举物流旁)。

19.2本项目为二次报价。竞标报价不能高于采购人的政府采购预算价，否则将被视为无效竞标。谈判小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成。在整个谈判过程中，谈判小组将负责对全部竞标文件进行审查、谈判及评标工作。

19.3采购代理机构将在竞标人须知前附表第8项规定的时间和地点组织谈判小组与各竞标人分别进行谈判。竞标人的法定代表人或其授权委托人必须持有效证件（法定代表人持本人身份证或授权委托人持授权委托书及本人身份证）依时到达现场等候参加谈判，并自觉接受核验上述证件。

19.4竞标人可由1～3人组成参谈组，谈判中竞标人成员之间意见不一致时，以竞标人的法定代表人（或其委托代理人）的意见为准。

19.5谈判的内容包括技术性条件、商务性条件以及谈判小组认为需要谈判的内容。当竞争性谈判采购文件有实质性变动的，谈判小组以书面形式通知所有参加谈判的竞标人。其中涉及价格的内容不得要求竞标人在谈判时作口头竞标，而应以书面密封形式竞标。

19.6谈判内容应作记录，并由竞标人及谈判小组成员签字确认。

19.7谈判结束后，谈判小组应要求竞标人在约定的时间、地点以书面密封形式递交谈判时要求其就商务和技术条件作出的包含补充、修改、承诺、重新竞标等内容的应答文件，应答文件必须由竞标人的法定代表人或委托代理人签名或盖公章，应答文件构成竞标文件的一部分。

19.8谈判小组对各竞标人递交的应答文件统一开启，并进行评审后，认为有必要再次进行谈判的，可再次与竞标人进行谈判，谈判程序和要求按本须知第19条规定执行，直至谈判小组认为没有必要再进行谈判，谈判方可结束。对最后一轮谈判，谈判小组应明确告知竞标人，并要求所有竞标人在规定的时间、地点以书面密封形式递交最终的应答文件。

19.9最终谈判结束后，谈判小组不得再与竞标人进行任何形式的商谈。

19.10谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他竞标人的技术资料、价格和其他信息。

20．评标

20.1本采购项目采用的评标办法为最低评标价法，评标依据为竞争性谈判采购文件和竞标文件及谈判应答文件。

20.2评标工作将采取封闭方式进行，谈判小组成员和有关工作人员不得透露对竞标文件的评审、比较和成交候选供应商的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

20.3竞标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果公正性的活动，将可能导致其成交资格被取消。

20.4经谈判后竞标人竞标报价仍超出采购预算控制价则竞标无效。如果经谈判后全部竞标人的竞标报价均超出采购预算控制价，采购人不能支付的，由采购单位重新组织采购。

21．无效竞标

21.1竞标文件如有下列情况之一，将会在评标中按照无效竞标处理：

（1）应交未交或不足额交竞标保证金的

（2）未按谈判采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）不具备谈判采购文件中规定资格要求的；

（4）谈判后采购项目完成期限仍不能满足采购人规定期限的；

（5）谈判后采购项目明显不符合技术规格、技术标准要求的；

（6）谈判后采购项目货物包装方式、检验标准和方法等不符合采购人要求的；

（7）竞标文件和谈判应答文件附有采购人不能接受的条件；

（8）不符合法律、法规和谈判采购文件中规定的其他实质性要求的。

- 六、签订合同

22．成交公告

22.1采购代理机构在评审工作完成后五个工作日内将评标报告报告送采购人，采购人确认后，成交结果将在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网及贵港市政府采购信息网站公示评标结果。

22.2竞标人如对评标结果有异议，在成交公告发布之日起七个工作日内，可以以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到竞标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

22.3质疑竞标人必须首先经过质疑程序，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未按规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向相关财政局政府采购监督管理部门投诉。

23．成交通知

23.1采购代理机构根据谈判与谈判小组的评标结果，在发布成交公告的三个工作日后向成交人发出成交通知书，并将成交结果告知所有未成交的竞标人。

23.2采购代理机构无义务向未成交的供应商解释未成交原因和退还竞标文件。

24．合同授予标准

24.1合同将授予被确定为实质上响应采购人需求，具备履行合同能力，采购结果报告中推荐的排名第一的成交候选供应商为成交供应商。

25．签订合同

25.1成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

25.2如成交供应商不按成交通知书的规定签订合同，则按成交供应商违约处理，采购代理机构将没收成交供应商竞标的全部竞标保证金。

25.3成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排名第二的成交候选供应商签订采购合同，以此类推。

26．履约保证金

26.1履约保证金为人民币，由成交人按合同价的5%向采购人提交。

26.2履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿采购人因成交供应商不能完成其合同义务而蒙受的损失。如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

26.3合同履行完毕（即货物质保期满）后采购人出具证明，履约保证金由相关部门在五个工作日内退还（无息）。

- 七、其他事项

27． 解释权

本谈判采购文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及有关政策、法规和参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

28．有关事宜

28.1所有与本谈判采购文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

开户名称：广西创建项目咨询有限公司贵港分公司

开户银行：中国工商银行贵港市贵财支行

开户账号：2116711109300053850

通讯地址：广西创建项目咨询有限公司贵港分公司平南办事处（平南县大敬塘小区二街（一举物流旁））

联系人：赵桂兰      联系电话：0775-7860668      传真：0775-7860668

- 第二章  采购需求一览表

说明：

1、本一览表中不指定品牌型号，投标人可自行选定，但提供的品牌型号要实质上相当于或优于所列的技术参数性能（配置）要求；

2、本一览表中设备的技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人选用的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求；

3、凡在“技术参数要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，竞标人应在竞标报价表中将其标配参数详细列明。

4、评标时，如果谈判小组发现本项目要求及技术需求的技术参数及性能（配置）要求（含附件）和售后服务及其它要求中含有某一品牌特有的参数或其它限制性要求的，有权认定不作为主要技术参数及性能（配置）要求或不作为竞标无效要求处理。

5、竞标人必须自行为其竞标报价产品侵犯其他竞标人或专利人的专利成果承担相应法律责任，同时，具有产品专利的竞标人应在其竞标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目竞标报价过程中被侵权问题提出异议。

采购需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酸度计 | 测量范围：pH:0-14.00pH；温度：0.0-40.0℃；温度补偿范围：0-60℃，电子单元准确度：pH：±0.02pH，MV：±1mv±1个字；仪器工作条件：环境温度5-40℃，相对湿度不大于85%；工作电源：AC220±22V，50±1HZ。 | 1 | 台 |
| 2 | 温（湿）度计 | 温度测量范围：-20℃-+60℃；温度测量精度：±1℃；温度分辨率：0.1℃；湿度测量范围：10%RH-99%RH；湿度测量精度：±5%RH；湿度分辨率：1%。 | 1 | 台 |
| 3 | 电导仪 | 测量范围：分为5个量程0-1.999μS.cm-1，0-19.99μS.cm-1, 0-199.9μs.cm-1，0-1.999mS.cm-1，0-19.99mS.cm-1；基本误差：±1%（F，S）；分辨率：0.05%；温度补偿范围：5-40℃；匹配电极：DJS-1A光亮电极，DJS-1A铂黑电极；电极常数：0.8-1.2；显示方式：3 1/2发光数万管；讯号输出：10mV；工作条件：环境温度0-40℃，相对湿度：≤85%，电源功耗：220±22V，50±1HZ，≤7.5VA。 | 1 | 台 |
| 4 | 散射浊度仪 | 量程：0-400NTU；测量准确度：≤FS±2%；重现性误差：≤FS±2%；最小分辨：0.001NTU；样品量：30Ml；测试环境温度：0-40℃；电源电压：220±10%，频率：50HZ±1%。 | 1 | 台 |
| 5 | 余氯比色计 | 测量范围：0-2.5ABS ；测量精度0.001；分辨率：0.01mg/L；可测余氯和总氯。 | 1 | 台 |
| 6 | 二氧化氯比色计 | 检测光源：光电二极管；光检测器：硅光二极管；光度精度：±0.0015Abs；光度范围：0―2.0ABS；浓度范围：0.04-5.00mg/L；操作环境：10-50℃；0―90%的相对湿度。 | 1 | 台 |
| 7 | 紫外可见分光光度计 | 1参数指标 光学系统：双光束比例监测；波长范围，190nm-1100nm；波长准确度：±1.0nm；波长重复性：≤0.2nm；最小光谱带宽：≤20%；透射比示值误差：±0.3%；透射比重复性：≤0.15%；杂散光：≤0.05 %；基线平直度：±0.002；噪声（0%）：≤0.05％；噪声（100%：≤0.15％；漂移：≤0.35%/h；电源电压的适应性：±0.5%；基线暗噪声：±0.5%；波长边缘噪声（0%）：≤0.3%；波长边缘噪声（100%）：≤1%；频率：50Hz±1Hz；电源电压：220V±22V。 2主要特点 杂散光：1、经济型紫外可见分光光度计上实现万分之五的杂散光指标；出色的稳定性：选材精良，稳定耐用；2、灵活的可扩展性：硬件方便拆解，软件灵活升级；完善的应用平台：使用分析助手软件，功能更加强大；人性化的整体设计：自动化程度高，维修方便。 3配置： 主机一台；主机电源保险管 2支；主机电源线1根；石英比色皿光程 1对；波柄六角匙 1把；黑挡板 1个。 | 1 | 台 |
| 8 | 原子吸收分光光度计 | 一、性能指标 1、分光系统： 波长范围 ：190nm-900nm；单色器：消象差C-T型单色器装置；光谱带宽： 0.1、0.2、0.4、1.0、2.0nm五档自动切换；波长准确度：±0.25nm；波长重复性：0.15nm；基线漂移： 0.005A/30min。 2火焰分析： 特征浓度(Cu) ：0.03μg/ml/1% ；检出限(Cu) ： 0.006μg/ml；燃烧器：金属钛燃烧器；精密度：RSD≤1%；喷雾器：高效玻璃雾化器；雾化室：耐腐蚀材料雾化室；位置调节：火焰燃烧器最佳高度及前后位置自动设定；安全措施：具有多种自动安全保护功能。 3石墨炉分析： 特征量（Cd）：0.5 x 10—12g；检出限(Cu) ：1 .0 x 10—12g 3.3精密度：RSD≤3 %；加热温度范围：室温-2650 ℃；加热控温方式：干燥灰化阶段功率控制方式，原子化阶段采用光控最大功率方式；加热条件设定：最大9个程序斜坡升温，阶梯升温，最大功率加热升温。 4背景校正 氘灯背景校正：可校正1A背景；自吸背景校正：可校正1A背景；数据处理；测量方式：火焰法，石墨炉法、氢化物发生—原子吸收法；浓度计算方式：标准曲线法（1-3次曲线），标准加入法：内插法；重复测量次数： 1-20次，计算平均值，给出标准偏差和相对标准偏差；结果打印：参数打印，数据结果打印，图形打印。 二、配置 主机（火焰/石墨炉）1台；品牌电脑一台：联想扬天M2630n-00赛扬 2.8G CPU 500G SATAII 7200硬盘/4G DDRIII /DVD/20寸液晶显示/windows7操作系统；；激光打印机一台：惠普（HP） HP Laserjet PRO P1108激光打印机或同等档次以上品牌产品。；无油低噪音空压机：1台；高效玻璃雾化器：1套；石墨管（平台石墨管）：各10只；元素灯：铜、锰、镉、铅各1只；输气管：（30米）1根；备品备件及工具箱：1套；乙炔、氩气钢瓶及减压阀各1套。 | 1 | 套 |
| 9 | 原子荧光光度计 | 一、主要技术参数 原子荧光光度计（双道）：检出限：As、Sb、Bi≤0.01ng/mL， Hg≤0.001ng/mL；精密度： As、Sb、Bi、Hg≤1.0%；相关系数： ≥0.999；道间干扰： ≤±2% 噪声： ≤±2%；漂移： ≤±2% 二、配置 原子荧光主机一台（标准配置）；砷、汞元素灯各一支；品牌电脑一台：联想扬天M2630n-00赛扬 2.8G CPU 500G SATAII 7200硬盘/4G DDRIII /DVD/20寸液晶显示/windows7操作系统；激光打印机一台：惠普（HP） HP Laserjet PRO P1108激光打印机或同等档次以上品牌产品。 | 1 | 套 |
| 10 | 气相色谱仪 | 一、技术参数： 1、柱箱：温度范围：室温上7℃～400℃（增量1℃）：控温精度：优于±0.1℃（200℃时测）；程序升温：十阶程升速率设定：0.1℃～40℃/min(增量0.1℃) ；各阶恒温时间：0～655min（增量1min）；温度稳定性：≤0.3%/30min；程序升温重复性：≤1.0%；控温对象：柱箱、前/后检测器、前/后进样器、辅助。 2、整机性能: 定量重复性：RSD≤3.0%。 3、软件反控: 中文反控工作站实现仪器的智能反控，气相所有参数（温度、电流、量程、点火开关等）在PC机上设置，无需键盘设定，工作站软件符合GLP规范，具备用户管理的功能。 5、检测器性能：FID检测器：检出限≤ 7×10-12g/s；样品：正十六烷；噪声≤ 2×10-13A；漂移≤ 4×10-13A/30min；线性范围：107；ECD检测器：；检出限≤2×10-13g/mL；样品：γ-666；噪声≤10μV；漂移≤30μV/h；线性范围：103。 6、顶空进样器:样品加热范围：40℃~200℃，控温精度1℃（最高配置到250℃）；进样阀加热范围：40℃~200℃，控温精度1℃（最高配置到330℃）；样品传输管加热范围：40℃~200℃，控温精度1℃（最高配置到330℃）；加压时间：0~10min；取样时间：0~10min；进样时间：0~10min；定量管体积：1mL（可根据客户要求，最大订制到3mL）；顶空瓶规格：10mL或20mL；可同时加热样品：10位或12位；RSD：1.5% (100ppm乙醇水溶液)；消耗功率：峰值350W；样品箱加热位置矩阵排列，保证了加热温度均匀同时减小了体积、降低了功耗；所有样品传输管路及定量环均采用进口高惰性脱活管路，无残留，无交叉污染，保证样品进样的重复性和准确性；六通阀与定量环组合方式，最大限度的降低了死体积，保证了进样精度。最高使用温度可达200℃；六通阀与传输管线的连接点处于加热保温箱内，无传输冷点，保证了样品的完整性；采用经典正压取样方式，可以测定液体或固体样品，检测灵敏度高。常压进样，基线不漂移；六通阀采用电机驱动，不需外接驱动气体，使用安全方便；一体化设计，整机结构紧凑；微电脑控制，全中文液晶显示，操作简单、方便；采用塑料外壳，外观整洁美观；带通用驱动接口，可自动启动色谱和工作站协同工作。 二、全自动氢气发生器： 氢气纯度：99.999%；氢气流量：0-200ml/min；输出压力：0-0.3Mpa；压力稳定性：< 0.001MPa；供电电源：220V±10%, 50Hz；消耗功率：100W。 三、氮气钢瓶及减压阀40L一套； 四、全自动空气发生器： 输出流量：0-2000ml/min（0.4MPa状态下）；输出压力：0-0.4MPa；压力稳定性：< 0.003MPa；工作噪音：< 35dB(A)；工作环境：0-45℃ 相对湿度≤85% （无大量粉尘及有害气体）；消耗功率：150W；工作电压：220V±10%V。 五、配置要求： 气相色谱主机1台；毛细柱进样器1个；ECD检测器1台；FID检测器1台；色谱柱SE－54（30m*0.32mm *0.5um）1根；顶空进样器1台；定制标准试剂2套；顶空瓶（含盖和垫）100套；高纯氮气钢瓶及双级减压阀（含氧表接头）1瓶；氢气发生器1台；空气发生器1台；联想电脑1台；激光打印机1台。 | 1 | 台 |
| 11 | 离子色谱仪 | 一、配置要求 1、离子色谱仪主机：高压输液泵1台；电导检测器1台。 2、阴离子分析系统：阴离子分析柱1支、阴离子保护柱1支；连续电解再生微膜阴离子抑制器1只；六通进样系统1套。 3、色谱工作站1套。 4、溶剂处理装置：真空脱气泵1台，砂芯过滤装置1套 5、备品备件一套 二、性能及技术参数 1、系统由双柱塞高压输液泵，电导检测器，实时系统控制软件组成，使用自动再生微膜阴离子抑制器和高容量阴分离柱。所有流路均采用PEEK材料。 2、泵：化学惰性的非金属无阻尼泵头，PEEK管路，适合于pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂；泵类型：双柱塞泵最大压力：42MPa（6000psi），压力显示精度：0.1MPa；流速范围：0.001～9.999mL/min（以0.01递增）；流量精度：＜0.1%；具有泵头双柱塞自动清洗功能。 3、电导检测器：分辨率：≤0.005ns ；电导检测量程：0～35000µS/cm；温度补偿：1.7%/℃；恒温范围：＋5℃至60℃；恒温精度：±0.01℃；电导池体积：≤1.0µL；具有电导检测器和色谱柱的独立恒温装置，采用模拟放大技术、屏蔽技术及精确控温技术和模拟电压放大模块的抗干扰技术，消除极化、双电层等负面影响，避免信号干扰，确保基线快速稳定，提高检测灵敏度。 4、树脂填充式自再生抑制器：采用连续自动再生微膜电解抑制技术，无需外加酸，不需要任何辅助配件及消耗品，在线自动再生，连续不间断使用；死体积小、耐压抗干裂能力强、抑制容量高、适用范围广（能使用强酸、强碱淋洗液，ph0-14）；恒流源电流0～150mA可调，增量0.1mA。 5、色谱分析柱分离能力：满足样品中F-、Cl-、Br-、NO3-、NO2-、SO42-、PO43-、ClO2-、BrO3-、ClO3-等阴离子及有机酸分析，Na+、NH4+、K+、Mg2+、Ca2+等阳离子分析；检测下限：优于1ppb(Cl-测试)；定量重复性：优于3.0%；线性范围：>103。 6、离子色谱工作站：具有离子色谱仪制造商原始取得的离子色谱采集、控制、自动恒温等软件著作权确保原装正版，并具有离子色谱数据采集装置、数字信号传输装置和数据补偿装置；全中文显示，配有电子版软件及操作演示程序，可通过软件自我矫正功能实现量程自动选择，基线自动调零等功能，可以通过电脑直接控制仪器的运行。 7、技术服务：仪器在调试通过后整机必须有36个月的保修期；供应商必需在使用者的实验室内安装调试仪器直至用户认可。 | 1 | 台 |
| 12 | 万分之一天平 | 分辨率0.1mg；称量值0～220g；电源/功率：AC(100-240)V，50/60HZ，6V，1.5A | 1 | 台 |
| 13 | 电子天平 | 分辨率0.01g；最大称重1000g；电源：220V，50HZ;最大功率：3W | 1 | 台 |
| 14 | 超纯水机 | 1、适用范围： 制备标准液、缓冲液、微生物培养基；原子吸收(AA)/原子发射(AES)；高效液相色谱(HPLC)；离子色谱(IC)；质谱分析(MC)；等离子发射光谱(ICP)等仪器分析用水。 2、技术参数： pH范围：--；电导率：0.01（0.1）≤ms/m(us/㎝)；可氧化物质：--㎎/L；蒸发残渣（105±2℃）：≤㎎/L；可溶性硅：＜0.01㎎/L。 | 1 | 台 |
| 15 | 蒸馏水器 | 纯水产量：400-500ml/小时；定额加热：1000W。 | 1 | 台 |
| 16 | 搅拌器 | 搅拌量≥1.0L；转速：0—1500r/min；控温温度：室温～100℃；控温精度：±0.5℃；最大加热功率：150W； | 1 | 台 |
| 17 | 马弗炉 | 设计温度：1000℃；控温精度：±1℃ ；额定功率：4kW；工作温度：1000℃，工作电压：220V， | 1 | 台 |
| 18 | 电炉 | 工作温度：1000℃；工作电压：单相220V；额定功率：2.5KW | 6 | 台 |
| 19 | 电热恒温水浴锅 | 双列6孔；控温范围：室温-99.9℃；温控精度：≤±0.5℃；升温速度：至100℃ ≤70min；水温波动：≤1℃；加热功率：1200W。 | 1 | 台 |
| 20 | 电热恒温干燥箱 | 电源电压：AC 220V±10%/50Hz±2%；控温范围：室温+5～250℃；分辩率：1℃；波动度：±1℃(100℃)；均匀度：±1℃(100℃)；输入功率：550W；载物托架：2块定时范围：0～999分钟。 | 1 | 台 |
| 21 | 离心机 | 最高转速：5000r/min；转速精度：±50r/min；最大容量：4x250ml；最大相对离心力：4390xg；定时范围：1min～99min。 | 1 | 台 |
| 22 | 真空泵 | 抽气速度：60L/min，泵头2；极限压力：0.08Mpa，真空度200mbar，电压：230Vac，50HZ；泵体温度：＜55℃；电机功率：160W；进气口：8mm，出气口：8mm，噪音：＜50dB；工作温度：7-40℃，正负压两用型。 | 1 | 台 |
| 23 | 超声波清洗器 | 容积10L；超声功率：200W；功率调节：40～100% ；加热功率：400W；超声频率：40 KHz；温度可调：10-80℃；时间可调1-480min。 | 1 | 台 |
| 24 | 抽滤装置 | 技术参数：速率：1cfm；转速：1440rpm。 | 1 | 台 |
| 25 | 干燥皿 | 密封性能好,真空维持时间长:抽真空后三十天,真空度变化小于3%；顶部装有真空指示表,真空状态可以随时观察；容器不怕摔、不怕碰，可承受真空度剧烈变化，透明度好，重量轻；用优质硅橡胶圈密封，不需要密封油脂；进、抽气量微调:阀门为专用精密针阀,可微量调节进、抽气量,避免吹损贮存物品和保护真空表；用快换接头连接抽气管与针阀，使得管道连接一插得；适用环境温度：0℃-80℃。（内部陶瓷隔板上可以放置加热后的坩埚。） | 2 | 台 |
| 26 | 不锈钢电热板 | 板面尺寸：400X600mm；设计温度：30～400℃；控温精度：±1℃；定时时间：0～99小时；；功率：2KW；；工作电压：AC220V/50HZ；仪表类型：普通液晶。 | 1 | 台 |
| 27 | 微量加样器 | 测量范围2-20ul，测量精度0.9%；结构形式：可调式。 | 2 | 个 |
| 28 | 玻璃器皿等易耗品 | - 具塞比色管10mL一套50只 - 具塞比色管25mL一套50只 - 具塞比色管50mL一套50只 - 烧杯50mL 20个 - 烧杯100mL 20个 - 烧杯300mL 10个 - 烧杯500mL 10个 - 烧杯1000mL 5个 - 刻度吸管1mL 30只 - 刻度吸管2mL 30只 - 刻度吸管5mL 20只 - 刻度吸管10mL 20只 - 大肚吸管5mL 10只 - 大肚吸管10mL 10只 - 大肚吸管25mL 5只 - 大肚吸管50mL 5只 - 大肚吸管100mL 5只 - 白酸式滴定管25mL 4只 - 棕酸式滴定管25mL 4只 - 白酸式滴定管50mL 4只 - 棕酸式滴定管50mL 4只 - 锥形瓶150mL 20只 - 锥形瓶250mL 20只 - 锥形瓶500mL 10只 - 白小口试剂瓶250mL 20个 - 白小口试剂瓶500mL 20个 - 白小口试剂瓶1000mL15个 - 棕小口试剂瓶250mL 20个 - 棕小口试剂瓶500mL 20个 - 棕小口试剂瓶1000mL15个 - 滤纸中速5盒 - 药匙 20把 - 镊子 长2把 - 镊子 中2把 - 镊子 短2把 - 量筒 50mL 4只 - 量筒100mL 4只 - 量筒1000mL 4只 - 干燥器300mm 3个 - 玻棒10根 - 分液漏斗250mL 12个 - 分液漏斗 500mL 12个 - 分液漏斗架（6孔）4个 - 塑料桶（小口）5kg 4个 - 漏斗60mm 5个 - 漏斗75mm 5个 - 白小口塑料瓶500mL 10个 - 白小口塑料瓶1000mL 10个 - 具塞称量瓶6个 - 比色皿10mm 10只 - 比色皿20mm 10只 - 比色皿30mm 6只 - 比色皿50mm 6只 - 吸管架2个 - 发酵试管（普通）25mL100个 - 蒸发皿 50mL 10个 - 白广口瓶500mL 10个 - 乳胶塞（细菌检验25mL试管用）100个 - 酒精灯2个 - 接种棒3只 - 医用纱布1包 - 医用无菌棉1包 - 紫外灯管1盏 - 试管架（铝质）40孔6个 - 试管架 6孔 6个 - 表面皿60mm 4个 - 表面皿 90mm 4个 - 表面皿120mm 4个 - 蒸发皿10mL 10个 - 碘量瓶250mL 5个 - 碘量瓶500mL 5个 - 吸管1包 - 吸管胶头1包 - 洗耳球小 5个 - 洗耳球大5个 - 洗瓶 4个 - 白容量瓶100mL 10个 - 白容量瓶200mL 10个 - 白容量瓶250mL 10个 - 白容量瓶500mL 10个 - 白容量瓶1000mL 5个 - 棕容量瓶100mL 10个 - 棕容量瓶100mL 5个 - 棕容量瓶250mL 10个 - 棕容量瓶500mL 10个 - 棕容量瓶1000mL 5个 - 白滴瓶50mL 10个 88. 棕滴瓶50mL 20个 | 1 | 批 |
| 29 | 滴定架 | 2个高度可调，不锈钢材质，高60cm | 4 | 台 |
| 30 | 药剂、试剂和标样 | - 氯铂酸钾（K2PtCl6）1瓶 - 氯化钴（CoCl2,6H2O）1瓶 - 浊度标准溶液2瓶 - 邻联甲苯胺1瓶 - 氯化铵1瓶 - 氨水4瓶 - 硫酸镁1瓶 - 乙二胺四乙酸二钠1瓶 - 锌1瓶 - 铬黑T1瓶 - 乙醇1瓶 - 变色硅胶（干燥）4瓶 - 中速定量滤纸或滤膜（孔径0.45μm）2盒 - 无水碳酸钠1瓶 - 亚甲蓝 1瓶 - 磷酸二氢钠 1瓶 - 酚酞1瓶 - 十二烷基苯磺酸钠（或阴离子合成洗涤剂标液）1瓶 - 铬酸钾 1瓶 - 氯化钡1瓶 - 铬酸钾1瓶 - 氯化钠1瓶 - 硝酸银1瓶 - 乙酸钠1瓶 - 冰乙酸1瓶 - 茜素红1瓶 - 硝酸钾1瓶 - 对氨基苯磺酰胺1瓶 - 盐酸N-（1-萘基）-乙二胺 1瓶 - 过硫酸钾1瓶 - 抗坏血酸 1瓶 - 钼酸铵1瓶 - 磷酸二氢钾或磷标准溶液1瓶 - 过硫酸钾1瓶 - 硝酸钾或硝酸标准溶液1瓶 - 二苯碳酰二肼1瓶 - 重铬酸钾1瓶 - 硼氢化钠1瓶 - 硫脲1瓶 - 抗坏血酸1瓶 - 高氯酸1瓶 - 铁氰化钾1瓶 - 无水溴酸钾1瓶 - 溴化钾1瓶 - 重铬酸钾1瓶 - 铬天青S 1瓶 - 乳化剂OP 1瓶 - 溴代十六烷基吡啶（CPB）1瓶 - 无水乙二胺1瓶 - 硫酸铝钾1瓶 - 对硝基酚1瓶 - 抗坏血酸1瓶 - 甲醇1瓶 - 乳糖1瓶 - 乳糖蛋白胨培养基2瓶 - 伊红美蓝培养基2瓶 - 营养琼脂 2瓶 - 氯化钠 1瓶； - 磷酸氢二钾1瓶； - 磷酸二氢钾1瓶； - 碘1瓶 - 碘化钾1瓶 - 三号胆盐1瓶 - 胰蛋白胨1瓶 - 氯化钠1瓶 - 4-甲基伞形酮-β-D-葡萄糖醛酸苷 1瓶 - 硫酸铜1瓶 - 4-氨基安替吡啉 1瓶 - 铁氰化钾 1瓶 - 氯化铵1瓶 - 硫酸锌1瓶 - 酒石酸钾钠1瓶 - 碘化汞1瓶 - 碘化钾 1瓶 - 氢氧化钠 1瓶 - 草酸钠 1瓶 - 磷酸氢二钠 1瓶 - 磷酸二氢钾 1瓶 - 异烟酸1瓶 - 吡唑酮1瓶 - N-二甲基甲酰胺1瓶 - 氯胺T 1瓶 - 氰化物1瓶 - 试银灵 1瓶 - 甲基橙 1瓶 - 磷酸二氢钾 1瓶 - 硫代硫酸钠 1瓶 - 碘化钾1瓶 - 磷酸氢二钠 1瓶 - 溴化钾 1瓶 - 碘片1瓶 - 乙酸1瓶 - 碳酸氢钠1瓶 - 碘化钾1瓶 - 硫代硫酸钠1瓶 - 硝酸 AR 2瓶 - 硝酸 优级 2瓶 - 磷酸 AR 2瓶 - 氢氧化钠 2瓶 100.氨水 AR 2瓶 | 1 | 批 |
| 31 | 冰箱 | 总有效容积>180L；冷冻室容积>50L。 | 1 | 台 |
| 32 | 高压蒸汽灭菌器 | 灭菌温度≤135；容积：不小于50L；灭菌定时：0-120min；工作压力0.25MPa；干燥定时：30-240min；灭菌功率：3.1KW；干燥功率：0.8KW；工作电源：220±22V，50±1HZ | 1 | 台 |
| 33 | 干热灭菌器 | 温度范围：RT+10℃～300℃；恒温波动度：±1℃；温度分辨率： 0.1℃；温度定时范围：1-9999min；电源电压：AC220V /50Hz；载物托架：2块，高度可以调节；容积：不小于50L | 1 | 台 |
| 34 | 培养箱 | 工作室容积≥250L；温度范围5-99℃；温度波动：＜±0.5℃；温度均匀性允差：＜±1℃；显示和给定精度：±0.7℃；工作电源：220±22V,50±1HZ | 1 | 台 |
| 35 | 显微镜 | 物镜：消色差物镜，放大倍数：4X、10X、 40X、 100X（油）； 数值孔径（NA）：0.1、0.25、0.65、1.25；目镜：放大倍数： 10X、16X，视场直径（mm):18、11；总放大倍数：40X-1600X；机械筒长:160mm；可调聚光镜数值孔径（NA）：1.2；粗微动调焦范围：15mm，微动格值：0.002mm；移动范围70*35mm；游标：0.1mm；电光源：6V/20W 亮度连续可调。 | 1 | 台 |
| 36 | 培养皿 | 直径90mm, 符合GMP要求,多次使用，耐高温。 | 20 | 个 |
| 37 | 超净工作台 | 使用人数：1-2人；洁净等级：100级@≥0.5um；平均风速：0.3-0.5m/s可调；噪音≤65dB(A)；紫外线30W×1；电源220V、50HZ | 1 | 台 |
| 38 | 采样容器 | 250ml硬质玻璃瓶（附盖）36只；500ml硬质玻璃瓶（附盖）5只；1000ml硬质玻璃瓶（附盖）5只；250m溶解氧瓶（附盖）2只；250ml聚乙烯瓶（附盖）6只；聚乙烯塑料桶（ 五公斤 ）1个；单层采水瓶 1只；直立式2L有机玻璃采水器 1只； 2.5L有机玻璃水质采样器1只。 | 1 | 批 |
| 39 | 水样冷藏箱 | 产品材质：医用PP、PE材料；保温原理：PU发泡、冰排；容积：≥20L；冷藏时间：大于24h。 | 2 | 个 |
| 40 | 便携式水质检测箱 | 1、便携式可见光分光光度计：便携式，自动选择波长； | 1 | 批 |
|  |  | 2、便携式消毒剂余氯测定仪：可测余氯、二氧化氯等，测量范围0-2.5ABS；测量精度0.001；分辨率：0.01mg/L； |  |  |
|  |  | 3、便携式浊度/色度测定仪：色度：铂-钴色度标准溶液进行标定，最小示值0.1度；浊度：双检测光学系统，满足饮水卫生标准； |  |  |
|  |  | 4、便携式pH/电导/T测定仪：主机，四接头电缆，可测pH，电导率、温度等。 |  |  |
| 41 | 照相机 | 1800万像素以上数码相机 | 1 | 个 |
| 42 | 可见光分光光度计 | 波长范围：320-1000nm；波长准确度：±1nm；波长重复性：0.5nm；光谱带宽：2nm；透色比准确度：±0.5%T；透色比重复性：0.2%T；透色比范围：0.0-125%T；吸光度范围：-0.031-2.5A；浓度显示范围：0-1999；杂散光：0.5%T@360nm；稳定性：±0.002A/小时 | 1 | 台 |
| 43 | 低本底αβ测量仪 | 主要技术指标 ： 仪器对于90Sr-90Y源的2πβ探测效率比≥55％时，本底≤0.15cm-2min-1； 仪器对于239Pu源的2πα效率比≥82％时，本底≤0.005cm-2min-1； α／β交叉性能：α→β<1％，β→α<0.5％； 长期稳定性效率稳定性：仪器连续通电24小时，探测器效率变化α小于＜3％，β＜5%； 本底稳定性：本底在24小时的测量时间内，本底计数变化符合统计规律。 产品特点 程控程度高：仪器采用程控高压、阈值，计算机自动控制测量过程，可打印结果及原始数据； 铅室结构新颖：创新的铅室结构设计使反符合探测器与主探测器之间距离小，反符合效率高，本底低。LB-1型一路低本底αβ测量仪各项技术指标均达到国内先进水平。 仪器长期稳定性、重复性好。 主探测器探头所用的闪烁体是低本底αβ闪烁体，该闪烁体是经特殊工艺处理制作而成，αβ探测效率高，本底低，表面可擦洗，不怕潮解，经久耐用，不易损坏。全部性能指标符合国家规定II级以上标准的要求，适用于GB5749-2006对水质总放射性检测。 | 1 | 套 |
| 售后服务及其他要求： 1、交货时，货物必须为原厂全新正品，需提供生产厂家的合格出厂证明文件供采购人验收，所有产品均严格按竞标文件上的技术规格要求、竞标人响应和承诺的技术参数及性能和国家（设备制造国）等有关标准进行验收，达不到要求的不予验收，视为产品验收不合格，采购人可解除双方的供货合同，由此产生的各种费用，由成交人自行承担。 2、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”；完工验收后，从双方协商确认仪器开始使用之日起，除人为故意损坏及不可抗力因素外，产品免费保修一年。 3、交货期：2015年12月25日前。 4、交货地点：免费送货到采购人指定地点。 5、付款方式及条件：仪器安装调试成功后（如由于甲方原因导致无法安装调试，在供贷完成后3个月内支付80%进度款），由乙方提出完工验收申请，甲方于10天内组织完工验收，自完工验收合格之日起10个工作日内支付合同总款的92%，其余8%为质保金（质保期一年）。 |  |  |  |  |

- 第三章  合同条款

一     说   明

1.1合同基本条款是指买方（以下简称甲方）和成交供应商（以下简称乙方）应共同遵守的基本原则,并做为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神，在谈判中协商解决。

1.2制订《合同基本条款》的依据是：《中华人民共和国合同法》。

二   货物条款

2.1甲、乙双方应将竞争性谈判采购文件、竞标文件及谈判小组确认的货物名称、规格型号、技术要求、质量标准、数量、交货日期和售后服务内容等作为本条款的基础。

三    技术资料

3.1甲方向乙方提供所报价采购的货物、配套设备、所属装置等有关技术资料。

3.2乙方应按竞争性谈判采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

四　  权力保证

4.1乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

4.2乙方应按谈判文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

4.3没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.4乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

五    质量保证

5.1乙方应按竞争性谈判采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.2乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限按竞标文件承诺的时间）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的货物款，同时应承担该货物的直接费用(运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等)。

5.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在竞标文件承诺的时间内到达甲方现场。

5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决。

六     验  收

6.1乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

6.2甲方对乙方所交货物依竞争性谈判采购文件上的技术规格要求和国家（设备制造国）有关标准进行现场验收，性能达到技术要求的，给予签收。验收不合格的不予签收，后果由乙方负责。

6.3甲方应在货到指定地点仪器安装调试成功后，由乙方提出完工验收申请，甲方于10天内组织完工验收，并作出验收结果报告。验收时乙方必须在现场。

七    货物包装、发运及运输

7.1乙方应在货物发运前对其进行满足于运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸要求的包装，以保证货物安全运输到达甲方指定地点。

7.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单等一并附于货物内。

7.3 乙方负责将货物安全运送到甲方指定地点，不另收任何费用。

7.4货物在交货前发生的不可预见的风险均由乙方负责。

7.5货物在发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方前48小时通知甲方，以准备接货。

八     交货期及交货方式

8.1交货期：按《采购需求一览表》规定时间。

8.2交货方式：按《采购需求一览表》规定方式。

8.3交货地点：按《采购需求一览表》规定地点。

九     付款方式

9.1付款方式：按照采购需求一览表要求付款。

十     违约责任

10.1逾期交货或无正当理由拒收的，违约方每天按合同额的1‰支付违约金。

10.2逾期超过10天仍不能交货的，甲方可解除双方的供货合同，造成甲方损失的，由乙方负责赔偿。

10.3其它未尽事宜，双方签订合同时按《中华人民共和国合同法》议定。

十一    不可抗力事件处理

11.1在合同有效期限内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。因不可抗力事件导致合同的根本目的不能实现时，一方可解除合同。

11.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

11.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十二    争议处理方式

12.1双方在履行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按合同事先约定的条款，向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

十三     合同生效及其它

13.1合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

13.2合同履行中，如需修改或补充合同内容，由双方协商另签署书面修改或补充协议并经签字确认后作为主合同不可分割的一部分。

- 第四章  合同书格式

合同编号：

采购单位（甲方）                            采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            项  目  编  号

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照竞争性谈判采购文件规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品 名称 | 品牌 型号 | 规格 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如竞标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与竞争性谈判采购文件和承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按竞争性谈判采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按竞争性谈判采购文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：             。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                 。

第五条　交付和验收

1、交货时间：                 、地点：                          。

2、乙方提供不符合竞争性谈判采购文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                   。

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及竞争性谈判采购文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期；                                          。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式和保证金

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：                       。

3、付款方式：仪器安装调试成功后（如由于甲方原因导致无法安装调试，在供贷完成后3个月内支付80%进度款），由乙方提出完工验收申请，甲方于10天内组织完工验收，自完工验收合格之日起10个工作日内支付合同总款的92%，其余8%为质保金（质保期一年）。

第九条　保证金

乙方应在货物验收合格无异议后5个工作日内按本合同合计金额    比例向甲方提交质量保证金，质量保证期过后5个工作日内无息返还。

第十条、税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条、质量保证及售后服务

1、乙方应按竞争性谈判采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方现场。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条、调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据竞争性谈判采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合竞争性谈判采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条、货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5、乙方未按本合同和竞标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能

解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000第十八条、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第二十条　签订本合同依据

1、竞争性谈判采购文件；2、乙方提供的竞标文件；3、竞标承诺书；4、中标或成交通知书。

第二十一条　本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

一般货物类

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、保修期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

- 第五章  竞标文件格式

目   录

1、商务标

（1）竞标函：按竞争性谈判响应文件附件“竞标函格式”要求填写（必须提供，加盖公章）；

（2）竞标报价表：按竞争性谈判响应文件附件“竞标报价表格式”要求填写（必须提供，加盖公章）；

（3）竞标保证金缴纳证明复印件（必须提供，加盖公章）；

（4）竞标人有效的营业执照副本复印件（必须提供，加盖公章）；

（5）有效的中华人民共和国组织机构代码证复印件（必须提供，加盖公章）；

（6）竞标人税务登记证复印件 (加盖单位公章，必须提供，否则竞标无效)；

（7）法定代表人有效的身份证正反面复印件（必须提供，加盖公章）；

（8）法定代表人授权委托书原件和被授权人有效的身份证正反面复印件（委托代理时必须提供，加盖公章）；

（9）竞标人提供有效的2015年1月至2015年10月份财务状况报告复印件，如为新成立的竞标单位请按实际情况依法提供财务状况报告复印件（必须提交，加盖公章，否则竞标无效）；

（10）竞标人2015年1月至2015年10月份依法缴纳税收证明资料复印件，如为2015年1月以后成立的竞标单位请按实际依法缴纳税收月份提供[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件（必须提交，加盖公章，否则竞标无效，格式自拟）]；

（11）竞标人所属社保机构出具的在册员工（含法人、管理人员、项目经办人等）2015年1月至2015年10月份在竞标单位缴纳的社保证明复印件，如为2015年1月以后成立的竞标单位请按实际依法缴纳社保月份提供（社保证明必须经竞标人所在地社保部门盖章确认）（必须提交，加盖公章，否则竞标无效）；

（13）业绩证明复印件（必须提交，加盖公章，否则竞标无效，提供近3年来（2013 年10月～2015 年10月）具有同类产品产销售及运行业绩，需同时附以下两种材料：①中标通知书或合同协议书；②合同履约验收报告(或完工验收鉴定书或竣工验收鉴定书)和用户对运行情况的证明材料（合同履约验收报告（或完工验收鉴定书或竣工验收鉴定书））。

2、技术标

（1）技术规格响应表（必须提供）；

（2）可行的服务方案（如有请提供）；

（3）服务需求响应承诺书（格式自拟，必须提供，加盖公章）；

（4）竞标产品有纳入财政部最新节能、环保清单的，请提供所属清单页；

（5）竞标产品为区内产品的，请提供有关证明材料；

（6）竞标人认为有必要提供的其它文件及资料。

（正/副本）

竞争性谈判响应文件封面格式

竞争性谈判响应文件

（商务/技术标）

竞  标  人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年  月  日

一、商务标

（1）．竞 标 函 （格 式）

致：广西创建项目咨询有限公司

根据贵方             项目谈判采购文件，竞标编号             ，正式授权下述签字人        （姓名和职务）                            代表竞标人                             （竞标单位名称），提交竞标文件正本一份，副本三份。

一、竞标报价表；

二、竞标保证金；

三、技术规格响应表；

四、竞标人资格证明文件；

五、货物合格性文件；

六、售后服务承诺。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

- 谈判采购文件采购需求一览表和竞标报价表，竞标总报价（大写）     　  　　　　  元人民币，小写(¥ 　　　        ),交付使用期：                       。

⑵我们根据谈判采购文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

⑶我们已详细审核全部采购文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部采购文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

⑷我们同意在竞标人须知规定的截标日期起遵循本竞标文件，并在竞标人须知第14条规定的竞标有效期满之前均具有约束力，并有可能成交。

⑸如果在竞标截止时间后的竞标有效期内撤回竞标或者有其他违约行为，我们的竞标保证金可被贵方全部没收。

⑹我们同意提供按照贵方可能要求的与本竞标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的竞标或收到的任何竞标。

与本竞标有关的正式通讯地址为：

地址：                                 邮政编码：

电话、电报、传真或电传：

开户名称：

开户银行：

帐号：

法定代表人或（负责人）或委托代理人签名：

竞标人盖公章：

日期：

（2）．竞标报价表（格式）

| 项号 | 产品名称 | 数量 ① | 品牌型号 生产厂家及国别 | 规格、技术参数、 性能配置 | 单价 （元) ② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 竞标总报价：人民币（大写）： ，小写（¥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点： |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：竞标报价指货物、随配附件、备品备件（详细清单由竞标人提供）、易损件、专用工具以及运杂费、保险费、售后服务、税金及其他所有成本费用等运抵指定交货地点安装、调试、验收的所有一切费用的总和 |  |  |  |  |  |  |  |

竞标人盖公章：

法定代表人或（负责人）或委托代理人签字：

日期：

（3）竞标保证金缴纳证明复印件（必须提供，加盖公章）；

（4）竞标人有效的营业执照副本复印件（必须提供，加盖公章）；

（5）有效的中华人民共和国组织机构代码证复印件（必须提供，加盖公章）；

（6）竞标人税务登记证复印件 (加盖单位公章，必须提供，否则竞标无效)；

（7）法定代表人有效的身份证正反面复印件（必须提供，加盖公章）；

（8）法定代表人授权委托书原件和被授权人有效的身份证正反面复印件（委托代理时必须提供，加盖公章）；

法定代表人授权书（格式）

广西创建项目咨询有限公司：

兹授权       同志为我公司参加贵单位组织的    （项目名称）     采购活动的竞标代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。

授权单位（签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：      年    月   日

附：代理人工作单位：

职务：                          性别：

身份证号码：

粘贴被授权人身份证（复印件）

（9）竞标人提供有效的2015年1月至2015年10月份财务状况报告复印件，如为新成立的竞标单位请按实际情况依法提供财务状况报告复印件（必须提交，加盖公章，否则竞标无效）；

（10）竞标人2015年1月至2015年10月份依法缴纳税收证明资料复印件，如为2015年1月以后成立的竞标单位请按实际依法缴纳税收月份提供[税 费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件（必须提交，加盖公章，否则竞标无效，格式自拟）]；

（11）竞标人所属社保机构出具的在册员工（含法人、管理人员、项目经办人等）2015年1月至2015年10月份在竞标单位缴纳的社保证明复印件，如为2015年1月以后成立的竞标单位请按实际依法缴纳社保月份提供（社保证明必须经竞标人所在地社保部门盖章确认）（必须提交，加盖公章，否则竞标无效）；

（12）业绩证明复印件（如有请提供）。

二、技术部分

（1）技术规格响应表（必须提供）；

采购项目编号:

采购项目名称:

| - 序号 | - 竞争性谈判文件要求 | - 谈判响应文件具体响应 | - 响应/偏离 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |

说明：应对照竞争性谈判文件“谈判采购技术规格、参数及要求”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性谈判文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的响应和偏离。特别对有具体参数要求的指标，谈判供应商必须提供所供设备的具体参数值。

竞标人（公章）

法定代表人或被授权人签字：

年   月   日

（2）可行的服务方案（如有请提供）；

（3）服务需求响应承诺书（格式自拟，必须提供，加盖公章）；

（4）竞标产品有纳入财政部最新节能、环保清单的，请提供所属清单页；

（5）竞标产品为区内产品的，请提供有关证明材料；

（6）竞标人认为有必要提供的其它文件及资料。

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
　　2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：　
                                      日　      　期：

说明：《中小企业声明函》为参加政府采购活动的中小企业应当提供，同时需提供符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定划分标准的证明材料（如财务报表、社保证明材料等，竞标人非生产厂家时还需提供生产厂家符合上述划分标准的证明材料）。

- 第六章  评标办法

一、评审原则：

（一）谈判小组的构成：本采购项目的谈判小组分别由依法组成的评审专家、采购人代表等三人以上单数组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评审依据：以竞争性谈判文件、竞争性谈判响应文件为评定依据。

（三）评审方法：按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），响应供应商认定为小型和微型企业（以响应文件提供的符合规定的财务报表、社保证明材料等有关证明材料为准）且所投产品均为小型和微型企业产品的，对最后报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=竟标报价×（1－6%）；除上述情况外，评标报价=竞标报价。在质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求服务方案和具体措施可行的前提下，按评标报价由低到高排列成交候选供应商顺序（报价相同时，按服务方案和具体措施优劣的顺序排列，如果服务方案和具体措施相同的则由采购人按抽签方式进行确定成交人），并依照次序确定成交供应商。

二、成交候选供应商推荐原则

(一) 在质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求、服务方案和具体措施可行的前提下，按评标报价由低到高排列成交候选供应商顺序，并依照次序确定成交供应商。采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交人，其余以此类推。

（二) 谈判小组认为，某竞标人的有效竞标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该竞标人的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。

三、成交价=成交供应商竞标报价。