政府采购项目技术要求委托书

采购计划号：2016-

| 甲方（采购人）：牡丹江市第二人民医院 |  |
| --- | --- |
| 采购项目：牡丹江市第二人民医院检验水处理系统及服务 |  |
| 甲方项目负责人：金志权 | 职务：副院长 |
| 项目经办人：李计 | 职务：主任 |
| 经办人固定电话号码： | 经办人手机号码：18545317787 |
| 乙方（被委托方）：牡丹江市政府采购中心 |  |
| 根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部18号令）及其他相关法律的有关规定，甲方委托乙方按《政府采购项目技术要求委托书》之内容实施采购。为明确各自的责任和义务，特签订本委托书。 第一条 甲方责任和义务 1.1 向乙方提供委托采购项目的品目表，作为采购的依据。内容包括详细分项清单、技术参数或功能要求、相应服务、质量要求、验收标准等资料。 1.2 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六条规定，不得指定货物的品牌、服务的供应商。甲方提供的采购项目品目中不能存有指定品牌的内容、或在参数设定唯一性指标项或功能，排他形成潜指定品牌。 1.3 采购项目的技术参数需认真审查，确定没有品牌倾向性后方可提供给乙方，如果在采购中因为甲方提供的参数而引起影响采购和质疑投诉等问题，由甲方承担全部责任。 1.4 《政府采购项目技术要求委托书》提供纸质的和电子版两种，纸质每页加盖公章。 1.5甲方确认该项目技术参数等相关信息不涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私，可以公开发布。 第二条 乙方的责任和义务 2.1 负责受理甲方提供的采购项目品目和相对应的技术参数和功能要求。 2.2 按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六条规定，对甲方提供的《政府采购项目技术要求委托书》内容进行审核，如发现存有不符合规定的内容项有权剔除相应内容。 第三条 以下为采购项目技术参数内容，是本委托书的组成部分。 |  |

采购项目技术参数内容

| 序号 | 品种 | 技术参数及要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检验水处理系统 | 1、用途：为生化室、检验科用水点提供超纯水 2、产水量:500L/h/套（25℃） 瞬间取水量≥10L/分钟 3、水利用率:≥60% 4、脱盐率:≥99% 5、产水水质: （1）处理方式：反渗透+抛光混床 （2）纯水电阻率：18.2MΩ.cm （25℃） （3）符合中国国家实验室用水GB/T6682-2008、ASTM、NCCLS、DINISO3696标准中的一类水质要求，产水电阻≥10MΩ·CM。 6、设备主要技术要求/标准性能： （1）全自动运行控制，自动开停机,实现无人看管 （2）反渗透预处理具有自动清洗功能 （3）具备无水保护，压力保护等多种安全自锁装置 （4）多功能监测可实现水质在线显示 （5）智能平衡系统确保设备运行的稳定与安全 （6）设备一体化结构，占地面积小、维修更换耗材方便、管路接口连接方便。 7、控制方式：采用全自动控制系统、在线显示产水电阻率 8、组成：预处理系统由精密过滤器、活性炭过滤罐、软化树脂罐等组成。 9、预处理装置： （1）精密过滤器：为5umPP滤芯，滤壳规格为20″ （2）1252活性炭过滤罐：滤料为椰壳活性炭碳，1252软化树脂罐：滤料为树脂C100E 10、反渗透装置： （1）处理方式：双级反渗透 （2）高压泵要求：知名品牌： （3）膜元件要求：脱盐率≥99%；膜片类型为：芳香族聚酰胺复合膜；产水量为≥ 500L/h/支（25℃）；膜元件数量：4040 5根/套 （4）集成在一体化机 11、混床装置： （1）1200混床树脂罐1套 （2）滤料：为抛光混床树脂，处理量500L/h 12、储水桶：高纯水桶500L全塑;纯水桶1000L不锈钢密闭 13、系统管道：不锈钢优质管。 14、要求 （1）供货日期为15天。 （2）安装时间为晚18：00到次日早6：00安装调试完毕，达到合格标准。 （3）未按要求完成安装调试，将追究因延误医院检验所产生的费用。 15、500L/H配置表 设备名称; 设备规格/型号; 数量. 前级泵; EMHI205; 1台. 压力包; 20L; 1个. 预 处 理; 精密过滤器; 5μmPP20英寸; 2个. 软化罐; 1252; 1套. 树脂; C100E; 1罐. 活性碳滤罐; 1252; 1个. 活性炭; 椰壳; 1罐. 电磁阀; 6分; 1个. 压力开关; KP-1; 1个. 主机; 一级反渗膜; 4040; 3支. 二级反渗膜; 4040; 2支. 膜壳; 4040; 5支. 一级反渗泵; 3-21; 1台. 二级反渗泵; 1-19; 1台. 电导率表; 3320T; 2个. 电阻率表; 3220; 1个. 电控系统; 自动控制; 1套. 流量计; 0-5GPM; 2个. 系统连接管; 不锈钢; 1套. 压力表; 0-3MPa; 2个. 机架; 不锈钢; 1个. 混床; 纯水桶; 不锈钢1000L; 1套. 上浮漂; KEY; 1个. 下浮漂; 杆式; 1个. 纯水控制系统; RHHK; 1套. 纯水泵; EMHI205; 1台. 压力包; 20L; 1个. 压力开关; KP-1; 1个. 水箱; 500L全塑; 1个. 混床系统; 1200; 1套. 循环管路; UPVC; 1套. | 套 | 1 |

审核人：                                                       复核人：